## Umývačka nástrojov
Názov predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia
Časť č. 4: Umývačka nástrojov
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Umývačka nástrojov požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Umývačka nástrojov) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Splnenie požiadaviek STN EN ISO 15883, STN EN ISO 17664 |  | áno/nie
2. | Objem minimálne 170 litrov |  | uveďte hodnotu
3. | Jedno dverový model |  | áno/nie
4. | Program termodezinfekcia |  | áno/nie
5. | Kapacita umývačky - minimálne 8 DIN x sito |  | uveďte hodnotu
6. | Monitorovanie teploty |  | áno/nie
7. | Vysoko výkonný systém sušenia |  | áno/nie
8. | Vstavaný dokumentačný systém - tlačiareň |  | áno/nie
9. | Zmäkčovač vody |  | áno/nie
10. | Dotykové ovládanie |  | áno/nie
11. | Oplach demineralizovanou vodou |  | áno/nie
12. | Vnútorný rozmer komory - väčší , pre ortopedické príslušenstvo /TEP-ky/ , pre sito min. 540x250x100mm |  | uveďte hodnotu
13. Príslušenstvo: |  |  | Príslušenstvo:
2020-01-13 | Horný kôš |  | áno/nie
2020-02-13 | Spodný kôš |  | áno/nie
2020-03-13 | Navážací vozík |  | áno/nie
2020-04-13 | Modulový nástavec - laparoskopické inštrumenty |  | áno/nie
2020-05-13 | Min. 8 ks DIN sit |  | uveďte hodnotu
14. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2020-01-14 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2020-02-14 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis