## Autoklav pre ster.
Názov predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia
Časť č. 6: Autokláv pre rýchlu sterilizáciu
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Autokláv pre rýchlu sterilizáciu požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks Autokláv pre rýchlu sterilizáciu) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Parný tlakový autoklav, samotne stojaci s horizontálnou komorou vhodný na sterilizáciu inštrumentov, zdravotníckého materialu a pod. |  | áno/nie
2 | Objem min. 60 litrov |  | uveďte hodnotu
3 | Vysoká denná kapacita sterilizovaného materiálu umožnená krátkymi časmi procesov pri teplote 121°C a 134°C |  | uveďte hodnotu
4 | Ovladacie rozhranie pre uživateľa a prostredníctvom farebnej dotykovej obrazovky s menu v slovenskom alebo českom jazyku |  | áno/nie
5 | Zariadenie označené CE a spĺňa technické normy STN EN 285, MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, EN 61010 |  | áno/nie
6 | Jednodverový, vertikálne alebo horizontálne posuvné dvere |  | áno/nie
7 | Sterilizačná komora z kvalitného nerezu a rýchlym plnením z predu, tlaková nádoba vyhovuje európskej direktíve PED 97/23/EC |  | áno/nie
8 | Atmosferický vzduch vpúštaný do komory je filtrovaný. ˇUčinnosť odlúčenia filtr je vyššia ako 99,998% pre častice velkosťi 0,3 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Jednoduché ovládanie pomocou ovládacieho panela – analógový tlakomer, alarmový indikátor, indikátor ukončenia cyklu, indikátor otvorených dverí, displej teploty, displej času, tlačidlá na nastavenie teploty, času, tlaku, ŠTART a STOP tlačidlo |  | áno/nie
10 | Riadiaca jednotka má býť vyvinutá pre sterilizátory a navrhnutá pre dodržanie plnej reprodukovateľnosti procesu sterilizácie. Kedykoľvek sa zvolí zabudovaný program, alebo užívateľom zvolený ľubovoľný čas a teplota cyklu - proces po spustení prebieha automatický s jednoznačným zobrazením stavu na ovládacom panely |  | áno/nie
11 | Zabudovaný nezávislý monitorovací a zaznamový systém priebežne hodnotiaci proces nezávisle na riadiacej jednotke s funkciou zabraňujúcou otváraniu dverí v nebezpečnom stave. Dáta z tohto systému sú uložené na zázname o procese. |  | áno/nie
12 | Bezpečnostný pretlakový ventil, chladenie, vypúšťanie pary a jej kondenzácia na vodu |  | áno/nie
14. Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
14.1. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
14.2. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis