## USG urgent
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Názov zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 3: USG urgent
Int. Označenie: RZ1_COVID_TV_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - USG urgent požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1ks USG urgent) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom,digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre potreby interného oddelenia a kardiologickej ambulancie. |  | áno/nie
2. | Uhlopriečka monitora, na artikulačnom ramene min. 20 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Rozlíšenie monitora min. 1600x900 pixelov |  | uveďte hodnotu
4. | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska. Ovládací panel musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný |  | áno/nie
5. | Prístroj musí umožňovať ovládanie všetkých funkcií pomocou multifunknčých podsvietených aktívnych tlačidiel |  | áno/nie
6. | Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 23300 |  | uveďte hodnotu
7. | Celkový dynamický rozsah prístroja min.225 dB |  | uveďte hodnotu
8. | Frekvenčný rozsah prístroja min. (1,3 až 16,0) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,3 - 16) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
9. | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
10. | Porty pre 2D sondy min.3 ks |  | uveďte hodnotu
11. | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie |  | áno/nie
12. | Zoom v živom aj zmrazenom obraze ako aj HD zoom s vysokým rozlíšením min. 8 |  | uveďte hodnotu
13. | Prístroj musí byť schopný pracovať s minimálne dvoma ostriacimi bodmi v obraze |  | áno/nie
14. | Snímanie EKG signálu |  | áno/nie
15. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | Módy prevádzky a zobrazenia:
2018-01-15 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2018-02-15 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno/nie
2018-03-15 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno/nie
2018-04-15 | Merať merací rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) |  | áno/nie
2018-05-15 | Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno/nie
2018-06-15 | Zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno/nie
2018-07-15 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno/nie
2018-08-15 | Zobrazovať rýchlosť pohybu tkaniva srdcového svalu (TDI - tkanivový Doppler) ako aj zobrazovanie spektra rýchlostí pohybov svalu, CW Doppler Mode |  | áno/nie
2018-09-15 | M- mód a anatomický M-mód |  | áno/nie
2018-10-15 | Automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno/nie
2018-11-15 | Automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať Pi- index pulzácie, Ri – index rezistencie ciev, ED, TAMx, TAMn, S/D - systolicko/diastolický pomer |  | áno/nie
2018-12-15 | Možnosť pripojenia 3D/4D sond |  | áno/nie
15.13 | Plnoautomatické meranie bežných fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL HL alebo ODF a poloautomatické meranie HL alebo OFD |  | áno/nie
16. | Sondy: |  | Sondy:
2018-01-16 | 1 ks - kardiologická sonda s fázovo riadeným poľom - určená na vyšetrovanie v kardiológii, multifrekvenčná |  | 1 ks - kardiologická sonda s fázovo riadeným poľom - určená na vyšetrovanie v kardiológii, multifrekvenčná
16.1.1 | Frekvenčný rozsah min. (2 -4) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-4) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
16.1.2 | Počet elementov min. 64 |  | uveďte hodnotu
16.1.3 | Uhol sektora min. 87 stupňov |  | uveďte hodnotu
16.2 | Min. 1 ks - sonda konvexná - vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná |  | Min. 1 ks - sonda konvexná - vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná
16.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (2 -6) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-6) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
16.2.2 | Počet elementov min.192 |  | uveďte hodnotu
16.2.3 | Uhol sektora min. 55 stupňov |  | uveďte hodnotu
16.2.4 | 1 ks bioptický násadec |  | áno/nie
16.3 | Min. 1 ks - lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | Min. 1 ks - lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid
16.3.1 | Frekvenčný rozsah min. (5 - 12,0) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5-12,0) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
16.3.2 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
16.3.3 | Aktívna plocha min. 3,4 cm |  | uveďte hodnotu
16.4 | Min. 1 ks - vaginálna sonda multifrekvenčná |  | Min. 1 ks - vaginálna sonda multifrekvenčná
16.4.1 | Frekvenčný rozsah min. (4 - 9,0) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 9,0) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
16.4.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
16.4.3 | Max. FOV min. 125 stupňov | váčší rozsah prípustný | uveďte hodnotu
17. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | Archivácia a spracovanie obrazu:
2018-01-17 | Kapacita interného pevného disku min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
2018-02-17 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a Wifi a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno/nie
2018-03-17 | Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol |  | áno/nie
2018-04-17 | Prístroj musí byť možné rozšíriť o možnosť importovať dáta pacientov z NIS |  | áno/nie
2018-05-17 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho aspoň 1 na ovládacom paneli |  | áno/nie
2018-06-17 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno/nie
2018-07-17 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno/nie
2018-08-17 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2018-09-17 | K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň |  | áno/nie
2018-10-17 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno/nie
2018-11-17 | Štruktorovaný DICOM report na prenos meraní pre kardiologické merania |  | áno/nie
18. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
18.1 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
18.2 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis