## Videolaryngoskop
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia
Časť č.1: Videolaryngoskop
Int. označenie: ZMZ1_COVID_TV_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Videolaryngoskop požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Videolaryngoskop ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | HD- VIDEOLARYNGOSKOPICKÝ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉM PRE ORL - prístroj určený na mini-invazívne vyšetrenie v otorinoloryngológií ( nosová dutina, laryng, pharyng) |  | áno/nie
2 | Smer snímania 0 stupeň |  | uveďte hodnotu
3 | Hĺbka zorného poľa minimálny rozsah 5- 50 mm |  | uveďte hodnotu
4 | Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu min. 2,6 mm - max. 3,6 mm |  | uveďte hodnotu
5 | Vonkajší priemer distaláneho konca min. 2,6 mm - max. 3,6 mm |  | uveďte hodnotu
6 | Ohybnosť hore min. 0 stupňov - max. 130 stupňov |  | uveďte hodnotu
7 | Ohybnosť dolu min. 0 stupňov - max. 130 stupňov |  | uveďte hodnotu
8 | Pracovná dĺžka min. 300 mm - max. 330 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Technológia vysokého rozlíšenia HD |  | áno/nie
10 | Spôsob snímania: Farebný CCD/CMOS čip |  | áno/nie
11 | Videoprocesor - snímacia jednotka obrazu a svetelný zdroj v jednom zariadení |  | áno/nie
12 | HD zobrazenie |  | áno/nie
13 | Digitálny HD výstup videoprocesora: DVI |  | áno/nie
14 | Rozlíšenie HD digitálneho výstupu videoprocesora: 1920 x 1080 |  | uveďte hodnotu
15 | Pamäťový port pre prenosnú pamäť na ukladanie snímok/ukladanie snímok na externé USB zariadenie |  | áno/nie
16 | Automatické pred-zmrazovanie obrazu za účelom kvalitných snímok |  | áno/nie
17 | Možnosť uloženia uživateľských prednastavení |  | áno/nie
18 | Integrovaný svetelný zdroj |  | áno/nie
19 | Druh lampy použitej v integrovanom svetelnom zdroji: LED/Xenon |  | áno/nie
20 | Pripojenie kamerovej hlavy pre použitie rigidných optík |  | áno/nie
21 | Možnosť uloženia pacientských údajov |  | áno/nie
22 | HD medicínsky monitor min 24" |  | uveďte hodnotu
23 | Endoskopický vozík s držiakom na LCD monitor a endoskop |  | áno/nie
24 | Tester tesnosti |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
25 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
26 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis