## Celok 1
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | USG prístroj pre intenzívnu medicínu a anestéziu
počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Základné parametre | 1 | Dotykové ovládanie | áno
|  | 2 | hladký rezistentný povrch z tvrdeného skla odolný na dezinfekčné prípravky | áno
|  | 3 | vodeodolné prevedenie | áno
|  | 4 | odolnosť proti pádu | áno
|  | 5 | rýchly štart do 30 sek. | áno
|  | 6 | Display | min. 12,1"
|  | 7 | Display s vysokým rozlíšením full HD | áno
|  | 8 | Display výško nastaviteľný | áno
|  | 9 | Možnosť sieťovej aj batériovej prevádzky | áno
|  | 10 | Výdrž batérie | min. 60 minút
|  | 11 | na batérie, min. dva porty na pripojenie multifrekvenčnej sondy | áno
|  | 12 | Prevedenie na jednoduchý transport s integrovaným držadlom a kolieskami | áno
| Zobrazovacie možnosti | 13 | 2D zobrazenie | áno
|  | 14 | 2D farebné mapovanie prietokov / CFM/ | áno
|  | 15 | rýchlostný Doppler THI | áno
| Softvérové vybavenie | 16 | intenzívna medicína a anestézia – podpovrchové a periférne vaskulárne vyšetrovanie | áno
|  | 17 | softvérové vybavenie pre regionálnu anestéziu s možnosťou navigácie | áno
|  | 18 | abdominálne vyšetrenie | áno
|  | 19 | vyšetrenie srdca a hrudníka | áno
| Sondy | 20 | 1. konvexná multifrekvenčná sonda, min. frekv. rozsah 2-5MHz s hĺbkou zobrazenia min. 30cm | áno
|  | 21 | 2. lineárna sonda s hĺbkou zobrazenia min. 6cm | áno
|  | 22 | 3. monokryštalická sektorová kardiologická sonda, min. frekvenčný rozsah 1-5 MHz | áno

## Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
USG pristroj pre intenzívnu medicínu a anestéziu |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
1
SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: