## TŠ
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Monitor na monitorovanie hemodynamických parametrov
Počet: |  |  | 2 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Monitor na monitorovanie hemodynamických parametrov | 1 | Hemodynamický monitor s modulmi pre invazívne meranie C.O. a neinvazívne meranie C.O. | 2 ks
|  | 2 | Uhlopriečka dotykovej farebnej obrazovky | min. 20 cm
|  | 3 | Prenosný monitor s rukoväťou pre ľahký prenos medzi pacientami | áno
|  | 4 | Základný monitoring a výpočet parametrov u nameraných údajov, pri invazívnom meraní C.O.: minimálne: MAP, CVP, HR, SV, SVI,, SVV, SVR, PPV, SVRI, CI, CCO, GEDI, GEF, EL PVPI, ScvO2 | áno
|  | 5 | Požaduje sa grafická interpretácia nameraných a vypočítaných hodnôt pre rýchle vyhodnotenie užívateľom | áno
|  | 6 | Požaduje sa farebné rozlíšenie úrovne parametra. Vyžadujú sa aspoň 3 úrovňové delenie. Podstav-Normál-Nadstav | áno
|  | 7 | Možnosť voľby grafického zobrazenia jednotlivých parametrov s rozsahom normálneho stavu a aktuálneho stavu | áno
|  | 8 | Základný monitoring a výpočet parametrov pri neinvazívnom meraní C.O.: CI alebo CO, SVI, SVV, PPV, SVR, CCO | áno
|  | 9 | Hemodynamický monitor modulárneho konceptu - pripojenie modulu, ktorý sa požaduje u konkrétneho pacienta | áno
|  | 10 | Monitor musí umožniť vyhodnotiť a predchádzať pľúcnemu edému, hypoxii tkaniva, bilancie tekutín a pod. | áno
|  | 11 | Rozhrania monitora: LAN, USB, porty pre moduly | áno
|  | 12 | Vyžaduje sa prepojiteľnosť hemodynamického monitora s monitormi vitálnych funkcií minimálne 5 renomovaných výrobcov | áno