## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Gynekologická laparoskopická zostava
Počet: |  |  | 1 zostava
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Gynekologická laparoskopická zostava | 1 | Bipolárny hystero-resektoskop - 1 ks | 1 ks
|  | 2 | Teleskop | 2 ks
|  | 3 | vonkajší priemer optiky | min. 4mm
|  | 4 | uhol zobrazenia | min 12°
|  | 5 | autoklávovaťeľný HD teleskop s označením na tubuse | áno
|  | 6 | zarážkový kolík na teleskope pre pripojenie k pracovnej časti resektoskopu | áno
|  | 7 | Bipolárna pracovná časť | 1 ks
|  | 8 | autoklávovaťeľná | áno
|  | 9 | pracovná časť aktívna pre max. 27Fr. resektoskop/ťahom je slučka priťahovaná smerom k operatérovi | áno
|  | 10 | západkový/klikový systém úchopovej časti pre pripojenie optiky a resekčnej slučky | áno
|  | 11 | ergonomický úchopový systém | áno
|  | 12 | Vnútorný plášť | 1 ks
|  | 13 | autoklávovaťeľný | áno
|  | 14 | vnútorný plášť priemer | max 24Fr.
|  | 15 | vnútorný plášť ukončený izolačnou koncovkou | áno
|  | 16 | západkový/klikový systém uchopovej časti pre pripojenie prac.časť resektoskopu | áno
|  | 17 | obturátor je súčasťou vnútorného plášťa | áno
|  | 18 | Vonkajší tubus | 2 ks
|  | 19 | autoklávovaťeľný | áno
|  | 20 | vonkajší tubus priemer | max. 8,5mm/26Fr.
|  | 21 | vonkajší tubus s dvomi ventilmi/prívod a odvod preplachovej tekutiny | áno
|  | 22 | vonkajší tubus je rotačný | áno
|  | 23 | západkový/klikový systém uchopovej časti pre pripojenie vnútorného tubusu | áno
|  | 24 | Pracovná vložka | 1 ks
|  | 25 | pre 8,5mm vonkajší tubus, pracovný kanál s priemerom | min 8Fr.
|  | 26 | súčasťou sú 2ks inštrumentov / nožnice a grasper | áno
|  | 27 | Slučky
|  | 28 | možnosť použitia sterilných jednorázových elektród-sľučiek | min. 12ks
|  | 29 | priemer drôtu resekčnej elektródy | max. 0,3 mm
|  | 30 | možnosť použitia resterilizovaťeľných elektród-ihla, valček | min. 12 ks
|  | 31 | Bip. VF kábel | 2ks
|  | 32 | kompatibilný s VF jednotkou používanou v laparoskopickej veži | áno
|  | 33 | Hysteroskopická pumpa | 1 ks
|  | 34 | nastaviteľné hodnoty – Prietok v min. rozsahu | 0,03 - 0,5 l/min.
|  | 35 | nastaviteľné hodnoty – Tlak v min. rozsahu | 35 - 150 mmHg
|  | 36 | aktuálne snímané hodnoty počas op.výkonu na LCD paneli prístroja - tlak v min. rozsahu | 0 – 200mmHg
|  | 37 | Elektrochirurgická jednotka | 1 ks
|  | 38 | maximálny výkon | min. 320 W
|  | 39 | počet režimov pre monopolárny rez | min. 4 režimy
|  | 40 | počet režimov pre monopolárnu koaguláciu | min. 4 režimy
|  | 41 | počet režimov pre bipolárny rez | min. 2 režimy
|  | 42 | počet režimov pre bipolárnu koaguláciu | min. 6 režimov
|  | 43 | režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie | áno
|  | 44 | režim monopolárnej transuretrálnej resekcie | áno
|  | 45 | režim bipolárnej transuretrálnej resekcie | áno
|  | 46 | funkcia rozoznávania správneho roztoku pre bipolárnu transuretrálnu resekciu | áno
|  | 47 | ovládanie nastavení dotykovým displejom | áno
|  | 48 | konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov | áno
|  | 49 | možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky | áno
|  | 50 | systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky | áno
|  | 51 | Gynekologická ICG zostava | 1 zostava
|  | 52 | HD procesor s LED svetelným zdrojom (integrovaný alebo ako samostatné zariadenie) | 1 ks
|  | 53 | Medicínsky atest | áno
|  | 54 | Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB | áno
|  | 55 | Video dokumentácia je možná pomocou extérneho zariadenia | áno
|  | 56 | Ovládanie kamerovej jednotky dotykovým displejom | áno
|  | 57 | Zobrazovací systém – vysoké rozlíšenie obrazu HDTV | min. 1920x1080p
|  | 58 | Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, osvetluje objekt cez filtre úzkymi výrezmi červenej, zelenej a modrej (R/G/B) časti spektra. Tak je získaný reálný obraz s dobre odlíšenými úrovnami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti. Týmto je možno výrazne lepšie odhaliť zápalové choroby sliznice, novotvarové lézie a pod. | áno
|  | 59 | Podpora funkcie pro fluorescenčnú diagnostiku pomocou ICG kontrastu | áno
|  | 60 | Nastavenie vyváženia bielej farby automaticky, ručne pomocou čelného panelu,alebo nastavením z tlačítka videoendoskopu | áno
|  | 61 | Digitálny zoom až 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch | áno
|  | 62 | Zmrazenie obrazu – z klávesnice, endoskopu alebo z programovatelného tlačidla čelného panelu alebo pomocou programovateľ. Tlačidla na kamerovej hlave | áno
|  | 63 | Možnosť rotácie obrazu o 180° a vertikálneho a horizontálního zrkadlenia obrazu | áno
|  | 64 | Priestor pre uloženie až 20 jednotlivých predvolieb | áno
|  | 65 | Predvolba pre nastavení až 50 údajov pacientských dát | áno
|  | 66 | Možnost ovládánia nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope | ano
|  | 67 | Integrovaný alebo samostatný LED zdroj studeného svetla | áno
|  | 68 | Výkon LED svetelného zdroja odpovedá výkonu min. 300 W xenonového svet.zdroja | áno
|  | 69 | Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetlených podmienok operačného poľa | áno
|  | 70 | Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia | áno
|  | 71 | Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímacieho zariadenia s ohybnou distálnou časťou v minimálne 2 smeroch a pracovným priemerom menším než 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia | áno
|  | 72 | HD kamerová snímacia hlavica | 1 ks
|  | 73 | Medicínsky atest | áno
|  | 74 | 3CCD CMOS kamerová snímacia hlavica | áno
|  | 75 | S redukciou moiré efektu | áno
|  | 76 | Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla | áno
|  | 77 | Autoklávovaťeľnosť kamerovej hlavice | áno
|  | 78 | Min. 2 ovládacie tlačidlá funkcií kamery | áno
|  | 79 | Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť lubovolnou funkciou z menu kamery | áno
|  | 80 | IR laparoskopický svetelný zdroj | 1 ks
|  | 81 | Medicínsky atest | áno
|  | 82 | Zdroj svetla xenónová lampa alebo LED | áno
|  | 83 | Výkon lampy | min. 300 W
|  | 84 | Životnosť lampy | min. 500 prevádzkových hodín
|  | 85 | Funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla | áno
|  | 86 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby laparoskopickej kamery | áno
|  | 87 | Manuálna úprava intenzity osvetlenia | áno
|  | 88 | Monitor s UHD rozlíšením | 1 ks
|  | 89 | 2D a 3D zobrazovanie | áno
|  | 90 | Spĺňa zobrazovaciu normu BT.2020 | áno
|  | 91 | rozlíšenie | 1920x1200 px. - 4096x2160 px.
|  | 92 | Uhlopriečka monitora | min 31“
|  | 93 | Insuflátor | 1 ks
|  | 94 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | áno
|  | 95 | Maximálny prietok CO2 | 45 l/min.
|  | 96 | Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu | áno
|  | 97 | Synchronizovaná desuflácia s elektrokoagulačnou jednotkou alebo vysoko energetickým prístrojom alebo autonómna automatická desuflácia | áno
|  | 98 | Systém automatického odsávania dymu | áno
|  | 99 | Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicínskych plynov | áno
|  | 100 | Vrátane tlakovej hadice | áno
|  | 101 | Irigačné/odsávacie zariadenie | 1 ks
|  | 102 | Rolerový systém | áno
|  | 103 | Rozsah prietoku irigácie | min. 0,1 - 1,8 l/min
|  | 104 | Rozsah tlaku irigácie | min. 15-150mmHg
|  | 105 | Max. kapacita odsávania | 2 l/min
|  | 106 | Irigačné hadice | min. 2ks
|  | 107 | Stojan pre endoskopickú zostavu | 1 ks
|  | 108 | pohyblivé, nastaviteľné rameno pre monitor | áno
|  | 109 | integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom | áno
|  | 110 | centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane | áno
|  | 111 | vysúvateľný držiak pre klávesnicu | áno
|  | 112 | Inštrumentárium
|  | 113 | IR optika s priemerom min. 10mm a min. 30°uhlom zobrazenia | 1 ks
|  | 114 | Ultra HD teleskop s priemerom min. 5 mm a min. 30°uhlom zobrazenia | 1 ks
|  | 115 | sterilizačný kontajner pre teleskopy | 2 ks
|  | 116 | svetlovodný kábel s primerom min. 4,2mm, dĺžka min. 3m | 2 ks
|  | 117 | sukčný/irigačný tubus s priemerom min.10mm | 1 ks
|  | 118 | sukčný/irigačný tubus s priemerom min.5mm | 1 ks
|  | 119 | rukoväť pre sukčný/irigačný tubus | 1 ks

## Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Gynekologická laparoskopická zostava |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
Bipolárny hystero-resektoskop |  | 1
Elektrochirurgická jednotka |  | 1
Gynekologická ICG zostava |  | 1
SPOLU
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: