## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu
Počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
1 | ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu | 1 | HD procesor s integrovaným LED svetelným zdrojom: | áno
|  | 2 | Medicínsky atest | áno
|  | 3 | Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB | áno
|  | 4 | Video dokumentácia je možná pomocou externého zariadenia | áno
|  | 5 | Ovládanie kamerovej jednotky dotykovým displejom | áno
|  | 6 | Zobrazovací systém – vysoké rozlíšenie obrazu HDTV | min. 1920x1080p
|  | 7 | Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, osvetľuje objekt cez filtre úzkymi výrezmi červenej, zelenej a modrej (R/G/B) časti spektra. | áno
|  | 8 | Podpora funkcie pre fluorescenčnú diagnostiku pomocou ICG kontrastu | áno
|  | 9 | Nastavenie vyváženia bielej farby ručne pomocou čelného panelu alebo nastavením z tlačítka videoendoskopu | áno
|  | 10 | Digitálny zoom | min. 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch
|  | 11 | Zmrazenie obrazu – z klávesnice, endoskopu alebo z programovatelného tlačidla čelného panelu alebo pomocou programovateľ. Tlačidla na kamerovej hlave | áno
|  | 12 | Možnosť rotácie obrazu o 180° vertikálneho a horizontálneho zrkadlenia obrazu | áno
|  | 13 | Priestor pre uloženie do min. 20 jednotlivých predvolieb | áno
|  | 14 | Predvoľba nastavenia do min. 50 údajov pacientských dát | áno
|  | 15 | Možnosť ovládania nastavenia pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope | áno
|  | 16 | Integrovaný alebo samostatný LED zdroj studeného svetla | áno
|  | 17 | Výkon LED svetelného zdroja odpovedá výkonu min. 300 W xenónového svet.zdroja | áno
|  | 18 | Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetelných podmienok operačného poľa | áno
|  | 19 | Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia | áno
|  | 20 | Možnosť pripojenia HDTV kompaktného snímacieho zariadenia s ohybnou distálnou časťou v minimálne 2 smeroch a pracovným priemerom menším než 6 mm, so snímacím čipom umiestneným v distálnej časti zariadenia | áno
|  | 21 | Laparoskopická kamerová hlava: | áno
|  | 22 | Hmotnosť | max. 300g
|  | 23 | 3CCD CMOS kamerová snímacia hlavica | áno
|  | 24 | Možnosť zobrazenia v úzkom farebnom spektre | áno
|  | 25 | Možnosť fluorescenčnej diagnostickej funkcie zobrazenia v infračervenom farebnom spektre | áno
|  | 26 | Optický zoom | min. 2.0x
|  | 27 | Sterilizácia v autokláve | áno
|  | 28 | Možnosť optického zoomu tlačítkom | áno
|  | 29 | Možnosť focusu tlačítkom | áno
|  | 30 | Optika pre fluorescenčnú diagnostiku | áno
|  | 31 | Filter pre možnosť fluorescenčnej diagnostickej funkcie zobrazenia v infračervenom-farebnom spektre pomocou ICG kontrastnej látky | áno
|  | 32 | Sterilizačný kontajner pre laparoskopickú optiku | áno
|  | 33 | Svetlovodivý kábel | áno
|  | 34 | Svetelný zdroj pre fluorescenčnú diagnostiku | áno
|  | 35 | Možnosť fluorescenčnej diagnostickej funkcie zobrazenia v infračervenom farebnom spektre | áno
|  | 36 | Zdroj svetla xenónová lampa alebo LED | áno
|  | 37 | Životnosť lampy | min. 500h
|  | 38 | Možnosť zobrazenia v úzkom farebnom spektre | áno
|  | 39 | Automatické prispôsobenie svietivosti | áno
|  | 40 | Monitor | áno
|  | 41 | Uhlopriečka monitora- min. 31´´ | áno
|  | 42 | Rozlíšenie monitora | 1920x1200 px. - 4096x2160 px.
|  | 43 | Medicínsky atest | áno
|  | 44 | Vstup/Výstup RGB | áno
|  | 45 | Insuflátor | áno
|  | 46 | Výkon prietoku insuflátora | min. 45L/m
|  | 47 | Digitálny ukazovateľ požadovaného a aktuálneho tlaku | áno
|  | 48 | Režim pre insufláciu malých dutín | áno
|  | 49 | Odsávanie dymu – riadené elektrokoagulačnou jednotkou | áno
|  | 50 | Nastavenie výkonu – v min. 3 stupňoch | áno
|  | 51 | Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicinálnych plynov | áno
|  | 52 | Zobrazenie celkového objemu CO2 počas výkonu | áno
|  | 53 | Irigačné zariadenie/ Odsávacie zariadenie | áno
|  | 54 | Rolovací systém | áno
|  | 55 | Možnosť ovládania laparoskopickým inštrumentom | áno
|  | 56 | Elektrochirurgická jednotka | áno
|  | 57 | Maximálny výkon | min. 320 W
|  | 58 | počet režimov pre monopolárny rez: | min. 4 režimy
|  | 59 | počet režimov pre monopolárnu koaguláciu: | min. 4 režimy
|  | 60 | počet režimov pre bipolárny rez: | min. 2 režimy
|  | 61 | počet režimov pre bipolárnu koaguláciu: | min. 6 režimov
|  | 62 | režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie | áno
|  | 63 | režim monopolárnej transuretrálnej resekcie tkaniva | áno
|  | 64 | režim bipolárnej transuretrálnej resekcie tkaniva | áno
|  | 65 | funkcia rozoznávania správneho roztoku pre bipolárnu transuretrálnu resekciu tkaniva | áno
|  | 66 | ovládanie nastavení dotykovým displejom | áno
|  | 67 | konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov | áno
|  | 68 | možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky | áno
|  | 69 | systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky | áno
|  | 70 | Odsávací/ Irigačný inštrument 1ks | áno
|  | 71 | Kompatibilita s rolerovacím systémom pumpy | áno
|  | 72 | Nahrávacie zariadenie | áno
|  | 73 | Medicínsky atest | áno
|  | 74 | Ovládanie dotykovým displejom | áno
|  | 75 | Veľkosť displeja | min. 9,5“
|  | 76 | Veľkosť interného disku | min. 250 GB
|  | 77 | Rozlíšenie | min. 1080p
|  | 78 | Hmotnosť | max. 1,5 kg
|  | 79 | Operačný evakuátor dymu s aktívnou filtráciou micro častíc
|  | 80 | Schopnosť filtrovania častíc | min. 0,2 micrometrov
|  | 81 | Možnosť automatického odsávania pomocou elektrokoagulačnej jednotky | áno
|  | 82 | Možnosť pripojenia nožného spínača | áno
|  | 83 | Možnosť nastavenia výkonu v | min. 3 stupňoch
|  | 84 | Hmotnosť | max. 5 kg
|  | 85 | Pracovná stanica | áno
|  | 86 | Oddeľovací transformátor | áno
|  | 87 | Centrálny spínač | áno
|  | 88 | Rameno pre monitor horizontálne a vertikálne nastaviteľné | áno
|  | 89 | Držiak tlakovej nádoby | áno
|  | 90 | Infúzny držiak | áno