## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | EKG prístroje
počet: |  | predpokladaný objem: | 6
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | EKG prístroje | 1 | EKG prístroj 12-zvodový | 6 ks
|  | 2 | 12 zvodové pokojové EKG | áno
|  | 3 | interpretácia + rozmeranie | áno
|  | 4 | napájanie zo siete 230 V aj z akumulátora | áno
|  | 5 | grafický farebný LCD displej s uhlopriečkou min 6" | áno
|  | 6 | úplná alfanumerická klávesnica | áno
|  | 7 | konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji | áno
|  | 8 | prednastavené profily manuál a automat | áno
|  | 9 | spätný záznam v režime printscreen | áno
|  | 10 | automatická detekcia a zaznamenanie arytmií | áno
|  | 11 | možnosť prehliadania min. 120 sec záznamu EKG | áno
|  | 12 | zmrazenie EKG krivky na obrazovke | áno
|  | 13 | detekcia kardiostimulátora | áno
|  | 14 | rozhranie pre pripojenie k PC | áno
|  | 15 | pamäť pre minimálne 100 záznamov EKG | áno
|  | 16 | rýchlosť posuvu 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s | áno
|  | 17 | prepracovaná filtrácia a inteligentný autoadaptívny filter | áno
|  | 18 | záznam na termopapier - rolka min. 210 mm, resp. skladaný papier A4 | áno
|  | 19 | ochrana proti defibrilácii | áno
|  | 20 | automatická kontrola uvoľnených zvodov | áno
|  | 21 | možnosť zadania dát pacientov do protokolu EKG (vek, hmotnosť, výška, pohlavie) | áno
|  | 22 | voliteľná čítačka čiarových kódov pripojIteľná k portu USB na zariadení | áno
|  | 23 | EKG prístroj s automatickou synchronizáciou času a ukladaním dát na cloud | áno
|  | 24 | export EKG záznamov z vnútornej pamäte na SD kartu alebo do zdieľaného adresára v nemocničnom informačnom systéme (HIS) vo formáte PDF | áno
|  | 25 | možnosť prenosu EKG záznamov do archivačného systému EKG prostredníctvom LAN alebo WIFI | áno
|  | 26 | Príslušenstvo: | áno
|  | 27 | vozík s ramenom na EKG káble | áno
|  | 28 | elektródy | áno
|  | 29 | pacientské káble | áno
|  | 30 | EKG papier | áno

## Cena
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom, alebo poštou
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
EKG prístroje |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
EKG prístroje |  | 6
CELKOM: |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: