## TŠ-Celok I. a II
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni: |  |  | Celok I. Celok II.
názov: |  |  | Umelá pľúcna ventilácia
počet: |  | predpokladaný objem: | zostava
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Vysokofrekvenčný ventilátor | 1 | Servoventilátor určený pre ventiláciu novorodencov a deti | 1 ks
|  | 2 | Vybavený ventilačnou jednotkou a farebným dotykovým displejom
|  | 3 | Napájanie prístroja: elektrické 200 – 240 Vac/50Hz; plynné: z centrálnych rozvodov: stlačený medicínsky vzduch a kyslík (alternatívne aj vysoko výkonná, efektívna a rýchlo reagujúca turbína pre stlačený vzduch) | áno
|  | 4 | Prístroj na mobilnom podvozku s možnosťou uchytenia kompresora, turbíny, zásuviek, tlakových fliaš k podvozku prístroja tak, aby tvorili jeden celok | áno
|  | 5 | Možnosť sledovania, monitoringu, vyhodnocovania a archivácie priebehu terapie | áno
|  | 6 | Možnosť základného nastavenia parametrov, alarmových hraníc a vyhodnocovacích algoritmov v skupinách pre novorodeneckých pacientov (nízkeho gestačného veku) až po deti s telesnou (ideálnou) hmotnosťou 30 kg | áno
|  | 7 | Servoventilátor umožňujúci prednastavenie ventilačných parametrov na základe zadania kategórie pacienta | áno
|  | 8 | Servoventilátor vybavený senzormi pre monitoring nastavených parametrov a pľúcnej mechaniky | áno
|  | 9 | Ventilačná jednotka vybavená inspiračnou a expiračnou vetvou s možnosťou pripojenia dýchacieho okruhu pre novorodencov a deti | áno
|  | 10 | Možnosť pripojenia antibakteriálny/antivirálneho expiračného filtra pre ochranu prostredia miestnosti pri infekčných pacientoch | áno
|  | 11 | Časti prístroja, potrebné pre sterilizáciu (komponenty prichádzajúce do styku s pacientom vydychovaným plynom) tvoriace jeden celok | áno
|  | 12 | Servoventilátor umožňujúci použitie jednorázových a opakovane resterilizovateľných okruhov s aktívnym zvlhčovaním | áno
|  | 13 | Displej prístroja s farebnou dotykovou obrazovkou, vybavenou svetelnou signalizáciou alarmových stavov s viditeľnosťou v celom rozsahu 360° | áno
|  | 14 | Displej prístroja upevnený na otočnom a sklopnom ramene pre prispôsobenie jeho polohy podľa potrieb personálu | áno
|  | 15 | Displej prístroja ako aj ventilačná jednotka odoberateľný od tela ventilátora samostatne s možnosťou jeho umiestnenia na stropný záves/statív pre zvýšenie ergonómie pracoviska | áno
|  | 16 | Veľkosť uhlopriečky displeja | min. 15“
|  | 17 | Ovládanie v slovenskom resp. českom jazyku | áno
|  | 18 | Mobilný podvozok s rýchloupínacím systémom pre uchytenie ventilačnej jednotky | áno
|  | 19 | Mobilný podvozok pripravený pre uchytenie aktívneho zvlhčovača, tlakových fliaš (O2), ramena pre dýchacie hadice a ďalšieho príslušenstva | áno
|  | 20 | Mobilný podvozok s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia proti pohybu | áno
|  | 21 | Nízka hmotnosť ventilačnej jednotky s displejom | do 21 kg
|  | 22 | Prístroj kompletne testujúci vlastnosti a tesnosť interného systému ako aj pripojených dýchacích okruhov so zobrazením stavu aktuálne kontrolovanej časti pre jasnú identifikáciu. | áno
|  | 23 | Servoventilátor umožňujúci zapnutie alebo vypnutie kompenzácie dýchacích hadíc a endotracheálnej resp. tracheostomickej trubice | áno
|  | 24 | Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas invazívne ventilovaného pacienta, minimálne do veľkosti | min. 25 l/min
|  | 25 | Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas neinvazívne ventilovaného pacienta, minimálne do veľkosti | min. 30 l/min
|  | 26 | Prístroj vybavený integrovaným záložným zdrojom elektrického napájania na dobu | min. 45 minút
|  | 27 | Prístroj vybavený integrovaným nebulizátorom s časovým intervalom | min. 5 - 30 min
|  | 28 | riadené režimy (minimálne) | PC (tlakovo riadená), VC (objemovo riadená), PRVC (tlakovo regulovaná objemovo riadená)
|  | 29 | podporné ventilačné režimy (minimálne) | PS/CPAP (tlaková podpora, kontinuálny pozitívny tlak), VS (objemová podpora)
|  | 30 | automatická ventilácia v uzavretej slučke s automatickým prechodom z riadenej do spontánnej ventilácie a naopak (minimálne) | PC - PS, VC - VS, PRVC - VS
|  | 31 | kombinované ventilačné režimy (minimálne) | SIMV(VC)+PS, SIMV(PC)+PS, SIMV(PRVC)+PS, BiVent/DuoPAP/BiPAP
|  | 32 | špeciálny ventilačný režim (minimálne) | vysokofrekvenčná ventilácia
|  | 33 | špeciálny ventilačný režim (minimálne | proporcionálna podpora pacientského úsilia podľa jeho potreby s meniteľnou dĺžkou a veľkosťou podpory s nepravidelnou frekvenciou riadenou pacientom
|  | 34 | neinvazívne ventilačné režimy (minimálne) | NIV-PC, NIV-PS, nasalCPAP, NIV(proporcionálna ventilácia
|  | 35 | ventilácia počas apnoickej pauzy s automatickým návratom do podpornej ventilácie pri detekcii snahy pacienta o nádych | áno
|  | 36 | vysoko prietoková kyslíková terapia HFOT | áno
|  | 37 | Minimálne rozsahy nastaviteľných parametrov ventilácie:
|  | 38 | Dychový objem – Vt | 2 - 300 ml
|  | 39 | Dychový objem počas vysokofrekvenčnej ventilácie – V | 0,2 - 40 ml
|  | 40 | Frekvencia ventilácie – f | 5 - 150 dych/min
|  | 41 | Frekvencia vysokofrekvenčnej ventilácie – f | 5 - 20 Hz
|  | 42 | Čas inspíria – Ti | 0,1 - 3 s
|  | 43 | Inspiračný prietok | 3 – 30 l/min
|  | 44 | Inspiračný tlak – Pinsp (ponad Peep) | 5 – 60 mbar
|  | 45 | stredný tlak počas vysokofrekvenčnej ventilácie | 5 - 40 cmH2O
|  | 46 | tlak na konci výdychu – Peep | 2 – 35 mbar
|  | 47 | kontinuálny tlak – CPAP | 2 – 20 mbar
|  | 48 | pomer I:E | 1:4 – 4:1
|  | 49 | pomer počas vysokofrekvenčnej ventilácie I:E | 1:2 – 1:1
|  | 50 | amplitúda počas vysokofrekvenčnej ventilác | 5 - 90 cmH2O
|  | 51 | nastavenie FiO2 | 21 – 100 %
|  | 52 | čas pre Apnoe | 5 - 45 s
|  | 54 | Funkcie servoventilátora :
|  | 55 | Nastavenie sitlivosti trigeru – prietok/tlak | áno
|  | 56 | Funkcia manuálneho dychu | áno
|  | 59 | Statické merania (určenie Rstat, Cstat a Elasticity) | áno
|  | 58 | Funkcia preoxygenácie pacienta s nastavením koncentrácie O2 a času preoxygenácie | áno
|  | 59 | Funkcia odsávania pacienta s integrovanou funkciou preoxygenácie/odsávania/postoxygenácie s automatickou detekciou znova pripojeného pacienta | áno
|  | 60 | Zastavenie obrazovky pre analýzu zmien resp. udalostí | áno
|  | 61 | Funkcia vysoko prietokovej kyslíkovej terapie | áno
62
|  | 63 | Monitoring a zobrazenie parametrov:
|  | 64 | Minimálne monitorované a kalkulované parametre pacienta (minimálne | Ppeak, Pplat, Pmean, Peep, CPAP, RRsp., RR, MVe sp, MVi, Vti, Vte, Flow ee, etCO2, VCO2, VTCO2, Cdyn, Cstat, R, WOBvent, WOBpat, VT/IBW
|  | 65 | O2 senzorom nespotrebného charakteru | áno
|  | 66 | Trendy – grafické a numerické pre všetky monitorované parametre, udalosti a pod. | áno
|  | 67 | Zobrazenie na obrazovke musí byť užívateľom konfigurovateľné s voľbou zobrazenia potrebných parametrov | áno
|  | 68 | Užívateľ musí mať možnosť prepnutia obrazovky do nočného/denného režimu ako aj do režimu minimalistického zobrazenia, kedy je na obrazovke zopbrazený len základný parameter, bez kriviek,slučiek a ostatných parametrov (tzv. súkromné zobrazenie) | áno
|  | 69 | Prístroj musí mať alarmové funkcie delené podľa priority alarmu s uvedením nápovedy pre odstránenie a príčinu alarmu | áno
|  | 70 | Prístroj musí mať jednoducho vyberateľnú expiračnú vetvu pre sterilizáciu | áno
|  | 71 | Prístroj musí mať jednoducho zostaviteľný dýchací okruh s prietokovým snímačom | áno
|  | 72 | Prietokový snímač na Y kuse musí byť resterilizovateľný s maximálnym mŕtvym priestorom | <= 1 ml
|  | 73 | Prietokový snímač pre väčších pacientov - integrovaný do tela prístroja, nespotrebného charakteru | áno
|  | 74 | Servoventilátor musí mať možnosť uloženia snímky obrazovky ako aj krátkeho úseku priebehu terapie priamo na pamäťové médium. | áno
|  | 75 | Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do informačnej siete pre budúcu elektronickú archiváciu údajov | áno
|  | 76 | Prístroj musí mať integrovaný systém nápovedy s grafickým zobrazením pre alarmové hlásenia ako aj pre jednotlivé ventilačné režimy a pod. | áno
|  | 77 | Prístroj musí byť kompatibilný s NO dávkovačom rôznych výrobcov | áno
|  | 78 | Servoventilátor musí mať akusticky aj vizuálne rozdelené alarmové hlásenia podľa prior | áno
|  | 79 | Zostava prístroja:
|  | 80 | Ventilačná jednotka | 1 ks
|  | 81 | Farebná dotyková obrazovka | 1 ks
|  | 82 | Mobilný podvozok s postrannými eurolištami pre uchytenie pomôcok | 1 ks
|  | 83 | Rameno pre aktívny autonómny zvlhčovač | 1 ks
|  | 84 | Rameno pre dýchacie okruhy s komorou | 1 ks
|  | 85 | Jednorázové okruhy s komorou a s vyhrievanou insp/exp vetvou, resp. insp. vetvou a systémom odparovania vlhkosti v exp. Vetve | 10 ks
II. | Ventilátor so zvlhčovaním | 1 | Servoventilátor pre ventiláciu pacientov s ventilačnou insuficienciou | 1 ks
|  | 2 | Umožňuje invazívnu a neinvazívnu ventiláciu pre dospelých, deti a novorodencov | áno
|  | 3 | Farebná dotyková obrazovka zobrazujúca parametre ventilácie a základné nastavenie ventilácie, nastavenie alarmov a monitorovaných hodnôt prebiehajúcej ventilácie | áno
|  | 4 | Veľkosť uhlopriečky obrazovky | min. 30 cm
|  | 5 | Nastaviteľný jas a sklon obrazovky | áno
|  | 6 | Režimy ventilácie: VC, VC-AC, PC, PC-AC, SIMV(VC), SIMV(PC), BiLevel/DuoPAP, CPAP, PSV, APRV, SIMV(PRVC), Adaptívna ventilácia v uzavretej slučke | áno
|  | 7 | Prístroj schopný aplikovania ventilácie invazívnou aj neinvazívnou formou | áno, IV/NIV
|  | 8 | Záložná ventilácia počas apnoickej pauzy s nastaviteľnou dĺžkou apnoe | áno
|  | 9 | Vysokoprietoková kyslíková terapia cez vysokoprietokovú nazálnu kanylu | áno
|  | 10 | Nastaviteľné rozsahy parametrov ventilácie
|  | 11 | dychový objem VT | min. od 20 - 1800 ml
|  | 12 | FiO2 | 21 - 100 %
|  | 13 | frekvencia ventilácie | min. od 2 - 90 dych/min
|  | 14 | pomer inspíria k expíriu I:E | min. od 4:1 do 1:8
|  | 15 | čas inspíria Ti | min. od 0,3 - 10 s
|  | 16 | čas Tpausa | min. 5 - 60 %
|  | 17 | čas Tnízky a Tvysoký | min od 0,2 - 30 s
|  | 18 | inspiračný tlak Pinsp ponad Peep | min. 0 - 80 cmH2O
|  | 19 | tlaková podpora Psv | min. 0 - 80 cmH2O
|  | 20 | tlak na konci expíria Peep | min. 1 - 40 cmH2O
|  | 21 | ukončenie inspíria | min od 10 - 80 %
|  | 22 | prietok počas vysokoprietokovej kyslíkovej terapie | min. od 2 - 60 l/min
|  | 23 | Nastaviteľný prietokový triger | áno
|  | 24 | Prevedenie prístroja: na mobilnom podvozku | áno
|  | 25 | Prístroj vybavený senzormi pre monitorovanie prietokov, tlakov, etCO2 a O2 | áno
|  | 26 | Senzory pre kapnometriu (etCO2) so zobrazením krivky a hodnoty na obrazovke prístroja v reálnom čase. Typ merania: "mainstream" | áno
|  | 27 | Prístroj vybavený nezávislým zdrojom stlačeného vzduchu s tichým chodom - turbína | áno
|  | 28 | Výkon turbíny | minimálne 200 l/min
|  | 29 | Integrovaná batéria do prístroja s výdržou prevádzky ventilátora | min. 30 minút
|  | 30 | Hmotnosť samotného ventilátora s displejom | max 21 kg
|  | 31 | špeciálne funkcie integrované do prístroja: | áno
|  | 32 | - vzdych, 100% O2, Odsávanie, Manuálny dych, Podržanie inspíria a expíroa, P0.1, NIF, nebulizačná liečba, O2 terapia | áno
|  | 33 | Alarmová funkcia so zobrazením alarmových textov a s obrazovou a zvukovou signalizáciou. Úroveň a farebné odlíšenie alarmu, podľa dôležitosti. | áno
|  | 34 | Aktívny automatický zvlhčovač, kompatibilný s okruhmi viacerých výrobcov a s 22mm konektormi k servoventilátoru | áno
|  | 35 | Automatická kontrola a riadenie teploty a vlhkosti dýchacieho plynu | áno
|  | 36 | Vyhrievaná minimálne inspirovaná vetva | áno
|  | 37 | V zostave sa vyžaduje servoventilátor podľa uvedeného opisu so zvlhčovačom a sadou min. 10 ks dýchacích okruhov s komorou | áno