## Hárok1
Verejný obstarávateľ:
Svet zdravia, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske
Časť č.3: Monitory vitálnych funkcií
Int. označenie: RZ1_COVID_RSZnH_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 1 - Centrálny monitor požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks centrálny monitor) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Centrálna monitorovacia stanica vrátane vybavenia pre vzájomné prepojenie a komunikáciu centrálnych monitorov a monitorov vitálnych funkcií. Prístup ku všetkým monitorovaným informáciám po celej sieti (nemocnici), vrátane plne poskytnutých údajov v centrálnom monitore oddelenia prostredníctvom prepojení jednotlivých centrál, alebo prostredníctvom diaľkových (remote) prístupov. |  | áno/nie
2 | Centrálny monitor musí umožniť rozšírenie o min. 16 monitorov. |  | áno/nie
3 | Parametre zobrazovacej jednotky - LCD displej farebný, určený pre použitie v medicínskom prostredí, vo veľkosti min. 19 palcov. |  | áno/nie
4 | PC pre informačný systém spolu s UPS s min. výkonom 300 W a laserovou tlačiarňou. |  | áno/nie
5 | Stránka histórie udalostí so zobrazením udalostí (výstrahy a alarmy ) týkajúce sa vybraného pacienta. |  | áno/nie
6 | Tlač informácii o pacientovi , tlač reálnych EKG kriviek , tlač udalostí, tlač trendov. |  | áno/nie
7 | Zobrazenie stôp zobrazených na monitore pacienta z ľubovoľného monitora v sieti. |  | áno/nie
8 | Uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitorovaných parametrov a možnosť ich spätného zobrazenia min. 72 hodín. |  | áno/nie
9 | Možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (min. meno, identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie). |  | áno/nie
10 | Možnosť sledovania parametrov v reálnom čase, trendov a podpora pri prekladaní pacienta v rámci siete. |  | áno/nie
11 | Prenos informácií z postele na posteľ v rámci siete (krivky, numerické hodnoty a trendy). |  | áno/nie
12 | Možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov. |  | áno/nie
13 | Umožnenie stanice k úplnému prístupu k nastaveniam alarmov na prepojených lôžkových monitoroch. |  | áno/nie
14 | Možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov z centrálnej stanice na prepojených lôžkových monitoroch. |  | áno/nie
15 | Možnosť sledovania pacientských údajov na vzdialenom pracovisku cez LAN alebo WIFI sieť. |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
16 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno/nie
17 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 2- Monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním požadovaný počet: 8 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Monitora vitálnych funkcií s invazívnym meraním) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Modulárny monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním pre oddelenie anestéziologie a intenzívnej medicíny na kontinuálne sledovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií pacienta a to: EKG, respirácia, SpO2, teplota 2x, neinvazívny TK, 2x invazívne tlaky, EtCO2, ktoré sú dátovou sieťou prenášané do centrálneho monitorovacieho systému (sesterská sledovateľská stanica). |  | áno/nie
2 | Monitor vybavený slotmi pre moduly alebo rozšíriteľný prostrednictvom modulov alebo monitorov pripojených k základnému monitoru káblom so zobrazením všetkých parametrov na základnom prístroji. Monitor musí umožniť pripojiť súčasne okrem modulov alebo monitorov na zaznamenávanie a vyhodnocovanie základných vitálnych funkcií uvedených v bode 1 ďalšie min. 2 moduly alebo monitory (jeden: CO-srdcový výdaj a druhý: podľa klinickej potreby: invazívne tlaky (dodatočné), cerebrálna perfúzia - NIRS, IBP. |  | áno/nie
3 | Veľkosť farebného monitora vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov vo veľkosti uhlopriečky min. 15 palcov. |  | uveďte hodnotu
4 | Možnosť pripojiť sekundárny min. 19" displej pomocou digitálneho grafického rozhrania. |  | áno/nie
5 | Elektrické napájanie 220-240 V so záložným napájaním vstavaným akumulátorom so zálohou min. 120 minút prevádzky. |  | áno/nie
6 | Súčasné zobrazenie min. 6 kriviek. |  | áno/nie
7 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov min. 72 hod. trend, kurzor v monitore alebo v centrálnom monitore. |  | áno/nie
8 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov manuálne a automaticky |  | áno/nie
9 | Optický svetelný alarm na hornej hrane displeja viditeľný min. 180° na veľkú vzdialenosť. |  | áno/nie
10 | Odlišné optické a akustické alarmy. |  | áno/nie
11 | Možnosť potlačenia zvukového alarmu, nastaviteľná intenzita zvukového alarmu. |  | áno/nie
12 | Stránka histórie alarmov. |  | áno/nie
13 | EKG so zobrazením 3, 5 a 12 zvodov. |  | áno/nie
14 | Zobrazenie EKG krivky. |  | áno/nie
15 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera. |  | áno/nie
16 | Schopnosť min. analýzy ST segmentu. |  | áno/nie
17 | Rozsah merania respirácie min. (4 - 120) dych/min. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
18 | SpO2 technológia Masimo resp. meranie SpO2 klinicky rovnocennou technológiou /krivky, hodnoty/ v rozsahu merania (50-100)%. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
19 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim. |  | áno/nie
20 | Neinvazívny TK systolický, stredný, diastolický. |  | áno/nie
21 | IBP tlaky (možnosť merania tlakov): arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP. |  | áno/nie
22 | Rozsah merania min.(0 -300) mmHg. | väčší rozsah je prípustný | uveďte hodnotu
23 | Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora. |  | áno/nie
24 | Hemodynamické výpočty s indexovanými hodnotami min.: c. I., SV, SVR, SVRI, PVR, PVRI, LVSW, LVSWI, RVESW, RVESWI. |  | áno/nie
25 | Výpočty okysličenia s indexovanými hodnotami min.: CaO2, CvO2, C(a-v)O2, VO2, VO2I. |  | áno/nie
26 | Automatický alebo manuálny záznam špecifických a klinických významných pacientskych epizód pre neskoršie vyhodnotenie. |  | áno/nie
27 | Opcia teda možnosť budúceho zabezpečenia prenosu dát z monitora do nemocničného informačného systému (NIS) a možnosť hardvérového prepojenia s nemocničným informačným systémom (NIS). |  | áno/nie
28 | Požaduje sa, aby kompletne vybudovaný systém z monitorov uvedených v položkách č. 1 až č. 2 umožňoval ich vzájomnú kompatibilitu (vrátane kompatibility modulov a príslušenstva bez potreby použitia redukcií). Prostredie musí umožniť oprávneným užívateľom analýzu na PC pracovnej stanici pripojenej v sieti LAN (použitie štandardnej sieťovej štruktúry nemocnice). |  | áno/nie
29 | Kompletné príslušenstvo EKG káble, saturačný senzor SpO2, príslušenstvo k meraniu EtCO2, min. 1 kompletný set manžiet na meranie neinvazívneho tlaku krvi obsahujúci (min. 1 ks manžety pre novorodenca, min.1 ks pre batoľa/malé dieťa, min.1 ks pre dieťa, min. 1 ks pre dospelého, min. 1 ks pre veľkého dospelého a min.1 ks pre dospelého na stehno vrátane konektorov pre každý kus manžety), káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty, pri dodaní modulov príslušenstvo k nim vrátane prepojovacích káblov. |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
30 | Záruka min. 24 mesiacov. |  | áno/nie
31 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis