## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Počet: |  |  | 1 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry | 1 | Elektro-generátor - 1 ks | 1 ks
|  | 2 | Medicínsky atest | áno
|  | 3 | Vybavený min. 4 variabilne konfigurovateľnými zásuvkami, z toho min. 2 možno použiť pre monopolár a min. 2 možno použiť pre bipolár | áno
|  | 4 | Zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 3 bipolárne nástroje súčasne | áno
|  | 5 | Všetky zásuvky musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne), opcionálne ručným spínačom | áno
|  | 6 | Bipolárne zásuvky musia umožnovat automatický štar pre bipolárne nástroje | áno
|  | 7 | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 bipolárny zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku. | áno
|  | 8 | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku. | áno
|  | 9 | Aktivovaná zásuvka musí byť svetelne zvýraznená | áno
|  | 10 | Do zásuviek je možne zapojiť min. následovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, „Bovie“, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár „Erbe“ | áno
|  | 11 | Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja | áno
|  | 12 | Ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja | áno
|  | 13 | Displej z tvrdeného skla, resp. iného odolného materiálu | áno
|  | 14 | Displej možno hygienicky čistiť, odolný voči poškriabaniu | áno
|  | 15 | Displej s nastaviteľnou perspektívou, s priemerom min. 22 centimetrov, s možnosťou nastavenia jasu, vybavený samokalibráciou za účelom zabezpečenia správnej citlivosti a reakcie na dotyk, uhol pohľadu min. 175 stupňov | áno
|  | 16 | Sprievodné video nastavenia a ovládania generátoru | áno
|  | 17 | Interaktívne piktogramy na pomoc užívateľovi | áno
|  | 18 | Možnosť upgradu | áno
|  | 19 | Možnosť spojenia a komunikácie generátoru s argónovou jednotkou | áno
|  | 20 | Programovanie špecifických nastavení elektro-generátoru | áno
|  | 21 | Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátoru | áno
|  | 22 | Minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy | áno
|  | 23 | Množstvo voľne konfigurovateľných nastavení najmenej 99 | áno
|  | 24 | Možnosť vytvárania konfigurácii podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operatéra, s možnosťou uloženia na prenosné pamäťové médium | áno
|  | 25 | Možnosť prenosu nahranej konfigurácie (podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operatéra) prostredníctvom pamäťového média na iný generátor toho istého typu | áno
|  | 26 | Sprievodné menu programov nastavenia | áno
|  | 27 | Prepojenie na PC | áno
|  | 28 | Možnosť individuálne okomentovať programy vložením textu | áno
|  | 29 | Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu | áno
|  | 30 | Ochranné funkcie elektro-generátoru
|  | 31 | Automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel) | áno
|  | 32 | Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy | áno
|  | 33 | Automatické sledovanie symetrie čiastkových vf-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vf prúdu | áno
|  | 34 | Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu | áno
|  | 35 | Automatické sledovanie aktivačného času | áno
|  | 36 | Automatické sledovanie nesprávnej dávky | áno
|  | 37 | Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky | áno
|  | 38 | Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb | áno
|  | 39 | Monopolárne a bipolárne rezanie
|  | 40 | Požaduje sa minimálne deväť rozličných rezacích režimov, vrátane argónového rezu | áno
|  | 41 | Všetky režimy musia byť reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu | áno
|  | 42 | Nastaviteľnosť režimov musí umožňovať procedúry od mikrooperatívy až po najsilnejšiu vaporizáciu | áno
|  | 43 | Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy
|  | 44 | Musí byť k dispozícii minimálne deväť rozličných koagulačných režimov, vrátane argon-plazma koagulácie a rezu. | áno
|  | 45 | Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu | áno
|  | 46 | Automatická regulácia sily pre rapídnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie | áno
|  | 47 | Dvojitá koagulácia: Súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom" s dvoma nástrojmi. | áno
|  | 48 | Jemné nastavovanie výkonov. | áno
|  | 49 | Separátne nastavovanie sily a výkonu. | áno
|  | 50 | Špecifikácie – povinné:
|  | 51 | 1.Štandardný rez
|  | 52 | Monopolárne rezanie v režime Štandardný rez | áno
|  | 53 | Nominálny vf výkon najmenej 350 W | áno
|  | 54 | Automatická regulácia účinku | áno
|  | 55 | Automatická podpora incisie | áno
|  | 56 | Nastaviteľný výkon vo wattoch | áno
|  | 57 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp | áno
|  | 58 | Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov | áno
|  | 60 | 2. Laparoskopický rez
|  | 61 | Monopolárne rezanie v režime Laparoskopický rez | áno
|  | 62 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W | áno
|  | 63 | Automatická regulácia účinku | áno
|  | 64 | Automatická podpora incisie | áno
|  | 65 | Nastaviteľný výkon vo wattoch | áno
|  | 66 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp | áno
|  | 67 | Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov | áno
|  | 68 | 3. Suchý rez
|  | 69 | Monopolárne rezanie v režime Suchý rez | áno
|  | 70 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W | áno
|  | 71 | Nastaviteľná výkon vo wattoch | áno
|  | 72 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 1600 Vp | áno
|  | 73 | Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov | áno
|  | 74 | Automatická regulácia sily | áno
|  | 75 | 4. Precízny rez
|  | 76 | Monopolarne rezanie v režime Precízny rez - zvlášť jemne regulovaný rez | áno
|  | 77 | Nominálny vf výkon najmenej 50 W | áno
|  | 78 | Nastaviteľná výkon vo wattoch | áno
|  | 79 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 450 Vp | áno
|  | 80 | Vyhovujúci pre jemnú operatívu | áno
|  | 81 | Najmenej osem rozličných hemostatickýách výkonov | áno
|  | 82 | Automatická regulácia sily | áno
|  | 83 | 5. Štandardný bipolárny rez
|  | 84 | Bipolárne rezanie v režime Štandardný bipolárny rez | áno
|  | 85 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W | áno
|  | 86 | Nastaviteľný výkon vo wattoch | áno
|  | 87 | vf napätie neprekročí (ani špičkove) hodnotu 400 Vp | áno
|  | 88 | Automatická regulácia napätia | áno
|  | 89 | Automatická regulácia sily | áno
|  | 90 | 6. Argónový rez
|  | 91 | Monopolárne rezanie v režime Argónový rez | áno
|  | 92 | Nominálny vf výkon najmenej 300 W | áno
|  | 93 | Nastaviteľný výkon vo wattoch | áno
|  | 94 | Automatická regulácia účinku | áno
|  | 95 | Automatická podpora incisie | áno
|  | 96 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp | áno
|  | 97 | Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov | áno
|  | 99 | Všetky režimy rezania opísané v 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek. | áno
|  | 100 | 7. ľahká koagulácia
|  | 101 | Monopolárna koagulácia v režime Ľahká koagulácia | áno
|  | 102 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W | áno
|  | 103 | Nastaviteľný výkon | áno
|  | 104 | vf napätie nižšie ako 250 Vp | áno
|  | 105 | Najmenej tri rozličné hemostatické výkony | áno
|  | 106 | 8. Forsírová koagulácia
|  | 107 | Monopolárna koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia | áno
|  | 108 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W | áno
|  | 109 | Nastaviteľný výkon | áno
|  | 110 | Najmenej tri rozličné hemostatické výkony | áno
|  | 111 | vf napätie vyššie ako 1500 Vp, maximum 2500 Vp | áno
|  | 113 | 9. Iskrivá koagulácia
|  | 114 | Monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia | áno
|  | 115 | Nominálny vf výkon najmenej 80 W | áno
|  | 116 | vf napätie 3500 Vp maximum | áno
|  | 118 | 10. Bezkontaktná - sprejová koagulácia
|  | 119 | Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia | áno
|  | 120 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W | áno
|  | 121 | Nastaviteľný výkon | áno
|  | 122 | Najmenej štyri rozličné hemostatické výkony | áno
|  | 123 | vf napätie vyššie ako 3000 Vp, maximum 5000 Vp | áno
|  | 124 | 11. Laparoskopická koagulácia
|  | 125 | Monopolárna koagulácia v režime Laparoskopická koagulácie | áno
|  | 126 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W | áno
|  | 127 | Nastaviteľný výkon | áno
|  | 128 | vf napätie 1800 Vp maximum | áno
|  | 129 | 12. Dvojkoagulácia
|  | 130 | Monopolárna koagulácia v režime Dvojkoagulácia | áno
|  | 131 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W | áno
|  | 132 | Nastaviteľný výkon | áno
|  | 133 | Súčasná aktivácia dvoch nástrojov | áno
|  | 134 | Najmenej tri rozličné hemostatické výkony | áno
|  | 135 | vf napätie vyššie ako 2000 Vp, maximum 4600 Vp | áno
|  | 136 | 13. Vysokovýkonná koagulácia
|  | 137 | Bipolárna koagulácia vaskulárnych tkanivových štruktúr vysokovýkonnou koaguláciou | áno
|  | 138 | Vysokoprúdová koagulácia | áno
|  | 139 | Nominálny vf výkon najmenej 200 W | áno
|  | 140 | Nástroje na opätovné použitie | áno
|  | 141 | Automatické rozlíšenie nástroja (Plug & Play) | áno
|  | 142 | vf napätie nižšie ako 195 Vp | áno
|  | 143 | Deaktivácia automatickým zastavením | áno
|  | 144 | 14. Bipolárna štandardná koagulácia
|  | 145 | Bipolárna koagulácia v režime Štandardná koagulácia | áno
|  | 146 | Nominálny vf výkon najmenej 120 W | áno
|  | 147 | Nastaviteľný výkon | áno
|  | 148 | vf napätie nižšie ako 155 Vp | áno
|  | 149 | Aktivácia automatickým štartom | áno
|  | 150 | Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením | áno
|  | 151 | Deaktivácia možná aj automatickým zastavením | áno
|  | 152 | 15. Bipolárna forsírovaná koagulácia
|  | 153 | Bipolárna forsírovaná koagulácia - režime Forsírovaná koagulácia | áno
|  | 154 | Nominálny vf výkon najmenej 90 W | áno
|  | 155 | Nastaviteľný výkon | áno
|  | 156 | vf napätie nižšie ako 560 Vp | áno
|  | 157 | 16. Biplárna simultánna koagulácia
|  | 158 | Bipolárna śimultánna koagulácia | áno
|  | 159 | Nominálny vf výkon najmenej 60 W | áno
|  | 160 | Vf napätie nižšie ako 560 Vp | áno
|  | 161 | Ostatné
|  | 162 | Všetky koagulačné režimy popísané v 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14/ 15 / 16 môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek | áno
|  | 163 | Možnosť integrácie generátoru do systému spoločného riadenia operačného sálu | áno
|  | 164 | Príslušenstvo ku generátoru
|  | 165 | 1x dátové médium na prenos nahratých individuálnych konfigurácii v rámci systému | áno
|  | 166 | 2x monopolárny kábel | áno
|  | 167 | 2x bipolárny kábel | áno
|  | 168 | 2x kábel pre neutrálnu elektródu | áno
|  | 169 | 100x neutrálny elektróda, delená | áno
|  | 170 | 1x nožný ovládač – dvojtlačidlový | áno
|  | 171 | 1x uzemňovací kábel | áno
|  | 173 | Argónová jednotka - 1ks | áno
|  | 174 | Medicínsky atest | áno
|  | 175 | Umožňuje Argon-plazma rez a bezkontaktnú koaguláciu bez karbonizácie tkaniva | áno
|  | 176 | Signálové prepojenie a komunikácia s generátorom | áno
|  | 177 | Jednotka vybavená digitálnym displejom | áno
|  | 178 | Uchovanie najmenej 100 rozličných nastavení jednotky, aj v spojení s generátorom | áno
|  | 179 | Nastavenia prúdenia argónu min. od 0,1 do 9,5 l/minútu | áno
|  | 180 | Maximálny výstupný tlak: 2 bar | áno
|  | 181 | Vstupný tlak plynu v min. rozmedzí: 2,6 – 4,0 bar | áno
|  | 182 | Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky | áno
|  | 183 | Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb | áno
|  | 184 | Umožňuje argón-plazma koagulácia pre interné medicínske aplikácie | áno
|  | 185 | Umožňuje pulznú argón-plazma koagulácia | áno
|  | 186 | Automatická regulácia vybraných stupňov prúdenia | áno
|  | 187 | Automatické rozoznávanie a upravenie nastavení jednotky kódovanými nástrojmi | áno
|  | 188 | Aktivácia kontroly jednotky nožným pedálom generátora | áno
|  | 189 | Automatické sledovanie stupňov prúdenia | áno
|  | 190 | Automatické sledovanie prívodu argónu | áno
|  | 191 | Vizuálny ukazovateľ obsahu vysokotlakovej fľaše | áno
|  | 192 | Možnosť pripojenia min. 2 vysokotlakových fľaší | áno
|  | 193 | Akustický signál minimálneho obsahu fľaše | áno
|  | 194 | Automatická kontrola funkcií pri odpojení jednotky | áno
|  | 195 | Dokumentácia spotreby plynu | áno
|  | 196 | Príslušenstvo ku argónovej jednotke
|  | 197 | 1 x Tlaková nádob na argón | áno
|  | 198 | 1 x Redukčný ventil pre tlakovú nádobu | áno
|  | 199 | 1 x Uzemňovací kábel | áno
|  | 201 | Ultrazvuková koagulačno-disekčná jednotka - 1 ks | áno
|  | 202 | Medicínsky atest | áno
|  | 203 | Umožňuje koaguláciu, hemostáziu a disekciu tkanív bez aplikácie elektrického prúdu | áno
|  | 204 | Multioborové použitie | áno
|  | 205 | Technológia torzného ultrazvuku s oscilačným pohybom do čepele nástroja okolo jeho osi v oboch smeroch | áno
|  | 206 | Rovnomerné rozloženie energie ultrzvukových vibrácii po celej dĺžke čepele nástroja | áno
|  | 207 | Zóna šírenia energie ultrazvukových vibrácií je obmedzená na povrch čepele, ktorý je v priamom kontakte s tkanivom. | áno
|  | 208 | Laterálna distribúcia energie ultrazvukových vibrácií | áno
|  | 209 | Vplyv koncovej časti čepele na citlivé štruktúry v kontakte s ňou | áno
|  | 210 | Minimálna tvorba dymu a karbonizácie | áno
|  | 211 | Vplyv ultrazvukových vibrácií na tkanine je presne riadený stupňom mechanickej kompresie medzi upínacou časťou a čepeľou nástroja. Pri nízkej kompresnej sile je koagulačný účinok výraznejší; s narastajúcou kompresnou silou sa kapacita disekcie stáva výraznejšou. | áno
|  | 212 | Operačné nástoroje zložené z resterilizovateľného prevodníku a jednorázovej čepele | áno
|  | 213 | Životnosť prevodníku min. 4 hodiny aktívnej prevádzky počas operačného výkonu, bez obmedzenia počtu spojenia prevodníku, čepele a generátoru | áno
|  | 214 | Vhodné pre otvorenú, laparoskopickú aj bariatrickú operatívu | áno
|  | 215 | Súčasťou dodávky je nožný ovládač | áno
|  | 216 | Ultrazvukový generátor:
|  | 217 | Automatické rozpoznanie typu pripojeného nastroja | áno
|  | 218 | Min. tri stupne efektu na tkanivo | áno
|  | 219 | Technológia Plug and Play | áno
|  | 220 | Ovládanie prostredníctvom nožného pedálu, alebo na rukoväti na nástroja | áno
|  | 221 | Indikátor procesu inicializácie na prednom paneli generátora | áno
|  | 222 | Vybavený displejom na prednom paneli | áno
|  | 223 | Automatický self-test generátora pri pripojení nástroja | áno
|  | 224 | Ochrana pred neúmyselnou aktiváciou nástroja | áno
|  | 225 | Príslušenstvo ku generátoru
|  | 226 | 1x nožný ovládač | áno
|  | 227 | 1x uzemňovací kábel | áno
|  | 229 | Jednotka na odsávanie dymu - 1ks | áno
|  | 230 | Jednotka určená na odsávanie dymu a aerosóly, ktoré vznikajú pri používaní ultrazvukových a vysokoenergetických nástrojov ako nežiaducí účinok na mäkké tkanivové biologické štruktúry | áno
|  | 231 | Filtrácia umožňujúca zachytiť micro-organizmy (vrátane Covid 19) a čiastočky o veľkosti 1-2 microny s úspešnosťou min.99,999%, schopnosť zachytiť pachy a toxické plyny. | áno
|  | 232 | Vizuálna indikácia funkčnosti jednotky | áno
|  | 233 | Indikátor výmeny filtru | áno
|  | 234 | Tichá prevádzka | áno
|  | 235 | Príslušenstvo k jednotke:
|  | 236 | 1x uzemňovací kábel | áno
|  | 237 | 10 jednorázový nôž s odsávaním dymu | áno
|  | 239 | Prístrojový vozík - 1 ks | áno
|  | 240 | Vozík pre medicínske využitie | áno
|  | 241 | 4 kolieska, z toho min. 2 brzdené | áno
|  | 242 | Min. 3 police pre jednotlivé zariadenia systému | áno
|  | 243 | Ochrana proti prepätiu | áno
|  | 244 | Antistatická úprava | áno