## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  | Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy
počet: |  | 1 ks
celok | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy | 1 | počet pozícií na umiestnenie endoskopov | min. 8ks
| 2 | štandardná doba sušenia | min. 12 min.
| 3 | skladovacia doba | min. 168 hodín
| 4 | prietok vzduchu v min. rozsahu | 80 - 100 l/min.
| 5 | hĺbka skladovacieho kabinetu | max. 350 500 mm
| 6 | farebný dotykový displej zobrazujúci stav sušenia, skončenia sušenia, chybu v procese sušenia | áno
| 7 | farebná LED dióda pri každom držiaku endoskopu zobrazujúca stav sušenia, ukončenia sušenia a chybu v procese sušenia alebo ekvivalentné riešenie - farebná indikácia na požadovanom farebnom dotykovom displeji | áno
| 8 | 2 nezávislé prietoky vzduchu pre sušenia endoskopov zvnútra a zvonku | áno
| 9 | univerzálne držiaky endoskopov na zavesenie | áno
| 10 | vertikálne zavesenie endoskopov v priestore sušenia | áno
| 11 | modulárny systém umožnujúci pridať ďalší priestor pre 8 alebo 4 endoskopy | áno
| 12 | vzduchový adaptér do sušiaceho a skladovacieho kabinetu, požaduje sa dodanie adaptérov pre minimálne nasledovné typy endoskopov: Pentax FB18 V N 110140, Pentax FB18V N 110141, WolF 7265,001, Olympus BF 1TQ 170, Olympus BF 1TH190, Olympus BF 1H190 | min. 8ks

## Cenová ponuka
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
1
SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu.
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: