## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  | Automatický dezinfektor na endoskopy
Počet: |  | 1 ks
celok | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. Automatický dezinfektor na endoskopy | 1 | Plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu dvoch flexibilných endoskopov | áno
| 2 | šírka | max. 700 - 800 mm
| 3 | hĺbka | max. 700 - 800 mm
| 4 | výška | max. 1600 - 1700 mm
| 5 | hmotnosť | max. 220 kg
| 6 | elektrické napätie | 230 V
| 7 | hlučnosť | max. 56 dB
| 8 | 2 samostatné čistiace komory umožňujú samostatné, nezávislé, asynchrónne čistenie a dezinfekciu oboch endoskopov | áno
| 9 | dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu | áno
| 10 | chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu | áno
| 11 | kompatibilný so všetkými flexibilnými endoskopmi, min. Olympus, Fujion, Pentax, Storz | áno
| 12 | uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia v detergente, dezinfekcie a záverečného oplachu s dĺžkou cca 25 - 35 min. | áno
| 13 | automatická permanentná kontrola tesnosti (neporušenosti) endoskopu zabudovaným testerom tesnosti počas celej doby procesu | áno
| 14 | integrovaná jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody | áno
| 15 | integrovaný monitorovací systém zaisťujúci automatickú kontrolu priechodnosti všetkých kanálov endoskopu | áno
| 16 | farebný displej | áno
| 17 | zobrazenie doby chodu a teploty | áno
| 18 | zabudovaná tlačiareň | áno
| 19 | možnosť dokumentačného zariadenia slúžiaceho pre identifikáciu endoskopov a tlač validných protokolov o priebehu umývania a dezinfekcie | áno
| 20 | možnosť autodekontaminácie | áno
| 21 | otváranie bezpečnostných dvierok spredu, s elektronickým uzatváraním a automatickým blokovaním v priebehu procesu | áno
| 22 | priehľadné okienko v bezpečnostných dvierkach | áno
| 23 | mechanické kódovanie zásobníkov na dezinfekciu pre vylúčenie možnosti ich vzájomnej zámeny | áno
| 24 | endoskop je pri čistení uložený v nerezovom dezinfekčnom koši | áno
| 25 | vonkajší obal z nehrdzavujúcej ocele | áno
| 26 | spĺňa normu ISO-15883 a ISO 15883-4 | áno