## Technická špecifikácia
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Prístroj pre mimotelovú oxygenáciu krvi - ECMO
počet: |  |  | 1 ks
celok | časť | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Technické špecifikácie prístroja | 1 | Kompaktný podporný prenosný systém, zabezpečujúci podporu alebo náhradu cirkulácie krvi a dýchania. | 1 ks
|  | 2 | Prenosná prístrojová jednotka maximálnych rozmerov | maximum 45 x 30 x 40 cm
|  | 3 | Hmotnosť prístrojovej jednotky | max. 12 kg
|  | 4 | Senzory na meranie vonkajších tlakov | min. 4 ks
|  | 5 | Senzory na meranie vnútorných tlakov | min. 3 ks
|  | 6 | Senzory na meranie vonkajšej teploty | min. 2 ks
|  | 7 | Senzory na meranie vnútornej teploty | min. 2 ks
|  | 8 | Prevádzková doba integrovanej batérie | minimálne 90 min.
|  | 9 | Ostatné vlastnosti:
|  | 10 | prenosný systém poskytujúci podporu alebo náhradu krvného obehu aj dýchania | áno
|  | 11 | možnosť zapojenia ako ECMO, LVAD, RVAD, BiVAD | áno
|  | 12 | možnosť aplikácie pre nemocnice v konfigurácii s mobilným stojanom (vozíkom) s prfslušenstvom (ohrevná jednotka, zmiešavač plynov, transformátor) | áno
|  | 13 | možnosť aplikácie v konfiguráciiako samostatnej jednotky v prípade transportu | áno
|  | 14 | núdzový ručný pohon (manuálna ručná kľuka s magnetickou spojkou a LED ukazovateľ rýchlosti} | áno
|  | 15 | dotykový displej s automatickým zámkom pre rýchle a bezpečné používanie | áno
|  | 16 | zobrazenie minimálne týchto parametrov na displeji:tlak, teplota, prietok krvi,bubliny v krvi | áno
|  | 17 | monitoring žilovej krvi bez nutnosti kalibrácie a zobrazenie na displeji: venózna saturácia 02,hemoglobín, hematokryt, venózna teplota | áno
|  | 18 | prietokový senzor s integrovaným snímačom bublín, senzor bublín, senzor prietoku, venózny senzor (saturácia 02, hemoglobín, hematokryt, teplota} | áno
|  | 19 | otáčky (RPM) v rozmedzí do 5000 ot/min. pri prietoku od 0,5 do 7,0 l/min. | áno
|  | 20 | numerický a LED ukazovateľ rýchlosti RPM | áno
|  | 21 | komunikačné porty: možnosť uložiť dáta na externé médium | áno
|  | 22 | možnosť vzdialeného pripojenia | áno
|  | 23 | minimálne bezpečnostné prvky: alarm, vibračná podložka | áno
| Ostatné požiadavky | 24 | Platný ŠUKL kód | áno
|  | 25 | Záručna doba: min. 24 mesiacov | áno

## Súpis prístrojov
CENOVÁ PONUKA
Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Názov projektu: | Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Postup - spôsob: | Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (meno, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
|  |  | (EUR) | (EUR) | (EUR) | (EUR)
Názov |  | Počet kusov | JC bez DPH | Cel.cena bez DPH (EUR) | JC s DPH | Cel.cena s DPH (EUR)
Prístroj pre mimotelovú oxygenáciu krvi - ECMO |  | (ks) |  | DPH |  | DPH
1
SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
Špeciálne požiadavky:
Všetky položky pri dodaní musia byť nové nepoužívané. Cena vrátane dodávky na miesto plnenia, záručnej doby 24 mesiacov a zaškolenie personálu.
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii. Víťazný uchádzač doloží certifikáty alebo vyhlásenia o zhode výrobkov.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu prieskumu .
Vyhlasujem, že táto cenová ponuka má platnosť 6 mesiacov odo dňa jej podpisu.
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet prieskumu v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka: