## TŠ-Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadenia:
názov: |  |  | RTG skiagrafický prístroj
počet: |  |  | 1 ks
celok |  | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. RTG skiagrafický prístroj | Technické špecifikácie RTG prístroja | 1 | Typ prístroja | stabilný typ prístroja, ukotvený do podlahy
|  | 2 | Typ scintilátora | CsI
|  | 3 | Počet detektorov - 2 ks jeden v stole a jeden vo vertigrafe | 1 ks pevný, 1 ks vyberateľný
|  | 4 | Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
|  | 5 | Vertikálny statív výklopný s AEC s funkciou plnej motorizácie | áno
|  | 6 | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 33 x 42 cm v stole a min. 42x42 cm vo vertikálnom statíve
|  | 7 | Rozlíšenie detektora pri vysokom kontraste | min. 3 lp/mm
|  | 8 | Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
|  | 9 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 8 sekúnd
|  | 10 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 12 sekúnd
|  | 11 | Výstupný výkon generátora | minimálne 65 kW
|  | 12 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 40 kV do 150 kV v prípade použitia žiariča s integrovaným VN transformátorom rozsah minimálne od 40 kV do 130 kV
|  | 13 | Rozsah nastavenia mA | minimálne od 20 mA do 650 mA
|  | 14 | RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | áno
|  | 15 | Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,6 mm
|  | 16 | Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,2 mm
|  | 17 | Tepelná kapacita anódy | minimálne 300 kHU
|  | 18 | Bucky clona vo vertigrafe aj v stole | áno
|  | 19 | Pacientsky stôl | fixný elevačný
|  | 20 | Pacientský rádiotransparentný stôl s plávajúcou doskou (priečne aj pozdĺžne) | áno
|  | 21 | Rozmer stola (dĺžka x šírka) | minimálne 210 cm x 80 cm
|  | 22 | Nosnosť stola | min.250 kg
|  | 23 | Dosiahnuteľná minimálna úroveň výšky stola | minimálne 60 cm
|  | 24 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) | áno
|  | 25 | Zabudované laserové zameriavanie a kolimačné svetlo | áno
|  | 26 | Autotracking | áno
|  | 27 | Expozičná automatika | áno
|  | 28 | DAP meter | áno
| Akvizičná stanica pre RTG prístroje | 29 | Operačný systém | Windows alebo Linux
|  | 30 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
|  | 31 | Hard disk | minimálne 500 GB alebo pamäť na min. 50 000 obrazov v DICOM formáte
|  | 32 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
|  | 33 | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
|  | 34 | Užívateľské rozhranie v slovenskom alebo českom alebo anglickom jazyku | áno
|  | 35 | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 23 palcov, s rozlíšením minimálne 1920x1080 | áno
| Doplnková výbava pre RTG prístroje | 36 | Prenosný bezdrótový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 35 x 43 cm s držiakom a ochranným krytom s integrovanou antirozptylovou mriežkou pre detektor minimálne 70 lm/cm | áno
|  | 37 | Prenosný bezdrôtový detektor pre vyšetrovanie novorodencov s rozmermi 24 x 30 cm (tolerancia ± 2 cm s citlivosťou na minimalizáciu dávky pre novorodeneckého pacienta) | min. 4 lp/mm