## Videobronchoskop
Verejný obstarávateľ:
NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske
Časť č.4: Videobronchoskop
Int. označenie: ZMZ1_COVID_MI_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Videobronchoskop požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Videobronchoskopu) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Spôsob snímania: farebný CCD čip |  | áno/nie
2 | Vysoké rozlíšenie obrazu HDTV alebo SDTV |  | áno/nie
3 | Rozsah zorného poľa: min. (3-50) mm |  | uveďte hodnotu
4 | Zorný uhol: min. 110° |  | uveďte hodnotu
5 | Priemer pracovného tubusu: do 4,1 |  | uveďte hodnotu
6 | Priemer distálneho konca: do 4,2 |  | uveďte hodnotu
7 | Ohyb hore/dole: min. 180/130 ° |  | uveďte hodnotu
8 | Priemer pracovného kanála: do 2,0 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Pracovná dĺžka: 600 mm |  | uveďte hodnotu
Monitor |  |  | Monitor:
10 | Rozlíšenie monitora: min. 1920 x min. 1080 |  | uveďte hodnotu
11 | Uhlopriečka s dĺžkou min. 26“ |  | uveďte hodnotu
12 | Nastavenie úrovne gama |  | áno/nie
13 | Nastavenie teploty farieb |  | áno/nie
14 | Nastavenie pomeru zobrazenia strán |  | áno/nie
15 | Nastavenie jednotlivých užívateľov |  | áno/nie
Videoprocesor + svetelný zdroj |  |  | Videoprocesor + svetelný zdroj:
16 | Vysoké rozlíšenie obrazu |  | áno/nie
17 | Funkcia nastavenia kontrastu obrazu |  | áno/nie
18 | Automatické nastavenie jasu |  | áno/nie
19 | Nastavenie referenčnej bielej farby, vyváženie |  | áno/nie
20 | Funkcia nastavenia ostatných farieb |  | áno/nie
21 | Funkcia nastavenia chromatickej časti obrazu |  | áno/nie
22 | Možnosť zmrazenia obrazu |  | áno/nie
23 | Funkcia elektronického zväčšenia obrazu |  | áno/nie
24 | Nastavenie clony |  | áno/nie
25 | Identifikácia endoskopov podľa typu a výrobného čísla |  | áno/nie
26 | Zaznamenávanie počtu vyšetrení konkrétneho endoskopu |  | áno/nie
27 | Funkcia digitálnej chromoendoskopie |  | áno/nie
28 | Možnosť uložiť nastavenia jednotlivých používateľov |  | áno/nie
29 | Možnosť ukladania obrazu do pamäte |  | áno/nie
30 | Vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora |  | áno/nie
31 | S potrebnou kabelážou - záložná žiarovka |  | áno/nie
32 | Možnosť manuálneho nastavenia jasu svetla |  | áno/nie
33 | Insuflácia pre potreby vyšetrenia |  | áno/nie
34 | Ochrana proti oslňovaniu používateľa |  | áno/nie
35 | Životnosť xenónovej lampy min. 500 prevádzkových hodín alebo LED technológia min. 10 000 hod. |  | uveďte hodnotu
36 | Xenónová lampa s výkonom min.150W alebo LED technológia |  | uveďte hodnotu
Odsávacia pumpa |  |  | Odsávacia pumpa:
37 | Autoklávovateľná zberná nádoba s objemom: min. 1,5 litra |  | uveďte hodnotu
38 | Nominálne vákuum: min. 85 kPa |  | uveďte hodnotu
39 | Mikrobakteriálny filter |  | áno/nie
Pracovná stanica |  |  | Pracovná stanica:
40 | Centrálny vypínač |  | áno/nie
41 | Rameno pre dva endoskopy |  | áno/nie
42 | Rameno pre monitor |  | áno/nie
43 | Držiak pre klávesnicu |  | áno/nie
44 | S oddeľovacím transformátorom |  | áno/nie
45 | Počet políc: min. 3 |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
46 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
47 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis