## Videogastroenter. zostava
Verejný obstarávateľ:
NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske
Časť č.5: VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA
Int. označenie: ZMZ1_COVID_MI_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks VIDEOGASTROENTEROLOGICKÁ ZOSTAVA) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Videogastroskop min. 1 ks |  |  | Videogastroskop min. 1 ks
1 | Spôsob snímania: farebný CCD HDTV čip |  | áno/nie
2 | Vysoké rozlíšenie obrazu |  | áno/nie
3 | Rozsah zorného poľa: min. (2-100) mm |  | uveďte hodnotu
4 | Zorný uhol: min. 140° |  | uveďte hodnotu
5 | Priemer pracovného tubusu: max. 9,3 mm |  | uveďte hodnotu
6 | Ohyb hore/dole: min. 210°/90° |  | uveďte hodnotu
7 | Ohyb vľavo/vpravo: min. 100°/100° |  | uveďte hodnotu
8 | Priemer pracovného kanála: min. 2,8 mm |  | uveďte hodnotu
9 | Pracovná dĺžka: max. 110 cm |  | uveďte hodnotu
10 | Celková dĺžka: max. 140 cm |  | uveďte hodnotu
11 | Univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore |  | áno/nie
Videokolonoskop min. 1 ks |  |  | Videokolonoskop min. 1 ks
12 | Spôsob snímania: farebný CCD HDTV čip |  | áno/nie
13 | Vysoké rozlíšenie obrazu |  | áno/nie
14 | Rozsah zorného poľa: min. (4-100) mm |  | uveďte hodnotu
15 | Zorný uhol: min. 140° |  | uveďte hodnotu
16 | Priemer pracovného tubusu: max. 13,2 mm |  | uveďte hodnotu
17 | Ohyb hore/dole: min. 180°/180° |  | uveďte hodnotu
18 | Ohyb vľavo/vpravo: min. 160°/160° |  | uveďte hodnotu
19 | Priemer pracovného kanála: min. 3,7 mm |  | uveďte hodnotu
20 | Pracovná dĺžka: max. 170 cm |  | uveďte hodnotu
21 | Celková dĺžka: max. 205 cm |  | uveďte hodnotu
22 | Funkcia variabilnej tuhosti tubusu |  | áno/nie
23 | Samostatný kanál na oplachovanie |  | áno/nie
24 | Univerzálny pripájací konektor prenášajúci svetlo a obraz v jednom konektore |  | áno/nie
Monitor min. 1 ks |  |  | Monitor min. 1 ks
25 | Rozlíšenie monitora: min. 1920 x min. 1080 |  | uveďte hodnotu
26 | Uhlopriečka s dĺžkou: min. 26“ |  | uveďte hodnotu
27 | Prepínanie teploty farieb |  | áno/nie
28 | Prepínanie pomeru zobrazenia |  | áno/nie
29 | Funkcia prepínania užívateľských nastavení |  | áno/nie
Videoprocesor/ Svetelný zdroj min. 1 ks. |  |  | Videoprocesor/ Svetelný zdroj min. 1 ks.
30 | Vysoké rozlíšenie obrazu |  | áno/nie
31 | Funkcia nastavenia kontrastu |  | áno/nie
32 | Automatické nastavenie jasu |  | áno/nie
33 | Funkcia vyváženia bielej farby |  | áno/nie
34 | Funkcia nastavenia farieb |  | áno/nie
35 | Funkcia nastavenia chromatickosti obrazu |  | áno/nie
36 | Funkcia zmrazenia obrazu |  | áno/nie
37 | Rozlišovanie endoskopov podľa typu a výrobného čísla |  | áno/nie
38 | Zaznamenávanie počtu vyšetrení jednotlivých endoskopov |  | áno/nie
39 | Možnosť ukladania obrazu na pamäťové médium |  | áno/nie
40 | Funkcia elektronického zväčšenie obrazu |  | áno/nie
41 | Možnosť používateľských prednastavení |  | áno/nie
42 | Funkcia irisovej clony |  | áno/nie
43 | Vrátane klávesnice na ovládanie videoprocesora |  | áno/nie
44 | Životnosť xenónovej lampy min. 500 prevádzkových hodín alebo LED technológia min. 10 000 hod. |  | áno/nie
45 | Xenónová lampa s výkonom min. 300W alebo ekvivalent LED technológia |  | áno/nie
46 | Záložná žiarovka v prípade xenonóvej lampy, ktorá sa automaticky prepne pri vypadnutí hlavnej lampy |  | áno/nie
47 | Možnosť manuálneho nastavenia jasu |  | áno/nie
48 | Insuflácia |  | áno/nie
49 | Ochrana proti oslňovaniu používateľa |  | áno/nie
50 | S potrebnou kabelážou |  | áno/nie
51 | Vrátane testera tesnosti endoskopov |  | áno/nie
Polypektomická jednotka min. 1 ks. |  |  | Polypektomická jednotka min. 1 ks.
52 | Monopolárny rez |  | áno/nie
53 | Monopolárna koagulácia |  | áno/nie
54 | Bipolárna koagulácia |  | áno/nie
55 | Monitorovanie impedancie rezaného/koagulovaného tkaniva |  | áno/nie
56 | Neutrálna jednorazová elektróda min. 100 ks. |  | áno/nie
57 | Nožný ovládač na ovládanie rezu a koagulácie, dvojitý |  | áno/nie
58 | Vrátane potrebnej kabeláže |  | áno/nie
Odsávacie zariadenie min. 1 ks. |  |  | Odsávacie zariadenie min. 1 ks.
59 | Objem sekrétnej nádoby: min. 2 l |  | uveďte hodnotu
60 | Počet sekrétnych nádob: min. 1ks |  | uveďte hodnotu
61 | Nominálne vákuum: min. 85 kPa |  | uveďte hodnotu
62 | Použitie pre opakovateľne použiteľný systém |  | áno/nie
63 | Použitie pre jednorazový systém |  | áno/nie
64 | Počet jednorazových zberných vreciek: 30 ks. |  | áno/nie
65 | Počet pacientských hadíc: 50 ks. |  | áno/nie
Oplachovacie zariadenie min. 1 ks. |  |  | Oplachovacie zariadenie min. 1 ks.
66 | Objem zásobovacej nádoby: min. 1 liter |  | uveďte hodnotu
67 | Prietok s možnosťou nastavenia: min. 200ml/min. |  | uveďte hodnotu
68 | Vrátane nožného ovládača |  | áno/nie
69 | Vrátane potrebných hadíc |  | áno/nie
Pracovná endoskopická stanica min. 1 ks. |  |  | Pracovná endoskopická stanica min. 1 ks.
70 | Centrálny vypínač |  | áno/nie
71 | Rameno pre dva endoskopy |  | áno/nie
72 | Rameno pre monitor |  | áno/nie
73 | Držiak pre klávesnicu |  | áno/nie
74 | S oddeľovacím transformátorom |  | áno/nie
75 | Počet políc: min. 3 |  | áno/nie
Automatický dezinfektor min. 1 ks. |  |  | Automatický dezinfektor min. 1 ks.
76 | Rozmery (šírka x hĺbka x výška) max. (750 x 780 x 1270) |  | uveďte hodnotu
77 | Hmotnosť max. 125 kg |  | uveďte hodnotu
78 | Elektrické napätie 230 V |  | áno/nie
79 | Plne automatizovaný dezinfektor endoskopov určený na čistenie a dezinfekciu max. jedného flexibilného endoskopu |  | áno/nie
80 | Dezinfekčný proces na báze glutaraldehydu |  | áno/nie
81 | Chemická dezinfekcia endoskopu presným dávkovaním objemu glutaraldehydu pre zachovanie validného dezinfekčného cyklu |  | áno/nie
82 | Kompatibilný s ponúkanými flexibilnými endoskopmi |  | áno/nie
83 | Uzavretý pracovný cyklus pozostávajúci z automatického umytia v detergente, dezinfekcie a záverečného oplachu |  | áno/nie
84 | Automatická permanentná kontrola tesnosti /neporušenosti/ endoskopu zabudovaným testerom tesnosti počas celej doby procesu |  | áno/nie
85 | Integrovaná jednotka pre zaistenie dekontaminácie vstupnej vody |  | áno/nie
86 | Zobrazenie doby chodu a teploty |  | áno/nie
87 | Zabudovaná tlačiareň |  | áno/nie
88 | Možnosť dokumentačného zariadenia slúžiaceho pre identifikáciu endoskopov a tlač validných protokolov o priebehu umývania a dezinfekcie |  | áno/nie
89 | Možnosť autodekontaminácie |  | áno/nie
90 | Mechanické kódovanie zásobníkov na dezinfekciu pre vylúčenie možnosti ich vzájomnej zámeny |  | áno/nie
91 | Kovový vonkajší obal |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
92 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
93 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis