## Hárok 1
Verejný obstarávateľ:
NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske
Časť č.6: LAPAROSKOPICKÁ ZOSTAVA S FLUORESCENČNOU DIAGNOSTICKOU FUNKCIOU
Int. označenie: ZMZ1_COVID_MI_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - LAPAROSKOPICKÁ ZOSTAVA S FLUORESCENČNOU DIAGNOSTICKOU FUNKCIOU požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks LAPAROSKOPICKÁ ZOSTAVA S FLUORESCENČNOU DIAGNOSTICKOU FUNKCIOU) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Min. HDTV kamera s integrovaným LED svetelným zdrojom min. 1 ks |  |  | Min. HDTV kamera s integrovaným LED svetelným zdrojom min. 1 ks
1 | Rozlíšenie digitálneho výstupného signálu: min. 1 920 x 1 200 |  | uveďte hodnotu
2 | Formát výstupu signálu HDTV obrazu: progresívny aj prekladaný formát |  | áno/nie
3 | Digitálne zväčšenie obrazu: min. 1,5 x |  | uveďte hodnotu
4 | Počet používateľských prednastavení: min. 20 |  | uveďte hodnotu
5 | Počet prednastavení pacientskych údajov: min. 20 |  | uveďte hodnotu
6 | Umožňuje pripojenie 1-čipovej HDTV kamerovej snímacej hlavy alebo umožňuje pripojenie 1 čipovej 4K kamerovej hlavy |  | áno/nie
7 | Umožňuje pripojenie 3-čipovej HDTV kamerovej snímacej hlavy alebo umožnuje pripojenie 2-čipovej 4K ICG kamerovej hlavy a taktiež aj 2-čipovej 3D 4K ICG kamerovej hlavy |  | áno/nie
8 | Ovládanie funkcií kamery dotykovým displejom alebo pomocou tlačidiel na jednotke, prostredníctvom klávesnice a tlačidiel kamerovej hlavy |  | áno/nie
9 | Ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na snímacom zariadení |  | áno/nie
10 | Ovládanie funkcií kamery klávesnicou |  | áno/nie
11 | Ukladanie snímok obrazu na prenosné, odnímateľné pamäťové médium, aj do internej pamäti kamery |  | áno/nie
12 | Nastavenie vyváženia bielej farby automaticky, manuálne alebo tlačidlom na snímacom zariadení |  | áno/nie
13 | Anti moiré obrazová funkcia |  | áno/nie
14 | Obrazové funkcie zmrazenie obrazu, rotácia obrazu o 180°, vertikálne a horizontálne zrkadlenie obrazu |  | áno/nie
15 | Obrazová diagnostická funkcia zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla |  | áno/nie
16 | Obrazová fluorescenčná diagnostická funkcia zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu |  | áno/nie
17 | Pomer strán obrazu: 16:10, 16:9, 4:3, 5:4 |  | áno/nie
18 | Integrovaný alebo samostatný LED svetelný zdroj s výkonom ekvivalentným výkonu 300 W xenónovej lampy |  | áno/nie
19 | Integrovaný alebo samostatný LED svetelný zdroj pozostáva zo samostatných 4 LED lámp rôznych farieb |  | áno/nie
20 | Integrovaný alebo samostatný LED svetelný zdroj je spolu s kamerou umiestnený v jednom nerozoberateľnom kompaktnom zariadení |  | áno/nie
Svetelný zdroj pre fluorescenčnú diagnostiku min. 1 ks. |  |  | Svetelný zdroj pre fluorescenčnú diagnostiku min. 1 ks.
21 | Xenónový s výkonom 300 W alebo ekvivalentný LED svetelný zdroj |  | áno/nie
22 | Životnosť xenónovej lampy min. 500 hodín alebo LED lampy min. 30 000 hodín |  | áno/nie
23 | Obrazová diagnostická funkcia zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla |  | áno/nie
24 | Obrazová fluorescenčná diagnostická funkcia zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu |  | áno/nie
25 | Záložná lampa v prípade výpadku hlavnej xenónovej lampy, neplati pri LED svetelnom zdroji |  | áno/nie
Min. HDTV kamerová hlava min. 1 ks. |  |  | Min. HDTV kamerová hlava min. 1 ks.
26 | Snímanie obrazu prostredníctvom min.2 CMOS čipov |  | áno/nie
27 | Rozlíšenie min. HDTV |  | áno/nie
28 | Mód na redukciu moiré efektu |  | áno/nie
29 | Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla |  | áno/nie
30 | Umožňuje fluorescenčnú diagnostickú funkciu zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu |  | áno/nie
31 | Min. 3 tlačidlové ovládače určené na ovládanie funkcií kamery, z toho min. 2 plne programovateľné |  | áno/nie
32 | Hmotnosť max. 260 gramov |  | uveďte hodnotu
33 | Dĺžka pripájacieho kábla min. 3 metre |  | áno/nie
Optika min. 1 ks. |  |  | Optika min. 1 ks.
34 | Priemer v intervale 10 – 11 mm |  | áno/nie
35 | Pozorovací uhol 30° |  | áno/nie
Optika pre fluorescenčnú diagnostiku min. 1 ks. |  |  | Optika pre fluorescenčnú diagnostiku min. 1 ks.
36 | Priemer v intervale 10 – 11 mm |  | áno/nie
37 | Pozorovací uhol 30° |  | áno/nie
40 | Umožňuje fluorescenčnú diagnostickú funkciu zobrazenie v infračervenom farebnom spektre pomocou ICG kontrastu |  | áno/nie
38 | Min. 2 ks. svetlovodný kábel o dĺžke min. 3 metre |  | áno/nie
Monitor min. 1 ks. |  |  | Monitor min. 1 ks.
39 | 4K UHDTV rozlíšenie: 4096 x 2160 bodov |  | áno/nie
40 | uhlopriečka monitora: min.31“ |  | uveďte hodnotu
41 | Spĺňa zobrazovaciu normu BT.2020 |  | áno/nie
Stojan pre laparoskopickú zostavu min. 1 ks. |  |  | Stojan pre laparoskopickú zostavu min. 1 ks.
42 | Zabudované pohyblivé, výškovo a smerovo nastaviteľné rameno pre monitor s 3 ohybnými kĺbmi |  | áno/nie
43 | Integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom |  | áno/nie
44 | Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane |  | áno/nie
45 | Vysúvateľný držiak klávesnice laparoskopickej kamery |  | áno/nie
46 | Mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach s brzdením |  | áno/nie
47 | Min. 1ks zabudovaný infúzny stojan |  | áno/nie
Elektrochirurgická jednotka min. 1ks. |  |  | Elektrochirurgická jednotka min. 1ks.
48 | Maximálny vysokofrekvenčný výkon min. 320 W |  | áno/nie
49 | Výstupný výkon sa automaticky prispôsobuje potrebám rezu a koagulácie v závislosti od stavu tkaniva |  | áno/nie
50 | Počet režimov pre monopolárny rez min. 4 režimy |  | áno/nie
51 | Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu min. 4 režimy |  | áno/nie
52 | Počet režimov pre bipolárny rez min. 2 režimy |  | áno/nie
53 | Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu min. 6 režimov |  | áno/nie
54 | Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie |  | áno/nie
55 | Sprayová koagulácia |  | áno/nie
56 | Ovládanie nastavení farebným dotykovým displejom |  | áno/nie
57 | Konektor pre automatické rozoznávanie elektrochirurgických inštrumentov s nastavením odporúčaných hodnôt |  | áno/nie
58 | Automatická evakuácia dymu insuflátorom počas používania elektrochirurgickej jednotky alebo samostatným systémom |  | áno/nie
59 | Kontrola kontaktu pacientskej neutrálnej elektródy na pacientovi |  | áno/nie
60 | Vrátane dvojpedálového nožného spínača |  | áno/nie
61 | Vrátane kábla pre jednorazové pacientske neutrálne elektródy |  | áno/nie
62 | Pacientské neutrálne elektródy min. 50 ks |  | áno/nie
63 | Vrátane monopolárneho a bipolárneho kábla |  | áno/nie
64 | Vrátane mobilného stojana (ak je elektrochirurgická jednotka uložená v stojane laparoskopickej veže, nie je nutný vlastný stojan) |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
65 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
66 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis