Príloha č. 1a súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Endoskopické zostavy

Časť č. 1

Názov časti: HD endoskopická vizualizačná zostava pre ORL operácie u detí a základné operácie prínosových dutín

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis  a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 1b súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Endoskopické zostavy

Časť č. 2

Názov časti: Veža pre hrudníkovú chirurgiu

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |
| 2. | Automatické zaostrovanie snímacieho obrazu 1 ovládacím tlačidlom |  |
| 3. | Uprednostňujeme aby jednotlivé komponenty veže (procesor, kamerová snímacia hlavica, xenónový alebo LED svetelný zdroj, insuflátor, irigačné – odsávacie zariadenie, inštrumentárium) boli od jedného výrobcu |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis  a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 1c súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Endoskopické zostavy

Časť č. 3

Názov časti: Laparoskopická veža pre Kliniku detskej chirurgie

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |
| 2. | Uprednostňujeme umiestnenie oboch monitorov cez rameno na 1 pojazdný stojan (z priestorového hľadiska operačnej sály) |  |
| 3. | Kamerová hlava pre 4K UHD – Integrované šošovky, ohnisková vzdialenosť menej ako 24 mm |  |
| 4. | Zdroj svetla – zdroj LED |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis  a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - fax: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky:

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní  ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku;

- nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku;

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2c súťažných podkladov: Vzor textu bankovej informácie

V nadväznosti na časť F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, je potrebné aby banková informácia obsahovala všetky požadované údaje.

Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení:

Banková informácia:

- spoločnosť .................... je naším klientom od ....................

- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní riadne a včas

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.8.2020 – 31.1.2021) účet (účty) klienta nebol (neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient dodržuje (nedodržuje) splátkový kalendár“)

- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.8.2020 – 31.1.2021) na peňažné prostriedky na bežnom účte (účtoch) klienta nebol vydaný exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti).

Príloha č. 2d súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie – banky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako deklarovanej banke / deklarovaných bankách: .................... (vypísať názov banky / názvy bánk).

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Endoskopické zostavy

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- sme neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,

- sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č.4a súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Endoskopické zostavy

Časť č.1: HD endoskopická vizualizačná zostava pre ORL operácie u detí a základné operácie prínosových dutín

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenia

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Monitor Full 4K – 1 ks |  |
| - Operačný monitor |  |
| - Uhlopriečka min. 31“ |  |
| - Pozorovací uhol min. 178° |  |
| - Vysoké rozlíšenie obrazu HDTV min. 1920x1080 pixelov |  |
| - Vysoké rozlíšenie obrazu Full 4K min. 3840x2160 pixelov |  |
| - Operačný endoskopický monitor – povrch odolný poškriabaniu |  |
| - Vstupy: DVI, HD-SDI, S-video, 1 x RGB component, VGA alebo vstupy: 1 x HDMI 2.0, 2 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (single link), 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) |  |
| - Pomer strán 16:9 |  |
| - Režimy obrazu minimálne: Picture in, picture over, picture and picture |  |
| - Procesor kamery 4K/Full HD – 1ks |  |
| - HD procesor a LED svetelný zdroj |  |
| - Zobrazovací systém s vysokým rozlíšením obrazu min. 1920x1080 pixelov |  |
| - Priestor pre uloženie jednotlivých predvolieb min. 20 |  |
| - Predvoľba pre nastavenie údajov pacientskych dát min. 50 |  |
| - Možnosť rotácie obrazu min. 180° |  |
| - Výkon LED svetelného zdroja odpovedá výkonu 300W xenónového zdroja studeného svetla min. 300W |  |
| - Procesor kamery umožňuje operácie s použitím kontrastnej látky a IR svetla |  |
| - Procesor a kamerová hlava umožňujúca zobrazenie a diagnostiku v úzkom farebnom spektre so zvýraznením anatomických štruktúr a tkaniva so zvýraznením spektra v odtieňoch zelenej farby |  |
| - Procesor sníma technológiu čipu CMOS |  |
| - Funkcia white balance pomocou jedného tlačidla, prípadne v menu procesora |  |
| - Funkcia obráteného obrazu pre nahrávanie mikroskopu počas operácie |  |
| - Možnosti pripojenia monitorov – drôtovo, pripojenie monitorov cez WIFI – bezdrôtovo |  |
| - Ovládanie: dotykový displej procesora a ovládacie tlačidlá kamerovej hlavy |  |
| - Zobrazenie nastavenia prístrojov na endoskopickom monitore v prípade potreby operatéra |  |
| - Natívne FULL HD |  |
| - LED svetelný zdroj – automatická aj manuálna úprava intenzity svetla v závislosti od aktuálnej potreby operačného poľa |  |
| - Kamerová hlava pre napojenie rôznych komerčne dostupných endoskopov – 1ks |  |
| - Kamerová hlava – C mount |  |
| - Počet naprogramovateľných funkcií kamerovej hlavy min. 20 |  |
| - Nízka hmotnosť max. 235 g |  |
| - Programovateľné tlačidlá min. 2 |  |
| - Manuálne ostrenie obrazu min. 2,0 násobok |  |
| - Digitálne ostrenie obrazu min. 1,8 násobok |  |
| - Kamerová hlava – puzdro z ľahčeného kovu |  |
| - Autoklavovateľná minimálne ETO prípadne Sterrad |  |
| - Vytváranie záznamov pomocou jedného tlačidla, prípadne pomocou ikony na displeji |  |
| - Archivačno-dokumentačné zariadenie, uloženie a spracovanie záznamov – 1ks |  |
| - Archivačné dokumentačné zariadenie |  |
| - Nahrávací systém integrovaný v konzole kamery s možnosťou ukladania snímok v rozlíšení min. 1920x1200 pixelov |  |
| - Archivačný systém – export dát na úložiská aj bez zmeny rozlíšenia záznamu minimálne na: USB, externý disk |  |
| - Stojan na endoskopickú zostavu – 1ks |  |
| - Min. 5 políc |  |
| - Min. 1 trafo zariadenie integrované v stojane |  |
| - Trafo napájanie max. 230 V |  |
| - Trafo napájanie min. 50 max. 60 Hz |  |
| - Min. 4 brzdené pogumované kolieska |  |
| - Stojan operačnej zostavy – odolný voči konvenčným dezinfektom |  |
| - Kolieska antistatické |  |
| - Centrálny vypínač |  |
| - Svetelný kábel – 2ks |  |
| - Priemer min. 3,5 mm |  |
| - Dĺžka min. 3 m |  |
| - Svetelný kábel – autoklavovateľný (para/ETO/Sterrad) |  |
| - Optiky – sinusoskop pre operatívu v ORL oblasti – 4 ks |  |
| - Endoskopické ORL optiky |  |
| 7.1.1 Detská optika – priemer 2,7 mm |  |
| 7.1.1 Detská optika – uhol zakrivenia 30° |  |
| 7.1.1 Detská optika – dĺžka min. 135 max. 180 mm |  |
| 7.1.2 Detská optika – priemer 2,7 mm |  |
| 7.1.2 Detská optika – uhol zakrivenia 70° |  |
| 7.1.2 Detská optika – dĺžka min. 135 max. 180 mm |  |
| 7.1.3 Detská optika – priemer 4 mm |  |
| 7.1.3 Detská optika – uhol zakrivenia 30° |  |
| 7.1.3 Detská optika – dĺžka min. 135 max. 180 mm |  |
| 7.1.4 Detská optika – priemer 4 mm |  |
| 7.1.4 Detská optika – uhol zakrivenia 70° |  |
| 7.1.4 Detská optika – dĺžka min. 135 max. 180 mm |  |
| - Sinuskopická optika – očnicový konektor na kamerovú hlavu – univerzálny |  |
| - Sinusoskopická optika - autoklavovateľná |  |
| - Kompatibilita: |  |
| - Optiky a káble spojenie bez nutnosti využitia adaptérov |  |
| - Automaticky komunikujúce navzájom /zoom, IR, doostrenie obrazu, osvietenie obrazu/ |  |
| - Kompatibilita |  |
| - Kompatibilita /bez nutnosti použitia adaptéra / svetelný zdroj, kábel, optika, kamerová hlava |  |
| - Nutná kompatibilita. Automatická úprava svetelného toku svetla v operačnom poli pri zachovaní sterilných podmienok. |  |

# Príloha č.4b súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Endoskopické zostavy

Časť č.2: Veža pre hrudníkovú chirurgiu

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenia

| Požadovaný technický parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Procesor: | (uveďte aj výrobcu) |
| - UHD technológia |  |
| - medicínsky A-Test |  |
| - digitálny ZOOM min. 2,0x |  |
| - rozlíšenie kamery min.3840×2160 pixelov |  |
| - funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla |  |
| - ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na kam. snímacej hlavici |  |
| - nastavenie programovateľných ovládačov funkcií |  |
| - možnosť používateľského prednastavenia kamery |  |
| - Kamerová snímacia hlavica: | (uveďte aj výrobcu) |
| - min. 2 ovládacie tlačidlá |  |
| - automatické zaostrovanie snímaného obrazu 1 ovládacím tlačidlom, v prípade manuálneho zaostrovania minimálne jednoduché ovládanie zaostrovania snímacieho obrazu (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia) |  |
| - min. 2 ovládacie tlačidlá je možné obsadiť ľubovoľnou funkciou z menu kamery |  |
| - Záznamová jednotka (apStreamer) (samostatný prístroj alebo integrované v kamerovej snímacej hlavici) – plné vybavenie |  |
| - Kompatibilita jednotky zo zdrojom videosignálu: |  |
| - k jednotke je možné pripojiť zdroj videosignálu s rozlíšením minimálne 1920x1080p60 |  |
| - k jednotke je možné pripojiť zdroj videosignálu kompatibilný s video výstupmi DVI,3G-SDI, HD-SDI |  |
| - k jednotke je možné pripojiť 3D zdroj videosignálu s rozlíšením minimálne 1920x1080p60 |  |
| - jednotku je možné inštalovať priamo do endoskopickej veže |  |
| - jednotku je možné napájať z endoskopickej veže |  |
| - jednotka sa automaticky zapína po zapnutí centrálneho spínača napájania endoskopickej veže |  |
| - Záznam videa a obrázkov: |  |
| - záznam videa je v HDTV rozlíšení a snímkovej frekvencii |  |
| - jednotka automaticky rozpozná pripojený zdroj videosignálu a automaticky nastavený parameter záznamu podľa zdroja videosignálu |  |
| - záznam videa je vo formáte H264, MPEG4 |  |
| - záznam obrázkov je vo formáte JPG |  |
| - záznam videa v 2D formáte a záznam videa v 3D formáte je podľa zdroja videosignálu |  |
| - záznam videa a obrázkov je na USB flash pamäť alebo iné externé USB dátové úložisko |  |
| - USB flash pamäť o kapacite min. 32 GB |  |
| - záznam videa a obrázkov na interný pevný disk - kapacita minimálne 500GB |  |
| - záznam videa a obrázkov na sieťové dátové úložisko |  |
| - pri zázname videa a obrázkov na sieťové dátové úložisko sa presun záznamu prevádza automatiky a zaznamenané dáta sú tak prístupné i v prípade vypnutia záznamovej a streamovacej jednotky |  |
| - Ovládanie jednotky: |  |
| - ovládanie jednotky dotykovým displejom o uhlopriečke minimálne 7 palcov s farebným grafickým rozhraním |  |
| - ovládanie jednotky dotykovým displejom s IPS obrazovkou |  |
| - ovládanie záznamu videa a obrázkov pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici |  |
| - ručné zadanie parametrov – ID pacienta, Meno, Priezvisko, Lekár, Typ lekárskeho výkonu |  |
| - Legislatívne požiadavky: |  |
| - spĺňa legislatívne požiadavky na zdravotnícky prostriedok na operačnom sále |  |
| - dezinfikovateľný povrch jednotky vrátane ovládacieho dotykového displeja |  |
| - Rozšírený softwarový update jednotky: |  |
| - funkcia prenosu obrazu a zvuku pre komunikáciu medzi operačným sálom a užívateľom, ktorý video-stream sleduje |  |
| - pripojenie k PACS systému umožňuje ukladanie dát bezpečnejšie, spoľahlivejšie, rýchly prístup, funkcie a jednoduchšia práca s obrázkami, norma na obrázky (DICOM), ktorá umožňuje určitú homogenitu v systémoch –obrazová dokumentácia bude použiteľná napr. na prezeranie obrázkov z vyšetrenia |  |
| - Xenónový alebo LED svetelný zdroj: | (uveďte aj výrobcu) |
| - medicínsky A-Test |  |
| - min. výkon lampy 300W |  |
| - možnosť funkcie diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla (v prípade LED zdroja môže byť aj ako funkcia kamery) |  |
| - v prípade nefunkčnosti xenonovej lampy automatické prepnutie na náhradnú lampu (neplatí pre LED zdroj) |  |
| - možnosť sledovania ukazovateľa v prípade životnosti xenónovej lampy na ovládacom panely |  |
| - min. životnosť xenonovej lampy 500 prevádzkových hodín, v prípade LED zdroja min. životnosť 5000 prevádzkových hodín |  |
| - možnosť vyšetrenia v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla v spolupráci s procesorom |  |
| - automatická úprava intenzity osvetlenia v spolupráci s procesorom |  |
| - možnosť manuálnej úpravy intenzity osvetlenia |  |
| - Monitor 2ks: |  |
| - UHD technológia |  |
| - rozlíšenie min. 3840×2160 pixelov |  |
| - uhlopriečka monitora min. 31“ |  |
| - medicínsky A-Test |  |
| - ergonomický stojan pre ponúknutý monitor min. 31“ |  |
| - Insuflátor: | (uveďte aj výrobcu) |
| - max. výkon 45 litrov/minútu |  |
| - možnosť digitálneho zobrazenia nastavených hodnôt |  |
| - možnosť digitálneho zobrazenie objemu plynu použitého počas výkonu |  |
| - možnosť pripojiť k centrálnemu rozvodu plynov |  |
| - možnosť' pripojenia k tlakovej nádobe |  |
| - insuflačná hadica |  |
| - možnosť systému automatického odsávania dymu pri aktivácii elektrochirurgickej jednotky (ako samostatný prístroj alebo integrovaná možnosť v insuflátore) |  |
| - set hadíc na evakuáciu dymu |  |
| - Irigačné - odsávacie zariadenie 1ks: | (uveďte aj výrobcu) |
| - rolerový systém |  |
| - kapacita irigácie 0,1 – 2,0 l/min |  |
| - tlak irigácie 15 - 150 mmHg |  |
| - max. kapacita odsávania 2 l/min |  |
| - irigačné hadice |  |
| - Odsávacie zariadenie: |  |
| - max. výkon 30 liter/min. |  |
| - ukazovateľ výkonu sania |  |
| - regulácia výkonu sania |  |
| - súčasťou odsávačky 2ks sekrétnych nádob s objemom max. 5L |  |
| - Stojan pre endoskopickú zostavu: |  |
| - pohyblivé, nastaviteľné rameno pre min. 31“ monitor |  |
| - súčasťou stojana integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom |  |
| - centrálne vypínanie pripojených zariadení na stojane |  |
| - Inštrumentárium: | (uveďte aj výrobcu) |
| - ultra HD optika s priemerom 10mm a 30°uhlom zobrazenia – 1ks |  |
| - HD optika s priemerom 10mm a 45°uhlom zobrazenia – 2ks |  |
| - ultra HD optika s priemerom 5-6 mm a 30° uhlom zobrazenia – 2ks |  |
| - svetlovodný kábel s priemerom min. 4,2 mm, dĺžka 3m – 2ks |  |
| - Uprednostňujeme aby jednotlivé komponenty veže (procesor, kamerová snímacia hlavica, xenónový alebo LED svetelný zdroj, insuflátor, irigačné – odsávacie zariadenie, inštrumentárium) boli od jedného výrobcu okrem monitorov, odsávacieho zariadenia a záznamovej jednotky (bude predmetom kriteriálneho hodnotenia) |  |

# Príloha č.4c súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Endoskopické zostavy

Časť č.3: Laparoskopická veža pre Kliniku detskej chirurgie

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenia

| Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Zostava na miniinvazívne výkony (laparoskopia, torakoskopia a iné); moduly pod č. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 od jedného výrobcu s kompatibilnými monitormi, záznamovými zariadeniami, irigačným prístrojom a elektrochirurgickým generátorom |  |
| - Monitor 1 ks |  |
| - 4K TFT LCD LED medicínsky monitor |  |
| - Uhlopriečka 30-32 palcov |  |
| - Rozlíšenie 3840 x 2160 pix alebo vyššie |  |
| - Napájanie 100-240 VAC |  |
| - Monitor 1 ks |  |
| - 4K TFT LCD LED, ak v tejto veľkosti nie je dostupný vyhovuje aj UHD alebo HD monitor |  |
| - Uhlopriečka 24-28 palcov |  |
| - Rozlíšenie 3840 x 2160 pix alebo vyššie (minimálne 1080 pix) |  |
| - Napájanie 100-240 VAC |  |
| - Uprednostňujeme umiestnenie oboch monitorov cez rameno na 1 pojazdný stojan (z priestorového hľadiska operačnej sály) (bude predmetom kritérialneho hodnotenia) |  |
| - 4K kamerový modul (+ v prípade potreby prepájací modul, resp. iné integrované riešenie) | (uveďte aj výrobcu) |
| - Kamerový vstup: 1x UHD-4K kamerová hlava |  |
| - Nastavenie bielej pomocou kamerovej hlavy |  |
| - Automatická klapka, automatická regulácia zosilnenia ovládaná mikroprocesorom |  |
| - Progresívny scan |  |
| - Systém umožňujúci pracovať v UHD rozlíšení s možnosťou využitia úzkopásmového zobrazovania |  |
| - Viac úrovní úzkopásmového zobrazenia umožňujúci odlíšenie rôznych úrovní sliznice zvýšeným kontrastom |  |
| - 2x digitálny zoom alebo vyšší |  |
| - Možnosť nahrávania videozáznamu a fotiek s uložením na HDD alebo externé záznamové zariadenie |  |
| - Kamerová hlava pre 4K UHD 1 ks | (uveďte aj výrobcu) |
| - Rozlíšenie 3840 x 2160 pixelov alebo vyššie |  |
| - Integrované šošovky, ohnisková vzdialenosť menej ako 24 mm (bude predmetom kritérialneho hodnotenia) |  |
| - Ovládacie tlačidlá s programovateľnými funkciami |  |
| - Integrovaný pripojovací kábel s prípojkou do kamerovej jednotky |  |
| - Nízka hmotnosť a ergonomický dizajn |  |
| - Kompatibilita so sterilizačnými metódami |  |
| - Záznamové zariadenie 1 ks alebo integrovaný systém |  |
| - Záznamové a streamovacie zariadenie určené k archivácii, k obstarávaniu a streamovaniu audiovizuálnych záznamov v 4K alebo FULL HD kvalite |  |
| - Formáty záznamu JPEG, AVC/H264, DICOM |  |
| - Úložisko dát SSD, HDD, NAS, USB |  |
| - Sieťové rozhranie RJ45/Ethernet |  |
| - Zdroj svetla 1 ks | (uveďte aj výrobcu) |
| - Zdroj LED alebo xenónový (bude predmetom kritérialneho hodnotenia) |  |
| - Výkon - aby sa dalo dosiahnuť aspoň 300W |  |
| - Automatická a manuálna úprava intenzity svetla |  |
| - Prirodzené podanie farieb |  |
| - Dotykové ovládanie |  |
| - Medicínsky atest |  |
| - Optika 1 ks | (uveďte aj výrobcu) |
| - Uhol snímania min. 45°, priemer 10mm, dĺžka okolo 30 cm, autoklávovateľná, vstavaný prenos optického svetla |  |
| - Optika 1 ks | (uveďte aj výrobcu) |
| - Uhol snímania min. 30°, priemer 5 ± 0,5mm, dĺžka okolo 30 cm, autoklávovateľná, vstavaný prenos optického svetla |  |
| - Svetlovodivý kábel 1 ks | (uveďte aj výrobcu) |
| - Optické vlákna, s priamym konektorom, pre optiku Ø 10 mm s dĺžkou 230 mm a viac |  |
| - Svetlovodivý kábel 1 ks | (uveďte aj výrobcu) |
| - Optické vlákna, s priamym konektorom, pre optiku Ø 5 mm s dĺžkou 230 mm a viac |  |
| - Laparoskopický insuflátor a desuflátor | (uveďte aj výrobcu) |
| - Vhodný pre pediatrické odbory s možnosťou výberu senzitívnych módov |  |
| - Mód vysokého tlaku: prietok plynu min. 0,1-45 l/min, tlak min. 3-25 mmHg |  |
| - Senzitív mód prietoku plynu pre deti |  |
| - Predhrev plynu, ohrievacia jednotka pre ohrev CO2 na telesnú teplotu 37°C so zabezpečením, aby nedochádzalo ku strate teploty počas insuflácie v trubici (integrovaný alebo externý) |  |
| - Regulácia tlaku s bezpečnostným systémom |  |
| - Možnosť pripojenia ku tlakovej nádobe i ku centrálnemu rozvodu CO2 |  |
| - Údaj o spotrebe plynu |  |
| - Voliteľná rýchlosť prietoku |  |
| - Dotykové ovládanie |  |
| - Príslušenstvo: |  |
| - Pripájací kábel ku komunikačnej zbernici |  |
| - Insuflačná hadica sterilizovateľná dĺžka cca 250 cm 3ks |  |
| - Plynový filter 1 bal |  |
| - Uzemňovací kábel |  |
| - na odsávanie dymu pri použití koagulačnej jednotky |  |
| - možnosť automatického použitia pri použití koagulačnej jednotky |  |
| - Kompatibilný s insuflátorom alebo integrovaný |  |
| - Príslušenstvo: |  |
| - Desuflačná hadica 1bal (min. 3ks) |  |
| - Irigačný prístroj pre laparoskopiu 1 ks |  |
| - Minimálny rozsah nastavenia tlaku: 15-150 mmHg |  |
| - Minimálny rozsah prietoku: 100 - 1300 ml/min |  |
| - Podtlak: 0,1 – 0,8 bar |  |
| - Ovládanie cez inštrument alebo nožný spínač |  |
| - Zdroj: 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
| - Príslušenstvo: |  |
| - Hadicový set odsávací, sterilizovateľný 3 ks |  |
| - Hadicový set irigačný, sterilizovateľný 3 ks |  |
| - Zberný systém na sekréty: fľaša cca 2,5 L, držiak flašu, jednorázové sáčky cca 2,5 L - 1bal, konektor na pripojenie fľaše |  |
| - Elektrochirurgický generátor 1 ks |  |
| - Nastaviteľná prenikavosť rezu a koagulácie, možnosť nastavenia výkonu min. po 1 W |  |
| - Možnosť kombinácie bipolárneho a monopolárneho módu v jednom programe |  |
| - Monopolárny výkon 300W alebo väčší |  |
| - Bipolárny výkon 120 W alebo viac |  |
| - Monopolárna zásuvka na nožný spínač a ručný spínač |  |
| - Bipolárna zásuvka na nožný spínač a ručný spínač |  |
| - Pripojenie pre pedál |  |
| - Autoštart |  |
| - Funkcie: |  |
| - Monopolárny rez |  |
| - Monopolárna koagulácia |  |
| - Bipolárny rez |  |
| - Bipolárna koagulácia |  |
| - Režim monopolárnej alebo bipolárnej resekcie |  |
| - Integrovaný bezpečnostný systém: |  |
| - Kontrola bezpečného oblúku pri resekcii |  |
| - Kontinuálne monitorovanie úniku HF prúdu a chybové hlásenia, textová správa s ďalšími informáciami |  |
| - Monitorovanie dávkovania s chybovým hlásením na displeji |  |
| - Systém dokumentácie a komunikácie: |  |
| - Zber dát a skladovanie v prístroji, systémové informácie |  |
| - Dokumentácia chybových stavov |  |
| - Dokumentácia prevádzkových chýb |  |
| - Rozhranie pre aktualizáciu softvéru |  |
| - Externé rozhranie PC pre servisnú podporu pomocou softvéru |  |
| - Externé rozhranie pre komunikáciu |  |
| - Servisná podpora: |  |
| - Pripojenie k sieti pre servisnú podporu |  |
| - Servisná podpora od servisných programov integrované v prístroji |  |
| - Servisná podpora prostredníctvom integrovaného bezpečnostného systému |  |
| - Tepelne riadený ventilátor zabezpečujúci prúdové chladenie |  |
| - Automatická aktivácia bipolárnej koagulácie |  |
| - Možnosť rozšírenia pre použitie pokročilých bipolárnych inštrumentov |  |
| - Príslušenstvo: |  |
| - nožný spínač na ovládanie generátora |  |
| - Monopolárny kábel, dĺžka cca 300 cm 3 ks |  |
| - Bipolárny kábel, dĺžka cca 300 cm 2 ks |  |
| - Pripájací kábel na pripojenie jednorázovej neutrálnej elektródy 2 ks |  |
| - Neutrálna elektróda jednorázová 1 bal (min. 50 ks) |  |
| - Pojazdný stojan 1 ks |  |
| - Mobilný, dezinfikovateľný, antistatické kolieska, 2 brzdené, madlá |  |
| - Zásuvky/zásuvková lišta v potrebnom počte podľa modulov s centrálnym vypínačom napájania |  |
| - Uloženie prístrojov na police |  |
| - Umiestnenie monitorov: jeden statický a druhý s umiestnením na pohyblivé rameno na jeden stojan, alebo oba monitory na ramenách na jednom stojane |  |
| - Príslušenstvo na uloženie ovládacích prvkov (dotykový monitor, klávesnica, myš) |  |
| - Držiak na infúzne fľaše |  |
| - Držiak na fľašu s plynom (20L) |  |
| - Držiak na hlavu kamery |  |