## Inkubátor
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia
Časť č.5: Prevozový inkubátor
Int. označenie: ZMZ1_COVID_SNV_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Prevozový inkubátor kompletne vybavený (ventilátor s CPAP ) s podvozkom požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Prevozový inkubátor kompletne vybavený (ventilátor s CPAP ) s podvozkom ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Transportný inkubátor s termoreguláciou, integrovaným novorodeneckým ventilátorom, monitorom vitálnych funkcií na podvozku vhodný pre transport sanitným vozidlom alebo letecký transport |  | áno/nie
2. | Prístup k pacientovi je umožnený cez veľký bočný otvárací panel s obslužnými okienkami ako aj cez obslužné okienko minimálne jedného malého panela ( predného alebo zadného). |  | áno/nie
3. | 2 okienka na bočných otváracích paneloch, ktoré umožňujú vstup pre ruky ošetrujúceho personálu |  | áno/nie
4. | Inkubátor je vybavený okienkom s clonou ako aj s priechodkami pre vstup meracích sond, hadičiek resp. dýchacích hadíc, bez narušenia tepelnej pohody pacienta |  | áno/nie
5. | Inkubátor je vybavený integrovaným vyšetrovacím svetlom s rovnomerným osvetlením lôžka pacienta |  | áno/nie
6. | Integrovaný pasívny zvlhčovač, ktorý zvlhčuje vnútorné prostredie inkubátora |  | áno/nie
7. | Inkubátor obsahuje integrovaný priestor pre umiestnenie a upevnenie 2 ks kyslíkových fliaš o objeme 2 – 3 litre (alebo kombináciu vzduchovej a kyslíkovej fľaše, ak je potreba) |  | áno/nie
8. | Vstup pre dávkovanie kyslíka do inkubátora z prietokomera |  | áno/nie
9. | Inkubátor je funkčný aj pri výpadku el. siete minimálne 90 min. za pomoci integrovanej batérie |  | áno/nie
10. | Inkubátor umožňuje napájanie z elektrickej siete 230V/50Hz, z nízkonapäťového zdroja 12V DC a z integrovaného záložného zdroja napájania – akumulátora |  | áno/nie
11. | Intuitívne jednoduché ovládanie a nastavenie teploty v inkubátore s kontrolou kožnej teploty dieťaťa |  | áno/nie
12. | Polica nad inkubátorom pre ďalšie príslušenstvo |  | áno/nie
13. | Novorodenecký ventilátor vhodný na transport novorodenca s uchytením na transportnom inkubátore |  | áno/nie
13.1. | Minimálne nasledovné režimy ventilácie: tlakový režim, striedavá riadená ventilácia, kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách |  | áno/nie
2020-02-13 | Novorodenecký ventilátor s integrovanou turbínou ako zdrojom stlačeného vzduchu, t.j. bez potreby fľaše na stlačený vzduch |  | áno/nie
2020-03-13 | Koncentrácia FiO2 |  | áno/nie
2020-04-13 | Integrovaný ohrievač a zvlhčovač dýchacieho plynu z ventilátora so sterilizovateľnou nádobou |  | áno/nie
2020-05-13 | Vyhrievaný, sterilizovateľný pacientský okruh s integrovaným ohrevom zabudovaným v stene sterilizovateľnej hadice pre inspiračnú a expiračnú vetvu okruhu |  | áno/nie
2020-06-13 | Požadované rozsahy parametrov: |  | áno/nie
2020-07-13 | Plateau tlak nastaviteľný min. v rozsahu 15 do 60 mbar |  | uveďte hodnotu
2020-08-13 | PEEP nastaviteľný min. v rozsahu od 0 do 10 cmH2O |  | uveďte hodnotu
2020-09-13 | Inspiračný čas nastaviteľný min. v rozsahu od 0,25 do 2,0 sekundy |  | uveďte hodnotu
2020-10-13 | Exspiračný čas nastaviteľný min. v rozsahu od 0,25 do 30 sekundy |  | uveďte hodnotu
2020-11-13 | Frekvencia ventilácie nastaviteľná min. v rozsahu od 5 do 100 dych/min |  | uveďte hodnotu
2020-12-13 | Prietok O2 konštantný, nastaviteľný min. v rozsahu od 0 do 10 litrov za minútu |  | uveďte hodnotu
13.13 | Prietok vzduchu konštantný, nastaviteľný min. v rozsahu od 0 do 10 litrov za minútu |  | uveďte hodnotu
13.14 | Jednoduché intuitívne ovládanie režimov, nastavenia alarmových hraníc a parametrov |  | áno/nie
13.15 | Alarmy pre rozpojenie, stenózu, batériu, napájanie, prekročenie hodnoty FiO2 |  | áno/nie
13.16 | Integrovaný monitor O2 s nastaviteľnými alarmovými hodnotami |  | áno/nie
14. | Elektrická novorodenecká odsávačha 220V/12V DC |  | áno/nie
2020-01-14 | Prevádzka na batériu minimálne 60 minút |  | áno/nie
2020-02-14 | Dosiahnutekný tlak v rozsahu 80-550 mm Hg |  | uveďte hodnotu
2020-03-14 | Dosiahnutelný prietok min. 26l/min. |  | uveďte hodnotu
2020-04-14 | Hmotnosť max. 3 kg |  | uveďte hodnotu
15. | Podvozok kompatibilný so sanitkou ZZS |  | áno/nie
2020-01-15 | Vodiace – pomocné kolesá pre zasunutie podvozku do sanitného vozidla prípadne pre letecký transport novorodenca |  | áno/nie
2020-02-15 | Všetky hlavné kolesá s brzdou proti nežiadúcemu pohybu |  | áno/nie
2020-03-15 | Uchytenie podvozku v sanitnom vozidle |  | áno/nie
16. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2020-01-16 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2020-02-16 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis