## EKG
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske
Časť č.4: Elektrokardiograf
Int. označenie: ZMZ1_COVID_SK_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 1 - Elektrokardiograf požadovaný počet: 3ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Elektrokardiograf) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Použitie pre všetky vekové kategórie |  | áno/nie
2. | Prenos EKG signálu - cez USB kábel alebo s bezdrôtovým BlueTooth prenosom signálu s autointerpretáciou s vysokou frekvenciou vzorkovania |  | áno/nie
3. | SW umožňujúci automatickú analýzu a interpretáciu 12-zvodového ekg záznamu |  | áno/nie
4. | Možnosť inštalácie SW do notebooku, All-in-One alebo stolového počítača |  | áno/nie
5. | Zobrazenie a tlač základného EKG alebo s podrobným meraním a interpretáciou (spriemerované EKG) |  | áno/nie
6. | Monitorovacia funkcia so 6-12 kanálovým zobrazením na dlhodobejšie sledovanie ekg pacienta vhodná na farmakologické testy |  | uveďte hodnotu
7. | Digitálna archivácia ekg a databáza pacientov, možnosť sériového porovnania ekg záznamov, prepojenie s AIS alebo NIS cez databázu alebo server |  | áno/nie
8. | Tlač na tlačiareň formátu A4 (atramentová alebo laserová tlačiareň), tlač identifikačnej ekg karty pacienta, tvorba PDF aj email reportov |  | áno/nie
Softwarové vybavenie |  |  | Softwarové vybavenie
9. | 12 zvodové simultánne ekg |  | áno/nie
10. | Spriemerňované ekg |  | áno/nie
11. | Vysokofrekvenčné ekg |  | áno/nie
12 | QT disperzia |  | áno/nie
13. | Vyhodnocovanie funkcie kardiostimulátora |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
14. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
15. | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis