## Hárok 1
Verejný obstarávateľ:
Vranovská nemocnica, a.s.
Názov zákazky: Rádiologické zariadenia
Časť č.1: Analyzátor krvných plynov
Int. označenie: ZMZ1_COVID_VT_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Analyzátor krvných plynov požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Analyzátor krvných plynov) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Doba merania - max. 60 sekúnd |  | uveďte hodnotu
2 | Zobrazované parametre: krvné plyny, elektrolyty, metabolity a kooxymetria |  | áno/nie
3 | Vzorky: z injekčnej striekačky, kapilár alebo uzavretých skúmaviek na odber vzoriek |  | áno/nie
4 | Vzorka krvi - max. 195 μl |  | uveďte hodnotu
5 | Parameter - pH |  | áno/nie
6 | Parameter - pCO2 |  | áno/nie
7 | Parameter - pO2 |  | áno/nie
8 | Parameter - sO2 |  | áno/nie
9 | Parameter - ctHb |  | áno/nie
10 | Parameter - FO2Hb |  | áno/nie
11 | Parameter - FCOHb |  | áno/nie
12 | Parameter - FMetHb |  | áno/nie
13 | Parameter - FHHb |  | áno/nie
14 | Parameter - cK+ |  | áno/nie
15 | Parameter - cNa+ |  | áno/nie
16 | Parameter - cCa2+ |  | áno/nie
17 | Parameter - cCl- |  | áno/nie
18 | Parameter - cGlu |  | áno/nie
19 | Parameter - cLac |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
20 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
21 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis