## Tromboelastometer
Verejný obstarávateľ:
Vranovská nemocnica, a.s.
Názov zákazky: Rádiologické zariadenia
Časť č.3: Tromboelastometer
Int. označenie: ZMZ1_COVID_VT_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Tromboelastometer požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ksTromboelastometer) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Trombelastomer určený na okamžité bed – side (POCT) monitorovanie porúch hemokoagulačnej kaskády u pacientov s akútnym, život ohrozujúcim krvácaním, umožňujúci skoré odhalenie špecifickej poruchy koagulačného systému. Použitie plnej neupravenej krvi, vyšetrenie z plnej krvi (citrátová krv ako na koagulačné vyšetrenie) |  | áno/nie
2. | Počet kanálov/vyšetrení súčasne min. 4 |  | uveďte hodnotu
3. | Najdôležitejšie výsledky musia byť známe maximálne do 5 minút od začiatku procesu analýzy |  | uveďte hodnotu
4. | Potrebné množstvo krvi min. 1,2ml, max 4ml. |  | uveďte hodnotu
5. | Hmotnosť max. 22 kg |  | uveďte hodnotu
6. | Napájanie 230/50 V/Hz |  | áno/nie
7. | Poloautomatický POCT analyzátor |  | áno/nie
8. | Princíp analýzy: rotačná tromboelastometria |  | áno/nie
9. | Systém s použitím automatickej pipety |  | áno/nie
10. | Bez špeciálnych teplotných podmienok vzoriek krvi, teploty pri vyšetrovaní |  | áno/nie
11. | Stolové prevedie, konštrukcia, ľahko prenosný, odolný voči vibráciám a otrasom |  | áno/nie
12. | Možnosť vyšetrovania aj na transportnom vozíku ,bez nutnosti kalibrácie po prevoze |  | áno/nie
13. | Integrovaná čítačka čiarových kódov |  | áno/nie
14. | Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej obrazovky, české alebo slovenské menu, alebo piktogramy s anglickým popisom |  | áno/nie
15. | Intuitívny softvér pre komfortné ovládanie zariadenia, ukladanie, spracovanie a export výsledkov |  | áno/nie
16. | Numerický aj grafický výstup, automatická detekcia abnormálnych výsledkov |  | áno/nie
17. | Pri zobrazení automatické farebné odlíšenie abnormálnych numerickývh výsledkov |  | áno/nie
18. | Pripojenie k informačnému systému (LIS, NIS), import výsledkov v číselnej a grafickej podoby do dokumentácie pacienta |  | áno/nie
19. | Online sledovanie priebehu merania (vzdialený prístup) |  | áno/nie
20. | Výstup pre pripojenie tlačiarne alebo integrovaná tlačiareň (tlačiareň je súčasťou dodávky) |  | áno/nie
21. | Minimálna potreba údržby a kalibrácie po premiestnení |  | áno/nie
22. | Min. Testy: globálne vyšetrenie hemostázy: externá + interná koagulačná kaskáda, aktivita Fibrinogénu, aktivita Heparínu, testy aktivity NOAK z krvi (prednostne), alebo z moča pomocou externého zariadenia, monitorovanie všetkých fáz koagulácie |  | áno/nie
23. | Spotrebný materiál: originálne vyšetrovacie testovacie sady: min. 10ks pri dodaní: EX test/IN test, FIB – test, NOAK testy + priame antagonisty trombínu |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
24. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
25. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis