## 1
Verejný obstarávateľ:
Vranovská nemocnica, a.s.
Názov zákazky: Rádiologické zariadenia
Časť č.2: Hemodialyzačný prístroj
Int. označenie: ZMZ1_COVID_VT_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Hemodialyzačný prístroj s možnosťou plazmaferézy požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Hemodialyzačný prístroj s možnosťou plazmaferézy) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Automatizovaný mobilný prístroj pre kontinuálnu mimotelovú eliminačnú liečbu |  | áno/nie
2. | Farebná LCD obrazovka s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii, grafické zobrazenie prevádzkových tlakov |  | áno/nie
3. | Univerzálna hemodiafiltračná súprava alebo samostatné súpravy podľa spôsobu antikuagulácie, vrátane hemofiltra, ktoré umožňujú vykonať všetky techniky kontinuálnej dialýzy |  | áno/nie
4. | Obsažný a zrozumiteľný systém nápovedy počas terapie (grafická a textová nápoveda) |  | áno/nie
5. | Antikoagulácia Heparinová – (dávkovač,heparinová pumpa) heparinová antikoagulácia - SW integrovaný lineárny dávkovač použiteľný počas celej doby terapie pri všetkých citrátových a heparinových terapiách |  | áno/nie
6. | Citrátová antikoagulácia (RCA) - podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítavaný v celkovej bilancii tekutín |  | áno/nie
7. | Čítačka čiarových/QR kódov alebo externá čítačka |  | áno/nie
8. | Detektor krvi |  | áno/nie
9. | Detektor vzduchu |  | áno/nie
10. | Ohrev substitučných roztokov |  | áno/nie
11. | Zabudovaný záložný akumulátor pre mimimálne 15 min. núdzovej prevádzky |  | áno/nie
12. | Priebežné meranie prevádzkových tlakov, alarmy pri prekročení nastavených limitov |  | áno/nie
13. | Minimálny rozsah prístupového tlaku (arteriálny) -250 až +300mmHg pre bezproblémové pripojenie prístroja do okruhu ECMO |  | uveďte hodnotu
14. | Veľkokapacitná váha |  | áno/nie
15. | Komunikácie s obsluhou v slovenskom alebo českom jazyku |  | áno/nie
16. | Automatický test v dĺžke trvania do 10 min |  | áno/nie
17. | Minimálne päťpumpový systém |  | áno/nie
18. | Prístroj umožňujúci prerušenie terapie - odpojenie pacienta (vyšetrenie, hygiena) a následné pokračovanie v terapii |  | áno/nie
19. | Objem mimotelového krvného obehu (set a kapilára) do 250ml krvi |  | áno/nie
20. | Automatické plnenie a preplachovanie setov |  | áno/nie
21. | Krvný systém detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov |  | áno/nie
22. | Spotrebný materiál v kompletných sadách |  | áno/nie
23. | Minimálny rozsah dávky citrátu na 1 l. krvi pri citrátových terapiách (1,5 - 5,0 mmol.) |  | uveďte hodnotu
24. | Automatický prepočet a úprava rýchlosti dávkovania citrátu a kalcia pri zmene parametrov terapie |  | áno/nie
25. | Automatické započítanie podaných objemov do celkovej bilancie prístroja - automatické bilancovanie tekutín |  | áno/nie
26. | Kontinuálne dávkovanie citrátu počas celej doby chodu krvnej pumpy |  | áno/nie
27. | Prístroj umožňujíci jednoduché prerušenie terapie na dobu viac než 4 hod |  | áno/nie
28 | Možnosť manipulácie s prístrojom v priebehu terapie bez toho, aby bolo narušené bilancovanie roztokov a antikoagulácie |  | áno/nie
Terapeutické spektrum: |  |  | Terapeutické spektrum:
29. | Kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (CVVH) |  | áno/nie
30. | Veľkoobjemová kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (HV-CVVH) |  | áno/nie
31. | Kontinuálna venovenózna hemodialýza CVVHD, |  | áno/nie
32. | Kontinuálna venovenózna hemodiafiltrácia (CVVHDF) |  | áno/nie
33. | Kontinuálna metóda SCUF |  | áno/nie
34. | Plne automatizovaná citrátová antikoagulácia |  | áno/nie
35. | Metóda TPE (terapeutická výmena plazmy) |  | áno/nie
36. | Možnosť rozšírenia funkcionality prístroja o terapiu čiastočného odstraňovania CO2 |  | áno/nie
37. | Možnosť rozšírenia terapie o elimináciu cytokínov |  | áno/nie
38. | Počas terapie možnosť prejsť na CVVH, CVVHD |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
39. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
40. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis