## Zatavovačka ster. obalov
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Názov zákazky: Rádiologické zariadenia
Časť č.3: Zatavovačka sterilizačných obalov
Int. označenie: VOS_USG_COVID_SNV_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Zatavovačka sterilizačných obalov požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Zatavovačka sterilizačných obalov) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Elektrická zváračka s tlačiarňou pre uzatváranie sterilizačných obalov |  | áno/nie
2. | Príkon min. 360 W |  | uveďte hodnotu
3. | Hmotnosť max. 23 kg |  | uveďte hodnotu
4. | Vzdialenosť od okraja zvaru min (0-35)mm |  | uveďte hodnotu
5. | Šírka zvaru min 12 mm |  | uveďte hodnotu
6. | Nastaviteľná teplota min. (90-199)°C |  | uveďte hodnotu
7. | Prítlak min. 100 N |  | uveďte hodnotu
8. | Tolerancia teploty min. +/- 2 °C |  | uveďte hodnotu
9. | Validovatelnosť |  | áno/nie
10. | Reverzný chod |  | áno/nie
11. | Mikroprocesorové riadenie |  | áno/nie
12. | Automatický štart |  | áno/nie
13. | Interface RS232 |  | áno/nie
14. | Počítadlo kusov |  | áno/nie
15. | Kontrola prevedenej údržby |  | áno/nie
16. | Tlač piktogramov |  | áno/nie
17. | Tlačiareň s páskou |  | áno/nie
18. | Zobrazenie dát pre tlač na displeji |  | áno/nie
19. | Možnosť vypnutia tlače |  | áno/nie
20. | Nastavenie veľkosti písma |  | áno/nie
21. | Tlač času |  | áno/nie
22. | Tlač dátumu |  | áno/nie
23. | Tlač exspirácie |  | áno/nie
24. | Tlač šarže |  | áno/nie
25. | Tlač osobných dát |  | áno/nie
26. | Tlač symbolu CE |  | áno/nie
27. | Tlač prednastaveného textu |  | áno/nie
28. | Tlač sériového čísla |  | áno/nie
29. | Kontrola teploty |  | áno/nie
30. | Kontrola prítlaku |  | áno/nie
31. | Kontrola rýchlosti posuvu |  | áno/nie
32. | Kalibrácia |  | áno/nie
33. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
33.1. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
33.2. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis