## Parný sterilizátor jednodverový
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Názov zákazky: Vybavenie operačných sál a USG prístroj
Časť č.1: Parný sterilizátor jednodverový
Int. označenie: VOS_USG_COVID_SNV_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Parný sterilizátor jednodverový požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Parný sterilizátor jednodverový) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Jednodverový parný sterilizátor, interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (110 - 134)°C. |  | áno/nie
2 | Krátke časy procesov - 121 °C do cca 55 min, 134°C do cca 40 min |  | áno/nie
3 | Hranatý tvar komory, objem komory pre sterilizáciu 4 sterilizačných jednotiek. |  | áno/nie
4 | Komora z nerezovej ocele delená na umiestnenie 4 ks sterilizačných kontajnerov tlaková nádoba v zmysle 2014/68/EU |  | áno/nie
5 | Vlastný vyvíjač pary. |  | áno/nie
6 | Posun dverí vertikálny. |  | áno/nie
7 | Integrovaná alebo externá úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicinálnej pary. |  | áno/nie
8 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore napojený na nezávislý monitorovací systém. |  | áno/nie
9 | Bezpečnostný systém s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí. |  | áno/nie
10 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99%. |  | áno/nie
11 | Dvojokružné vodné vákuové čerpadlo s kapacitou vákua pod 40 mbar |  | áno/nie
12 | Program "FLASH" na sterilizovanie nebalených materiálov. Celkový čas procesu sterilizovania programom "FLASH" max. 20 minút. |  | áno/nie
13 | Prednastavenie najčastejšie využívaných programov a následná voľba programu. |  | áno/nie
14 | Kompletný set alarmov k jednotlivým disproporciám cyklu. |  | áno/nie
15 | Zabudovaný monitorovací a záznamový systém procesu, ktorý monitoruje proces sterilizácie nezávisle od riadiacej jednotky a ukladá zistené hodnoty do pamäti. |  | áno/nie
16 | Ovládanie prístroja pomocou zabudovanej farebnej obrazovky s menu v SK alebo CZ jazyku. |  | áno/nie
17 | Záznamík, zapisovač tlaku a teploty v čase s možnosťou priamej tlače výsledku sterilizačného prenosu, možnosť ukladať záznamy na USB kľúč, možnosť napojenia do sieľového PC. |  | áno/nie
18 | Po spustení programu automatický priebeh sterilizácie s možnosťou kontroly stavu procesu na ovládacom panely. |  | áno/nie
19 | Program na sterilizovanie balených materiálov min. zo skla, z gumy a z umelých hmôt. |  | áno/nie
20 | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2020-01-20 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2020-02-20 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis