## Vyšetrovacie svetlo mobilné
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Názov zákazky: Vybavenie operačných sál a USG prístroj
Časť č.5: Vyšetrovacie svetlo mobilné k pôrodnému stolu
Int. označenie: VOS_USG_COVID_SNV_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Vyšetrovacie svetlo mobilné k pôrodnému stolu požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Vyšetrovacieho svetla mobilného k pôrodnému stolu) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Svetelný tok min. 60.000 lux vo vzdialenosti 1m od operačného poľa |  | uveďte hodnotu
2. | Elektronické riadenie intenzity 50-100% | väčší rozsah prípustný, musí byť ale dodržaný rozsah 50-100% | uveďte hodnotu
3. | Fokusovateľné pole v min. rozsahu 15-25 cm |  | uveďte hodnotu
4. | Životnosť led diód min 50 000 hod. |  | uveďte hodnotu
5. | Farebná teplota - min 4300 K - max 5000 k |  | uveďte hodnotu
6. | Index teploty Ra - min 95 |  | uveďte hodnotu
7. | Napájanie 230V 50Hz |  | áno/nie
8. | Pracovné napätie 24 V |  | áno/nie
9. | Priemer telesa lampy min 24 cm - max 43 cm |  | uveďte hodnotu
10. | Rukoväť - Odnímatelná, sterilizovateľná |  | áno/nie
11. | Mobilné prevedenie na kolieskovom stojane |  | áno/nie
12. | Počet ramien 1 |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
13. | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
14. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis