## rtg
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
názov predmetu zákazky: Skiagrafické pracovisko s digitálnym RTG skiagrafickým prístrojom, PACS systémom a diagnostickou stanicou názov a kód projektu: „Facilitating access to health interventions on both sides of the border“, v rámci Programu spolupráce INTERREG V A – Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020; kód projektu: SKHU/1902/4.1/049
Uchádzač:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba (email., tel.):
Verejný obstarávateľ:
Názov: |  | Poliklinika "Veľké Kapušany n.o."
Sídlo: |  | Zoltána Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany
IČO: |  | 31257917
Minimálne technicko-medicínske parametre a technické parametre |  | Požadovaná hodnota/požiadavka | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
1 . Digitálny RTG skiagrafický prístroj - 1 ks
1 | Flat panel detektor na báze Csl s wi-fi pripojením | áno
2 | Nabíjačka na batérie pre detektor | áno
3 | Náhradná batéria pre detektor min.1 ks | áno
4 | RTG prístroj montovaný na zemi | áno
5 | Bitová hĺbka flat panel detektora | min. 16 bit
6 | Rozlíšenie detektora | min 3000x3000 pixelov
7 | Rozmery aktívnej plochy detektora (v x š) | min. 42 x42 cm
8 | Rozlíšenie aktívnej plochy detektora | min. 3,5 Ip/mm
9 | PS akvizičná stanica | áno
10 | Plná DICOM podpora STORAGE, SEND, QUERY RETRIEVE | áno
11 | RTG žiarič - (tepelná kapacita) | min. 300 kHU
12 | Ohnisko RTG žiariča (malé/veľké) | 0,6 mm - 1,2 mm
13 | RTG náradie s elevačným stolom a vertikálnym statívom | áno
14 | Motorizovaný elevačný stôl (pre uľahčenie nastupovania pacientov, detí a pohybovo znevýhodnených pacientov) | áno
15 | Rozsah elevácie stola | 40 cm ± tolerancia 5%
16 | Manuálny kolimátor s led svetlom | áno
17 | Vysokofrekvečný Generátor, AEC (automatic exposure - control) - expozičný automat pre min. dve trojdoménové komôrky), DAP (dose area product - merač dopadovej dávky) | min. 65 kW
18 | Pacientský rádiotransparentný elevačný stôl s plávajúcou doskou | áno
19 | Rozmery dosky RTG stola | min. 80 x 220 cm
Obchodný názov a výrobný typ
Obchodné meno a sídlo výrobcu (krajina pôvodu)
2. príslušenstvo: PACS systém (Picture Archiving and Communicating Syste) so serverom a záložným zdrojom - 1 ks
20 | PACS systém pre min. 5 modalit (RTG a USG), multitaskingový operačný systém (diagnostická a klinická SW stanica) - 1 licencia | áno
21 | PACS server - multitaskingový operačný systém | áno
22 | Pracovná stanica Workstation – samostatná diagnostická a klinická stanica s plnou podporou DICOM konektivitou, PACS server import/export a export pacientskych dát na CD/DVD, (SW licencia) s pridaním diagnostického prehliadača s počtom licencií min. 5 | áno
23 | Úložisko dát s licenciou | min. 3 TB
24 | Záložný online zdroj UPS (Uninterruptible Power Supply) nepretržitého napätia | áno
25 | Užívateľské rozhranie v slovenskej prípadne českej lokalizácii | áno
Obchodný názov a výrobný typ
Obchodné meno a sídlo výrobcu (krajina pôvodu)
3. príslušenstvo: Diagnostická stanica - 1 ks
26 | Diagnostická stanica typu workstation | áno
27 | Operačný multitaskingový poslednej generácie | áno
28 | Diagnostický monitor (1 ks) | áno
28a | uhlopriečka | min. 21"
28b | rozlíšenie | min. 3 Mpix
28c | krivka jasu DICOM GSDF | áno
29 | Systémový monitor (1 ks) | áno
29a | uhlopriečka | min. 21"
29b | rozlíšenie | min. 1920 x 1080 pix.
30 | full HD rozlíšenie pre zobrazenie (monitory) | áno
31 | Laserová myš, klávesnica | áno
32 | Čítačka pamäťových kariet | áno
33 | Licencia pre 64 bit operačný systém | áno
34 | Kompatibilná grafická karta s možnosťou pripojenia min. troch monitorov | áno
Obchodný názov a výrobný typ
Obchodné meno a sídlo výrobcu (krajina pôvodu)
Služby spojené s dodaním predmetu zákazky
| Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky podľa platnej legislatívy pre dané zariadenia a prístroje, záručný servis a zaškolenie obsluhy | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky celkom
35 | cena za dodanie tovaru - zariadenia/prístroja celkom (z toho): | € bez DPH
35a | RTG prístroj | € be DPH
35b | PACS systém | € bez DPH
35c | Diagnostická stanica | € bez DPH
36 | cena za doplňujúce sužby spojené s dodaním predmetu zákazky celkom (z toho): | € bez DPH
36a | dodávka na miesto určenia | € bez DPH
36b | inštalácia a uvedenie do prevádzky | € bez DPH
36c | zaškolenie obsluhy | € bez DPH
| Cena celkom (riadok 35 + 36) | € bez DPH
V ...................................., dňa ...................... ..............................................................................
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby za uchádzača