Predmetom zákazky je dodávka a poskytovanie záručného a pozáručného servisu na tovar „Vysokovýkonný sekvenátor 2. generácie“ - prístroj určený na vysokoparalelné druhogeneračné celogenómové sekvenovanie s príslušenstvom na kalibráciu, testovanie a validáciu nastavení.

Vlastnosti prístroja:

- analýzu aspoň 40 samostatných ľudských genómov v priemere aspoň s 30 násobným pokrytím genómu (teda aspoň 30 x 3 miliardy báz ľudského genómu = 90 Gbáz).

- založený na princípe enzymatického sekvenovania syntézou komplementárneho vlákna                  s adíciou jediného nukleotidu v jednom cykle a na následnej detekcii fluorescenčného signálu. realizovateľnosť projektu, je závislá od ceny na sekvenovanie jedného človeka najviac 1700 EUR, teda s nízkymi nákladmi.

- umožňovanie párových čítaní jednotlivých fragmentov:

  - Čítania musia byť o súvislej dĺžke 150 bázových párov, v párovom usporiadaní teda 2 x 150 bp.

  - Kvalita volania báz pri 150 bp čítaniach nesmie byť nižšia ako 70% báz s PHRED skóre Q30 alebo vyššou. Jeden takto špecifikovaný beh nesmie byť dlhší ako 48 hodín.

- flexibilita použitia kratších čítaní pre niektoré aplikácie v projekte:

  - V jednom behu musí byť schopný generovať aspoň 15 miliárd samostatných čítaní alebo viac. Je to esenciálna infraštruktúra pre realizáciu projektu.

- púšťanie rôznych typov knižníc, najmä fragmentových DNA knižníc, s použitím unikátnych sekvenčných indexov pre sekvenovanie viac vzoriek naraz.

Kľúčové parametre prístroja:

-         enzymatické sekvenovanie syntézou komplementárneho vlákna po 1 báze v 1 cykle,

-         fluorescenčná detekcia jednotlivých nukleotidov,

-         možnosť párových čítaní fragmentov (paired end),

-         možnosť čítať nepretržité úseky o dĺžke 150 bázových párov ale aj kratších,

-         v jedinom behu generovanie aspoň 15 miliárd samostatných čítaní (ktoré prešli

filtrovaním kvality),

-         schopnosť analyzovať 40 celých ľudských genómov s pokrytím genómu aspoň 30x

v jednom behu prístroja (aspoň 90 Gb),

-         aspoň 70% volaných báz s kvalitou Q30 (podľa PHRED kvalitatívneho score) alebo

vyššou pri dĺžke čítania 150 bp.,

-         musí obsahovať efektívne riešenie na primárnu a sekundárnu analýzu sekvenačných

dát (najmä mapovanie k ľudskému genómu).

Príslušenstvo prístroja:

- špeciálne zariadenia pre fragmentáciu DNA,

- špeciálne prístroje na kontrolu kvality knižníc,

- špeciálne inkubačné termostaty,

- prístroje na nanášanie knižníc na sekvenačný čip.