## Hárok1
Verejný obstarávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Príloha č. 4 SP: Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 ku KZ)
Špecifikácia predmetu zákazky
Prístroj č. 1: RTG prístroj pre elektrofyziológiu
| Technická špecifikácia | Hodnota požadovaná verejným obstarávateľom | jednotka | presne | navrhovaná hodnota
| Technické vlastnosti |  | áno / nie |  | navrhovaná hodnota
1. | Univerzálne požiadavky: | x | x |  | x
1.1 | Gantry | áno
1.2 | Pevne namontovaný systém na podlahu | áno
1.3 | Prístroj s najnovšiou a maximálou výbavou výrobcu pre nízke dávky RTG žiarenia. Musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu | áno
1.4 | Prístroj cielene určený pre elektrofyziologické výkony s dedikovaným hardverovým tienením a/alebo SW funkciami špecificky určenými na minimalizáciu interferencie s elektrofyziologickými a 3D mapovacími systémami (CARTO 3D, Rhythmia, EnSite). | áno
1.5 | Prístroj vybavený plochým detektorom s možnosťou rotačnej 3D angiografie a s technológiou a SW pre znázornenie 3D dát so živým angiografickým obrazom | áno
1.6 | Napojenie systému na nemocničný informačný systém NIS, ako aj na úložisko dát a internet | áno
1.7 | Možnosť automatických programovateľných pozícií | áno
1.8 | Inteligentný antikolízny senzorový systém pre pohyby C-ramena a stola | áno
1.9 | Hĺbka C ramena | min. 90 cm
1.10 | Rozsah otáčateľnosti ramena, ktoré drží C rameno | min. 180°
1.11 | Rozsah pohybov RAO/LAO | min. +/- 105°
1.12 | Rýchlosť pohybu RAO/LAO | min. 20°/sec
1.13 | Rozsah pohybov CRA/CAU | min. +/- 45°
1.14 | Rýchlosť pohybu CRA/CAU | min. 15°/sec
2. | Operačný stôl: | x | x |  | x
2.1 | Dĺžka operačného stola | min. 280 cm
2.2 | Šírka dosky operačného stola | min. 45 cm
2.3 | Pozdĺžny pohyb operačného stola | min. 120 cm
2.4 | Maximálna nostosť operačného stola pacienta | min. 200 kg
2.5 | Maximálna nosnosť príslušenstva na operačnom stole | min. 100 kg
2.6 | Rozsah sklápateľnosti operačného stola do Trendelenburgovej a anti-Trendelenburgovej polohy | min. +/- 12°
2.7 | Bočný pohyb dosky operačného stola | min. +/- 13 cm
2.8 | Matrac a podložka pre hlavu pacienta | áno
2.9 | Integrovaný stojan infúznych fliaš | áno
2.10 | Polohovateľná podložka pre rameno (ruku) | áno
2.11 | Držiak káblov pri stole | áno
3. | Detektor: | x | x |  | x
3.1 | Aktívna plocha detektora | min. 29cmx29 cm
3.2 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke | min. 14 bit
3.3 | Maimálna veľkosť obrazového bodu (pixel) | ≤ 200 μm
3.4 | Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti s meraním, zobrazením a záznamom akumulovanej dávky RTG žiarenia u pacieta, vybavenie meracou komôrkou a zariadením dokumentujúcim radiačnú záťaž pacienta (DPA meter) s vytváraním štruktúrovaných správ o radiačnej záťaži a ich odosielanie do PACS systému | áno
4. | Generátor: | x | x |  | x
4.1 | Vysokofrekvenčný troj-fázový generátor s výkonom | min. 90 kW
4.2 | Maximálny skiagrafický prúd pri 100 kW | min. 900 mA
4.3 | Rozsah skiagrafického napätia | min. 50-125 kVp
4.4 | Skiaskopický kontinuálny výkon | min. 3000 W
5. | Rontgenová lampa: | x | x |  | x
2021-01-05 | Vysokootáčková röntgenová lampa | min. 7000 ot./min
2021-02-05 | Počet ohniskových bodov | min. 3
2021-03-05 | Veľkosť najmenšieho ohniskového bodu | max. 0,3 mm
2021-04-05 | Tepelná kapacita anódy | min. 3,5 MHU
6. | Ovládanie systému a zobrazovanie: | x | x |  | x
6.1 | Zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na jednom veľkoplošnom monitore s uhlopriečkou min. 55" so stropným, výškovo nastaviteľným zavesením a integrovaným ovládaním | áno
6.2 | Vysoké rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora minimálne 6 Mpix a kompatibilitou s externým EP mapovacím systémom bez zníženia kvality zobrazovania | áno
6.3 | Duálne ovládanie systému z obsluhovne aj z vyšetrovne. Ovládanie všetkých základných pohybových funkcií C-ramien a stola od vyšetrovacieho stola, ako aj z ovládacej miestnosti. | áno
6.4 | Ovládací panel alebo dotykový displej, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy alebo na samostatne stojacu konzolu pre ovládnie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení | áno
6.5 | Bezkáblový nožný spínač vo vyšetrovni pre ovládanie expozície, skiaskopie fluoroskopie | áno
6.6 | Ovládacie tlačidlo (ovládač) „plávajúcej“ úložnej dosky stola na ovládači stola | áno
6.7 | Interakcia s veľkým monitorom minimálne z hľadiska: - zmeny rozloženia obrazov na veľkom monitore ako aj rozloženia videoobrazov z externých zdrojov so zachovaním kvality zobrazovania - zmeny veľkosti okien videoobrazov, vrátane externých zdrojov zobrazovania | áno
6.8 | Vytváranie a export snímok a videosúborov plochy veľkého monitora (screenshot) | áno
6.9 | Výstup digitálneho videosignálu pre prenos obrazu veľkoplošného monitora do prednáškovej miestnosti cez IP sieť | áno
6.10 | Počet externých video vstupov pre monitor minimálne 11 | áno
7. | Multimodalitná pracovná stanica a intervenčný softvér | x | x |  | x
7.1 | Pracovná stanica s možnosťou multimodalitného zobrazenia pre spracovanie a zobrazenie 3D, CT a MR obrazov | áno
7.2 | HW: procesor minimálne 4-jadrový, 2,6GHz, operačná pamäť minimálne 32 GB, disk s kapacitou minimálne 750 GB, výkonná grafická karta pre 3D zobrazovanie, DVD+/- RW | áno
7.3 | 2 kusy - farebný TFT-LCD diagnostický monitor o uhlopriečke minimálne 19" alebo 1 kus farebný TFT-LCD monitor s uhlopriečkou minimálne 24" | áno
7.4 | Plná kompatibilita a funkcionalita s DICOM formátom | áno
7.5 | Export a import snímok a video slučiek min. vo formáte JPEG a AVI | áno
8. | Požadované príslušenstvo: | x | x |  | x
8.1 | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese | áno
8.2 | Operačné LED svetidlo inštalované na nastaviteľmom kĺbovom stropnom závese | áno
8.3 | Radiačná ochrana upevnená z boku stola | áno
8.4 | Vysokotlaková striekačka s regulovateľným tlakom aplikácie kontrastnej látky | áno
8.5 | Dorozumovacie zariadenie, vrátane kamerového systému s možnosťou videoprenosu do prednáškovej miestnosti | áno
8.6 | Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skiaskopie min. 10 min | min. 20 kVA
8.7 | Mechanicky vyvážený systém radiačnej ochrany. Je vhodný na použitie počas lekárskych procedúr, ktoré vyžadujú fluoroskopiu, počas ktorých majú chrániť používateľov pred vystavením žiarenia a pred ortopedickým namáhaniam. Na ochranný štít je umiestnený jednorazový sterilný kryt na udržanie sterility. Prevedenie: Fixná inštalácia | áno
8.8 | Medicínsky statív s kĺbovým stropným zavesením s nosnosťou min. 300 kg, variabilne nastaviteľnou polohou a výškou, vybavený štrukturovanou kabelážou a prispôsobený na elektrofyziologické prístroje a príslušenstvo | áno
9. | Aplikácie na minimalizovanie dávky röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu | x | x |  | x
9.1 | V záujme znižovania dávky pre pacientov a personál systém musí obsahovať inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia, pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“), bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu | áno
9.2 | Automatický riadiaci systém rtg generátora pre plne automatický výpočet a optimalizáciu údajov pre expozíciu na základe skiaskopických hodnôt. Polohovanie primárnych a semi-transparentných kolimátorov bez radiácie pomocou grafického znázornenia kolimátorov na poslednom archivovanom obraze. | áno
9.3 | Integrované meranie dávky žiarenia. Namerané dávky musia byť znázornené na monitore a zaznamenané do DICOM SR (Štrukturálny report) | áno
9.4 | Meranie lokálnej kumulatívnej dávky žiarenia dopadajúceho na povrch tela pacienta (kožná dávka) | áno
9.5 | Monitorovanie a znázornenie dávky na monitoroch v obsluhovni a vo vyšetrovni v reálnom čase | áno
9.6 | Signalizácia dosiahnutia a prekročenia užívateľom stanovenej dávky | áno
9.7 | Report o dávke s štrukturálnom reporte v DICOM formáte (DICOM SR) | áno
9.8 | Protokoly na snímkovanie s ultra nízkou dávkou | áno
9.9 | Musí mať automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie bez nutnosti zásahu uživateľa v reálnom čase | áno
9.10 | Musí zabezpečiť v reálnom čase potlačenie pohybových artefaktov, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu | áno
9.11 | Pulzná skiaskopia s variabilnou frekvenciou v rozsahu od min. 3,75 až do 30 obr/sec. | áno
9.12 | Prídavná filtrácia žiarenia s Cu ekvivalentom pre redukciu dávky (viacero možností) | áno
9.13 | Vyberateľný raster na zníženie dávky žiarenia | áno
10. | Pokročilé aplikácie | x | x |  | x
10.1 | DSA s kontinuálnym alebo krokovým posuvom vrátane sledovania bolusu kontrastnej látky pre riadenie akvizície | áno
10.2 | Cone beam CT pre vizualizáciu srdcových tkanív, SW a HW vybavenie rozšírujúce možnosti angiografického systému o generovanie obrazov podobné ako CT – 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch s možnosťou nastavenia hrúbky rezov | áno
10.3 | Funkcia „overlay“ (možnosť prekrývania živého obrazu srdca s vybraným referenčným obrazom importovaným v 2D/3D formáte | áno
10.4 | DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve, DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS, DICOM structured dose report) | áno
10.5 | SW na vizualizáciu mäkkých tkanív srdca a na vizualizáciu a automatickú segmentáciu ľavej predsiene srdca z generovaných obrazov na angiografickom prístroji pomocou Cone Beam CT technológie, aj z CT alebo MR obrazov. SW na virtuálne endoskopické znázornenie ľavej predsiene. Segmentácie a vyznačené objekty môžu byť fúzované do 3D obrazu EP mapovacieho systému a následne použité pri vykonávaní intervenčných zákrokov alebo ablácie | áno
10.6 | Automatické nastavenie pozície C-ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C-ramena | áno
10.7 | Dvojitý fluoroskopický mód umožňujúci súčasné zobrazenie fluoroskopického a substrahovaného obrazu | áno
10.8 | Software pre on-line kvantitatívnu analýzu významnosti koronárnych stenóz (QCA), funkcie ľavej srdcovej komory (LVA) a kvantifikáciu bifurkácií (QCA) | áno
10.9 | Rotačná angiografia a DSA | áno
10.10 | Multimodalitná fúzia obrazov 3D angio/CT/MR/PET/NM pre plánovanie intervencií | áno
10.11 | Integrácia s echokardiografických zobrazením pre navigáciu pri komplexných štrukturálnych procedúrach | áno
11. | Súčasťou dodávky musia byť okrem iných aj služby: | x | x |  | x
11.1 | * plné servisné pokrytie vrátane všetkých náhradných dielov, röntgeneovej lampy a detektoru počas záručnej doby a odstraňovanie vád v záručnej dobe min. 24 mesiacov (záručný servis) | 24 mesiacov od uvedenia prístroja do prevádzky
11.2 | * súčasťou dodávky musí byť zabezpečenie dovozu technológie na miesto určenia, inštalácia a uvedenie prístroja do prevádzky podľa platnej legislatívy | áno
12. | USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s intergáciou do angiografického systému pre zobrazenia jeho dát na veľkom monitore vo vyšetrovacej miestnosti | x | x |  | x
12.1 | Integrovateľný echokardiografický prístroj s príslušným vybavením sond na 3D/4D vyšetrovanie a farebné dopplerovské zobrazovanie, SW umožňujúci spojenie s angiografickým prístrojom a integráciu USG prístroja, čo umožňuje navigáciu pri intervenčných, ako aj diagnostických zákrokoch. USG obraz je zobrazený na veľkom displeji vo vyšetrovacej miestnosti. Musí poskytovať špičkové kardiologické zobrazovanie v 2D móde, s možnosťou 3D/4D, transezofageálne (TEE) zobrazenie a intrakardialne zobrazenie | áno
12.2 | Pripojenia ultrazvukových sond pre transtorakálne, transezofageálne, intrakardiálne a cievne zobrazenie | áno
12.3 | Plochý LCD monitor, na artikulačnom ramene min. 15" | áno
12.4 | Jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel alebo dotykový panel | áno
12.5 | Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 500 000 | áno
12.6 | Maximálny celkový dynamický rozsah prístroja min. 170 dB | áno
12.7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 30 cm | áno
12.8 | Porty pre 2D sondy min. 3 | áno
12.9 | Prístoj musí umožňovať pripojenie signálu EKG | áno
12.10 | Prístroj musí byť schopný vykonávať objemové zobrazovanie v reálnom čase | áno
12.11 | Maximálny počet 2D obrazov za sekundu min. 750 | áno
12.12 | Zobrazovacie módy | áno
12.13 | Dopplerovské farebné mapovanie prietokov (CFM), tkanivový doppler, spektrálny a power doppler | áno
12.14 | Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD | áno
12.15 | Prístroj musí umožňovať meranie vysokorýchlostných tokov pri kontinuálnom vysielaní uzv. lúča – kontinuálny Doppler (CW) | áno
12.16 | Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze | áno
12.17 | Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať indexy PI, RI, S/D pomer, Max rýchlosť (PS), Min rýchlosť (ED | áno
12.18 | Prístroj musí umožňovať semi - automatické merania v 2D, M-móde a spektrálnom doppleri | áno
12.19 | Prístroj musí byť schopný zobraziť pohyby tkaniva M – mód | áno
12.20 | Archivácia a konektivita | áno
12.21 | Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min. 500 GB | áno
12.22 | Možnosť pamäťovej slučky v trvaní min. 5 sek. | áno
12.23 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a DICOM protokol ako aj možnosť WiFi pripojenia | áno
12.24 | Prístroj musí podporovať DICOM štruktúrované reporty pre kardiológiu | áno
12.25 | Prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. 3 z toho min jeden na ovládacom paneli | áno
12.26 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora | áno
12.27 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň | áno
12.28 | Špeciálne technológie a analýzy | áno
12.29 | Prístroj musí umožňovať automatickú analýzu ľavej komory zo 3D/4D dát. Automatický výpočet EF, výpočet objemov na konci systoly a diastoly | áno
12.30 | Prístroj musí byť schopný automatickej analýzy a výpočtu objemov ľavej komory a výpočet EDV, ESV a EF | áno
12.31 | Prístroj musí umožňovať vyhodnocovanie mechaniky a kinetiky myokardu tzv. Strain kardio, alebo iný nástroj, ktorý je možné vykonávať pokorčilé analýzy mechaniky a kinetiky myokardu | áno
12.32 | Prístroj musí obsahovať SW umožňujúci modelovanie a analýzu min. mitrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrovaní | áno
12.32 | Sondy | áno
12.34 | 1 kus - transthorakálna sonda s fázovo riadeným poľom – určená na vyšetrovanie srdcas s min. frekvenčným rozsahom 1,5 až 3,5 MHz | áno
12.35 | 1 kus - sonda s fázovým riadením, frekvenčný rozsah min. 3,0 až 8,0 MHz, počet elementov min. 96, Max FOV min. 90° | áno
12.36 | 1 kus - lineárna sonda určená na vyšetrovanie ciev, frekvenčný rozsah min. 4,0 až 9,0 MHz, počet elementov min. 160 | áno
12.37 | 1 kus - konvexná sonda + bioptický nástavec, frekvenčný rozsah min. 1,5 až 5,0 MHz, počet elementov 160 | áno
12.38 | 1 kus - 4D TEE sonda, vhodná na vyšetrovanie a snímanie objemových dát v reálnom čase, frekvenčný rozsah min. 3,0 až 6,3 MHz, počet elementov 2304, Max FOV min. 90° x 90° | áno
12.39 | 1 kus - TEE sonda, pre vyšetrenie dospelých, frekvenčný rozsah min. 3,0 až 6,3 MHz, počet elementov 64, Max FOV min. 90° | áno
12.40 | 1 kus - ICE sonda, pre vyšetrenie dospelých s rozhraním pre USG prístroj | áno
13. | USG pre asistenciu navigácie pre punkciu ciev s integráciou do angiografického prístroja | x | x |  | x
13.1 | Ultrazvukový prístroj s integráciou do angiografického zariadenia, pre punkcie veľkých ciev. USG prístroj musí podporovať sondy v rozsahu 2-12 MHz. USG prístroj musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému a odoslanie záznamu do PACS systému s nižšie uvedenými sodami alebo dodanie bioptických nadstavcov pre lineárnu sondu dodanú k USG prístroju v časti 12. | áno
13.2 | 2D zobrazenie | áno
13.3 | Color Doppler – farebné mapovanie | áno
13.4 | Power Doppler | áno
13.5 | Technológia skladania obrazov tzv. compounding | áno
13.6 | Technológia trapezoidného zobrazovania | áno
13.7 | Software pre vizualizáciu ihly pri punkcií | áno
13.8 | Výškovo nastaviteľný vozík | áno
13.9 | Čiernobiela termotlačiareň | áno
13.10 | lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov. | áno
13.11 | Frekvenčný rozsah 5-12 MHz | áno
13.12 | Prenos obrazových dát cez WiFi | áno
13.13 | Počet elementov min. 128 | áno
13.14 | lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov | áno
13.15 | Frekvenčný rozsah 3-8 MHz | áno
13.16 | Prenos obrazových dát cez WiFi | áno
13.17 | Počet elementov min 128 | áno
13.18 | Konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie oblasti abdoménu | áno
13.19 | Frekvenčný rozsah 2-5 MHz | áno
13.20 | Prenos obrazových dát cez WiFi | áno
13.21 | Počet elementov min. 128 | áno
13.22 | Bioptické nasadce pre linearnu a konvexnú sondu | áno
13.23 | Elektrický rozvádzač | áno
Prístroj č. 2:Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiologie a neurológie
| technická špecifikácia | jednotka | presne | áno/nie |  | navrhovaná hodnota
| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |  | áno/nie
1. | C rameno upevnené o podlahu | x |  | x |  | x
1.1 | flexibilné využitie a rýchle nastavenie polôh | automatické pozície, v jednej rovine, pohyb v dvoch rovinách, pohyb mimo izocentra
1.2 | Rotácia C-ramena podporujúce pohyb okolo vertikálnej osi | minimálne ± 90°
1.3 | LAO/RAO rotácia C-ramena | minimálne ±100°
1.4 | uhol C-ramena pri cranial/caudal | minimálne ±45°
1.5 | Protikolízny systém pre pohyb systému | áno
1.6 | hĺbka C-ramena | minimálne 92 cm
2. | C-rameno upevnené na strope | x |  | x |  | x
2.1 | LAO rotácia C ramena | minimálne 0° do +115°
2.2 | LAO rotačná rýchlosť | minimálne 10°/s
2.3 | Craniálne zakrivenie C ramena | minimálne 45°
2.4 | Caudálne zakrivenie C ramena | minimálne 45°
2.5 | Možnosť získania obrazu mimo izocentra | áno, ± 20 cm
2.6 | Najmodernejší systém pre úsporu dávky žiarenia, ako aj pre obsluhujúci personál, tak aj pre pacienta, zahrňujúci hardwarové, alebo softwarové prvky alebo oboje | áno
2.7 | Jedno rovinová pulzná skiaskopia (špecifikovať rýchlosť snímkov fps) | Jedno rovinové pulzné snímkovanie pre 3D zobrazenie min. 50 fps, pre DSA od min. 4 do 7,5 fps pre bežné angiografické snímkovanie min. 4 do 30 fps
2.8 | Roadmapping | áno
2.9 | Dvoj rovinný nahrávací program | 25 fps
2.10 | Dvoj rovinová pulzná skiaskopia | 30 fps
3. | Pokročilé softwarové aplikácie | x |  | x |  | x
3.1 | Dynamická akvizícia | áno
3.2 | DSA (digital subtraction angiography) | DSA (digital subtraction angiography), 0,5 - 7,5 fps
3.3 | Analýza stenóz pre kvantifikáciu stenóz | áno
3.4 | Analýza ľavej komory (LVA Left Ventricular analysis) pre kvantifikáciu Global Ejection Fraction a pohybu stien srdca | áno
3.5 | 3D rekonštrukcia ciev | pri rekonštrukčom čase menej ako 1 minúta (Voxel 512x512x512)
3.6 | Zobrazovací program podobný ako CT pre mäkké tkanivo a kosti | (Voxel 512x512x512)
3.7 | Program "bolus" s automatickým vkladaním obrázkov | áno
3.8 | 3D rotačná angiografia s kontrastom aj bez neho s variabilnou rýchlosťou rotácie | áno
3.9 | 3D subtrakčná angiografia | áno
3.10 | SW pre zvýraznenie stentov | áno
3.11 | SW pre zvýraznenie stentov v relácii k cieve | áno
4. | Pripojiteľnosť: | x |  | x |  | x
4.1 | DICOM 3,0 | x
4.2 | * posielanie | áno
4.3 | * tlač | áno
4.4 | * ukladanie | áno
4.5 | * overiť/získať | áno
4.6 | Systém vybavený možnosťou prepojenia pre suchú tlač | áno
5. | Pracovná stanica na spracovanie dát | x |  | x |  | x
5.1 | Hardware: | x
5.2 | Dva ploché monitory s uhlopriečkou 17“ s rozlišovacou schopnosťou minimálne 1024x1024 alebo 1 monitor s uhlopriečkou min. 24“ 2048x2048 aby bola zachovaná rovnaká rozlišovacia schopnosť. | áno
5.3 | * pamäť minimálne 4 GB | áno
5.4 | * min. 2,6 GHz štvorjadrový CPU | áno
5.5 | * kapacita pevného disku minimálne 64 GB | áno
5.6 | * CD/DVD ROOM pre čítanie a zapisovanie DICOM médií | áno
6. | Detektor | x |  | x |  | x
6.1 | 2 ploché detektory s vysokou rozlišovacou schopnosťou (minimálne 1024x1024 a 1500x1500 aj obidvoch rovinách súčasne) | áno
6.2 | minimálna aktívna plocha pre oba detektory | minimálne 30x30cm
6.3 | veľkosť pixelu | maximálne 200 µm
6.4 | voliteľné FOV | minimálne 3
7. | Veľký monitor vo vyšetrovacej miestnosti | 1 ks |  | x |  | x
7.1 | veľkosť monitora v diagonále | minimálne 55 "
7.2 | rozlíšenie monitoru | minimálne 8 megapixlov
7.3 | vysoké rozlíšenie | minimálne 3500 x 2000 pixlov
7.4 | počet video vstupov | minimálne 18
8. | Monitory v ovládacej miestnosti | 2 ks |  | x |  | x
8.1 | veľkosť monitora v diagonále | minimálne 17"
9. | Ovládacie panely | x |  | x |  | x
9.1 | Ovládacie panely umiestnené na strane vyšetrovacieho stola s nasledovnými funkciami: | x
9.2 | * pohyb gantry, auto-pozície | áno
9.3 | * pohyb vyšetrovacieho stola | áno
9.4 | * rádiologické parametre, hladina dávky | áno
9.5 | * zobrazovací systém | áno
9.6 | * kolimátor | áno
9.7 | Riadiaca konzola v ovládacej miestnosti pre zobrazovací systém, zahrňujúca priebežne spracovanie, archiváciu a anatomické programy | áno
10. | Zobrazovací systém | x |  | x |  | x
10.1 | Digitálny vysoko rozlišovací systém | áno
10.2 | Systém musí byť schopný ukladať skiaskopické snímky | áno
10.3 | Systém musí byť schopný nastaviť gantry do takej polohy, ako je zobrazené na vybranom snímku | áno
10.4 | Systém musí byť schopný zobraziť prehľad uložených obrázkov a sekvencií (prehliadač obrázkov) | áno
10.5 | Kapacita úložného priestoru snímok | minimálne 50 000 snímkov v rozlíšení 1024²
10.6 | Systém musí byť schopný vykoanť: vylepšenie hrán, priblíženie, elektronický uzáver | áno
11. | Funkcie programov zobrazovacieho systému | x |  | x |  | x
11.1 | Plne automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie v závislosti na absorbcii objektu a zvoleného druhu programu pre zníženie celkovej dávky žiarenia | áno
12. | Stôl pacieta | x |  | x |  | x
12.1 | Elevačný stôl upevnený o podlahu | áno
12.2 | dĺžka dosky stola | minimálne 300 cm
12.3 | Pozdĺžny motorizovaný pohyb dosky sola | minimálne 125 cm
12.4 | Manuálny bočný pohyb stola | minimálne +/- 13 cm
12.5 | Vertikálny pohyb stola | minimálny rozsah od 82 do 105 cm
12.6 | Rotácia dosky stola | minimálne ±120°
12.7 | Maximálna nosnosť stola | minimálne 180 kg
12.8 | Matrac a podložka pre pacienta | áno
12.9 | Integrovaný stojan infúznych fliaš | áno
12.10 | Polohovateľná podložka pre rameno (ruku) | áno
12.11 | Fixačná podložka pre hlavu pacienta | áno
12.12 | Medilišty po oboch stranách a nohách operačného stola | áno
13. | Vysoko napäťový generátor | x |  | x |  | x
13.1 | Vysoko frekvenčný generátor | áno
13.2 | Maximálny výkon | minimálne 100 kW
13.3 | Rozsah napätia pri skiagrafii | minimálne 50-120 kV
13.4 | Rozsah napätia pri skiaskopii | minimálne 60-120 kV
13.5 | Kontinuálny výkon v skiaskopickom móde | minimálne 3 kW
13.6 | Prístroj musí obsahovať integrované zariadenie pre meranie dávky pre obe lampy. Dávka a DAP musia byť kumulatívne zobrazované | áno
13.7 | Variabilné programovateľné módy pre skiaskopiu a akcizíciu | áno
13.8 | Užívateľom nastaviteľné hladiny dávkového zaťaženie (fps) v skiaskopickom móde | 3,75 - 30 fps
14. | Lampa | x |  | x |  | x
14.1 | Rotačná anóda | áno
14.2 | Minimálne 3 ohniská | áno
14.3 | Maximálny rozmer veľkého ohniska | maximálne 1 mm
14.4 | Maximálny rozmer malého ohniska | maximálne 0,3 mm
14.5 | Tepelná kapacita anódy | minimálne 3500 kHU
14.6 | Tepelná kapacita krytu anódy | minimálne 5 MJ
14.7 | Nominálny výkon anódy pre ohnisko | 100kW
14.8 | Integrovaná mriežka pre spínanie pulzovej skiaskopie (gird-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia | áno
15. | Kolimátor | x |  | x |  | x
15.1 | Pravouhlý otvor kolimátora | áno
15.2 | Prídavné ekvivalentné k Cu filtre pre zníženie dávky min. 3ks | uviesť parametre filtrov
15.3 | Nastavenie čepieľ kolimátora na monitore bez RTG žiarenia | áno
15.4 | DICOM 3,0 | x
15.5 | * posielanie | áno
15.6 | * tlač | áno
15.7 | * ukladanie | áno
15.8 | * overiť/získať | áno
16. | Pokročilé aplikácie | x |  | x |  | x
16.1 | Špecializovaný softvér na 3D rekonštrukciu vnútorných štruktúr tela zhotovený na základe údajov získaných z rotačnej angiografie | áno
16.2 | Vykonávanie 3D rekonštrukcie v matici 512x512x512 a 256x256x256 | áno
16.3 | Špecializovaný softvér balíček pre embolizácie vaskulárnych štruktúr s dynamickou segmentáciou vybraných ciev a dynamický výber miest aplikácie embolytických látok | áno
16.4 | Periférna angiografia celej končatiny s jednou kontrastnou injekciou DSA | áno
16.5 | Špecializovaný extravaskulárny intervenčný balík, ktorý umožňuje získať prekrytie röntgenového skiaskopického snímku získaného v reálnom čase s preddefinovanou 3D dráhou a anatomickými štruktúrami viditeľnými v 3D. | áno
16.6 | Možnosť vykonať vrstvenú rekonštrukciu mäkkého tkaniva na základe údajov získaných z rotačnej angiografie. | áno
16.7 | Špecializovaný softvér umožňujúci 3D rekonštrukciu vnútorných štruktúr vrátane ciev, kostí z údajov získaných z počítačovej tomografie | áno
16.8 | Špecializovaný softvér na redukciu artefaktov z neurologických implantátov (špirály, stenty, klipy) pri rekonštrukciách vrstiev vykonaných na základe údajov získaných z rotačnej angiografie. | áno
16.9 | Rozsiahly trojrozmerný navigačný balík založený na technológii 3D mapy s automatickou korekciou polohy 3D objektu vzhľadom na prekrývaný 2D obraz z preexponovania. Použitie 3D modelu získaného z počítačovej tomografie pre 3D mapy | áno
16.10 | Prezentácia obrysov / obrysov rekonštruovaného 3D objektu spolu s použitím takého obrázka ako masky 3D mapy | áno
16.11 | Automatické otočenie 3D objektu do polohy zodpovedajúcej pohľadu na 3D objektov zmene polohy statívu | áno
16.12 | Automatická poloha statívu v polohe zodpovedajúcej otočenému 3D objektu | áno
16.13 | Rozsiahly trojrozmerný navigačný balík založený na technológii 3D mapy s automatickou korekciou polohy 3D objektu vzhľadom na prekrývaný 2D obraz z preexponovania. Použitie 3D modelu získaného z rotačnej angiografie pre Roadmapping 3D | áno
16.14 | Mechanicky vyvážený systém radiačnej ochrany. Je vhodný na použitie počas lekárskych procedúr, ktoré vyžadujú fluoroskopiu, počas ktorých majú chrániť používateľov pred vystavením žiarenia a pred ortopedickým namáhaniam. Na ochranný štít je umiestnený jednorazový sterilný kryt na udržanie sterility. Prevedenie: Fixná inštalácia | áno
16.15 | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese | áno
16.16 | Radiačná ochrana upevnená z boku stola | áno
16.17 | Elektrický rozvádzač | áno
16.18 | Zabezpečenie demontáže pôvodného prístroja, odvoz a likvidácia v zmysle platných predpisov o odpadoch. Pri prácach je potrebné brať na zreteľ hluk a čistotu okolitých pracovísk pracujúcich v plnej prevádzke | áno
Prístroj č. 3: RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu
| technická špecifikácia | jednotka | presne | áno/nie |  | navrhovaná hodnota
| Technické vlastnosti | Požadovaná hodnota |  |  |  | navrhovaná hodnota ponúkaného zariadenia
1. | Univerzálne požiadavky: | x |  | áno/nie
1.1 | Gantry | áno
1.2 | Mobilný systém s laserovým navádzaním alebo pevne namontovaný systém na podlahu s robotickým ramenom | áno
1.3 | Pre udržanie stupňa čistoty pracoviska sa vyžaduje, aby nebol systém upevnený o stropný koľajnicový systém, ktorý je možné z praktického hľadiska takmer nemožné udržiavať sterilný | áno
1.4 | Prispôsobiteľné parkovacie a spätný chod gantry alebo C ramena s prihliadnutím na rozmery operačnej sály | áno
1.5 | Maximálny počet parkovacích pozícií | min. 1 pozícia
1.6 | Hĺbka C ramena | min. 80cm
1.7 | Otáčateľnosť L ramena, ktoré drží C rameno | min. +/- 90°
1.8 | Rozsah pohybov RAO/LAO | min. +/- 105°
1.9 | Rýchlosť pohybu RAO/LAO | min. 15°/sec
1.10 | Rozsah pohybov CRA/CAU | min. +/- 45°
1.11 | Rýchlosť pohybu CRA/CAU | min. 15°/sec
1.12 | Pozdĺžny pohyb gantry alebo ramena popri vyšetrovacom stole | min. 70cm
1.13 | DSA digitálna subtrakčná angiografia | áno
1.14 | Parkovacia pozícia gantry C ramena musi byť viac ako 2 metre od pozdĺžnej osi stolu | áno
1.15 | 3D cone beam CT bez kontrastu s variabilnou rýchlosťou akvizície | áno
2. | Operačný stôl: | x |  | x |  | x
2.1 | Šírka dosky operačného stola | min. 46 cm
2.2 | Pozdĺžny pohyb operačného stola | min. 120 cm
2.3 | Maximálna hmotnosť pacienta na operačnom stole | min. 180 kg
2.4 | Maximálna nosnosť príslušenstva na operačnom stole | min. 50 kg
2.5 | Bočný pohyb dosky operačného stola | min. +/- 13 cm
2.6 | Dĺžka operačného stola | min. 270 cm
2.7 | Matrac a podložka pre pacienta | áno
2.8 | Stojan infúznych fliaš | áno
2.9 | Polohovateľná podložka pre rameno (ruku) | áno
2.10 | Medilišty po oboch stranách | áno
2.11 | Bezpečnostná ochrana antikolíznej situácie pohybu C ramena a stola | áno
3. | Detektor | x |  | x |  | x
3.1 | Aktívna plocha detektora | min. 29cmx29 cm
3.2 | Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke | min. 14 bit
3.3 | Indikácia radiačnej záťaže vo vyšetrovacej miestnosti s meraním, zobrazením a záznamom akumulovanej dávky RTG žiarenia u pacieta a zariadením dokumentujúcim radiačnú záťaž pacienta (DPA meter) s vytváraním štruktúrovaných správ o radiačnej záťaži a ich odosielanie do PACS systému | áno
4. | Generátor: | x |  | x |  | x
4.1 | Vysokofrekvenčný troj-fázový generátor s výkonom | min. 90 kW
4.2 | Rozsah skiagrafického prúdu | min. 10-100 mA
4.3 | Rozsah skiagrafického napätia | min. 50-125 kV
4.4 | Skiaskopický kontinuálny výkon | min. 3000 W
5. | Rontgenová lampa | x |  | x |  | x
5.1 | Vysokootáčková röntgenová lampa | min. 7000 ot./min
5.2 | Počet ohniskových bodov | min. 3
5.3 | Veľkosť malého ohniskového bodu | max. 0,3 mm
5.4 | Tepelná kapacita anódy | min. 3,5 MHU
6. | Ovládanie systému a zobrazovanie | x |  | x |  | x
6.1 | Zobrazenie všetkých obrazových zdrojov na jednom veľkoplošnom diagnostickom monitore s integrovaným ovládaním a so stropným závesom a možnosťou výškového nastavenia s uhlopriečkou min. 55 " | áno
6.2 | Vysoké rozlíšenie veľkoplošného diagnostického monitora minimálne 6 Mpix | áno
6.3 | Počet externých video vstupov pre monitor minimálne 9 | áno
7. | Multimodalitná pracovná stanica a intervenčný softvér | x |  | x |  | x
7.1 | Pracovná stanica s možnosťou multimodalitného zobrazenia pre spracovanie a zobrazenie 3D a CT obrazov | áno
7.2 | HW: procesor minimálne 4-jadrový, 2,4GHz, operačná pamäť minimálne 6G, samostatný disk s kapacitou minimálne 300GB, výkonná grafická karta pre 3D zobrazovanie, DVD+/- RW | áno
7.3 | Farebný TFT-LCD diagnostický monitor o uhlopriečke minimálne 19" | áno
7.4 | SW pre plánovanie a navigáciu pri embolizačných zákrokoch pečene, pre segmentáciu a analýzu ciev z CT i 3DRA, pre vizualizácie perfúzie z DSA alebo CT | áno
7.5 | Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACS-u | áno
8. | Požadované príslušenstvo: | x |  | x |  | x
8.1 | Mechanicky vyvážený systém radiačnej ochrany. Je vhodný na použitie počas lekárskych procedúr, ktoré vyžadujú fluoroskopiu, počas ktorých majú chrániť používateľov pred vystavením žiarenia a pred ortopedickým namáhaniam. Na ochranný štít je umiestnený jednorazový sterilný kryt na udržanie sterility. Prevedenie: Fixná inštalácia | áno
8.2 | Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skiaskopie | min. 20 kVA
8.3 | Operačné LED svietidlo umiestnené na strope | áno
8.4 | Dorozumievacie zariadenie | áno
9. | Pokročilé aplikácie | x |  | x |  | x
9.1 | Špecializovaný softvér na 3D rekonštrukciu vnútorných štruktúr tela zhotovený na základe údajov získaných z rotačnej angiografie | áno
9.2 | Vykonávanie 3D rekonštrukcie v matici 512x512x512 a 256x256x256 | áno
9.3 | Vykonanie rekonštrukcie obrazu celej predsiene srdca z jediného rotačného snímania | áno
9.4 | Možnosť vykonať vrstvenú rekonštrukciu mäkkého tkaniva na základe údajov získaných z rotačnej angiografie. | áno
9.5 | Špecializovaný softvér umožňujúci 3D rekonštrukciu vnútorných štruktúr vrátane ciev, kostí z údajov získaných z počítačovej tomografie | áno
9.6 | Špecializovaný softvér na redukciu artefaktov z neurologických implantátov (špirály, stenty, klipy) pri rekonštrukciách vrstiev vykonaných na základe údajov získaných z rotačnej angiografie. | áno
9.7 | Rozsiahly trojrozmerný navigačný balík založený na technológii 3D mapy s automatickou korekciou polohy 3D objektu vzhľadom na prekrývaný 2D obraz z preexponovania. Použitie 3D modelu získaného z počítačovej tomografie pre 3D mapy | áno
9.8 | Prezentácia obrysov / obrysov rekonštruovaného 3D objektu spolu s použitím takého obrázka ako masky 3D mapy | áno
9.9 | Automatické otočenie 3D objektu do polohy zodpovedajúcej pohľadu na 3D objektov zmene polohy statívu | áno
9.10 | Automatická poloha statívu v polohe zodpovedajúcej otočenému 3D objektu | áno
9.11 | Rozsiahly trojrozmerný navigačný balík založený na technológii 3D mapy s automatickou korekciou polohy 3D objektu vzhľadom na prekrývaný 2D obraz z preexponovania. Použitie 3D modelu získaného z rotačnej angiografie pre Roadmapping 3D | áno
9.12 | Špecializovaný softvér na 3D rekonštrukciu srdcových štruktúr a veľkých ciev (aortálny oblúk, ľavá predsieň) z údajov získaných z počítačovej tomografie, na plánovanie štrukturálnych postupov (TAVI, LAAC) | áno
9.13 | Multimodalitná fúzia obrazov 3D angio/CT/MR/PET/NM pre plánovanie intervencií | áno
9.14 | Súčasťou dodávky muia byť okrem iných aj služby:
9.15 | * plné servisné pokrytie vrátane všetkých náhradných dielov, röntgeneovej lampy a detektoru počas záručnej doby a odstraňovanie vád v záručnej dobe min. 24 mesiacov (záručný servis) | 24 mesiacov od uvedenia prístroja do prevádzky
9.16 | * súčasťou dodávky musí byť zabezpečenie dovozu technológie na miesto určenia, inštalácia a uvedenie prístroja do prevádzky podľa platnej legislatívy | áno
9.17 | Špecializovaný softvér podporujúci operátora pri vykonávaní koronárnych zákrokov, ktorý umožňuje zníženie fluoroskopického rozmazania - pri zachovaní úrovne počiatočnej dávky - systém sa automaticky zapne v dôsledku merania a kontroly priehľadnosti tela pacienta. | áno
9.18 | Špecializovaný softvér pre zlepšenú vizualizáciu stentov v koronárnych cievach | áno
9.19 | Špecializovaný softvér na zlepšenie vizualizácie stentov na pozadí koronárnych ciev, ktorý je k dispozícii pred a po dekompresii a ktorý umožňuje posúdenie vzájomnej polohy stentov a polohy stentov vo vzťahu k cievam, určených na vykonávanie klinicky zložitých koronárnych prípadov, ako sú bifurkácie. | áno
9.20 | Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese | áno
9.21 | Radiačná ochrana upevnená z boku stola | áno
9.22 | Elektrický rozvádzač | áno
9.23 | Zabezpečenie demontáže pôvodného prístroja, odvoz a likvidácia v zmysle platných predpisov o odpadoch. Pri prácach je potrebné brať na zreteľ hluk a čistotu okolitých pracovísk pracujúcich v plnej prevádzke | áno