## 6. časť PZ - MR prístroj
Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 6: MR prístroj
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 -MR prístroj 1,5 T požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks MR prístroja 1,5 T) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Aktívne tienený magnet so silou magnetického poľa 1.5 T |  | Aktívne tienený magnet so silou magnetického poľa 1.5 T
1.1 | Sila magnetického poľa min. 1,5 T |  | uveďte hodnotu
1.2 | Otvor gantry min. 70 cm |  | uveďte hodnotu
1.3 | Dĺžka gantry max. 210 cm |  | uveďte hodnotu
1.4 | Počet snímajúcich RF kanálov min. 24 ks v zornom poli 50x45x45 |  | uveďte hodnotu
2. | Gradientný systém |  | Gradientný systém
2.1 | Amplitúda minimálne (v každej osi x,y,z) min. 33 mT/m |  | uveďte hodnotu
2.2 | SLEW Rate minimálne (v každej osi x,y,z) min. 120 mT/m/ms |  | uveďte hodnotu
2.3 | FOV minimálne 50x45x45 cm |  | uveďte hodnotu
2.4 | Spotreba hélia ročne min. 0,0 L/rok |  | uveďte hodnotu
2.5 | Dodanie MR s náplňou Hélia na úrovni min 85 % z celkovej kapacity |  | uveďte hodnotu
2.6 | Hardvérové vybavenie pre zníženie gradientného hluku pri MR vyšetreniach v najvyššej možnej kvalite dostupné pre daný model MR |  | áno/nie
3. | Celotelové vyšetrenia a cievky |  | Celotelové vyšetrenia a cievky
3.1 | Min. 1 ks cievka hlava+krk s počtom min. 16 kanálov |  | uveďte hodnotu
3.2 | Min. 3 ks telová cievka s počtom min. 6 kanálov, alebo min. 1 ks telová cievka s počtom kanálov min. 32 |  | uveďte hodnotu
3.3 | Min. 1 ks chrbticová cievka s počtom min. 16 kanálov |  | uveďte hodnotu
3.4 | Min. 1 ks dedikovaná (nie flexibilná) ramenná cievka s počtom min. 3 kanálov |  | uveďte hodnotu
3.5 | Min. 1 ks dedikovaná (nie flexibilná) kolenná cievka s počtom min. 14 kanálov |  | uveďte hodnotu
3.6 | Min. 1 ks flexi cievka - malá s počtom min. 4 kanálov |  | uveďte hodnotu
3.7 | Min. 1 ks flexi cievka - veľká s počtom min. 4 kanálov |  | uveďte hodnotu
3.8 | Min. 1 ks prsníková cievka s počtom min. 8 kanálov |  | uveďte hodnotu
4. | Pacientský stôl |  | Pacientský stôl
4.1 | Nosnosť stola pri zachovaní vertikálneho pohybu min. 220 kg |  | uveďte hodnotu
4.2 | Rozsah celotelového skenovania bez potreby prepolohovania pacienta a cievok min. 140 cm |  | áno/nie
4.3 | Elektrický vertikálny aj horizontálny posun pacientského stola so zachovanou nosnoťou 220 kg |  | áno/nie
5. | Požadované druhy vyšetrení (sekvencií a SW) |  | Požadované druhy vyšetrení (sekvencií a SW)
5.1 | Komplexný súbor sekvencií pre onko, neuro, orto a MSK, vyšetrenie chrbtice a abdominálnej dutiny |  | áno/nie
5.2 | Neuro vrátane difúzie, perfúzie kontrastnej aj bezkontrastnej 3D ASL a ADC máp, vyšetrenie zo zdôraznením susceptibility pre detekciu náhlych cienych mozgových príhod |  | áno/nie
5.3 | SW a sekvencie pre korekcie metalických artefaktov najlepšej dostupnej kvalite pre daný model magnetickej rezonancie |  | áno/nie
5.4 | Sekvencie pre angiografiu s použitím kontrastnej látky ako aj bez použitia kontrastnej látky |  | áno/nie
5.5 | SW a sekvencie pre difúzie |  | áno/nie
5.6 | DIXON sekvencie umožňujúce potlačiť signál tuku |  | áno/nie
5.7 | 3D FAST SPIN ECHO sekvencia pre izotropické 3D zobrazenie |  | áno/nie
5.8 | Sekvencie pre vyšetrenie MRCP |  | áno/nie
5.9 | Spektroskopické vyšetrovanie single voxel, 2D, 3D |  | áno/nie
5.10 | SW pre spektroskopiu prsníkov |  | áno/nie
5.11 | SW pre automatické spájanie sekvenčných obrazov jedmotlivých FOV |  | áno/nie
5.12 | SW pre tzv. "autoalign" pre vyšetrenie hlavy pri kontrolných vyšetreniach toho istého pacienta |  | áno/nie
5.13 | Kompletný súbor tzv. tichých sekvencií dostupný pre ponúkaný model MR |  | áno/nie
5.14 | Sekvencia pre identifikáciu mikrohemorágie v oblasti mozgu |  | áno/nie
6. | Akvizičná stanica |  | Akvizičná stanica
6.1 | Min. 1 ks akvizičná stanica s možnosťou archivácie na DVD alebo CD s podporou plného DICOM protokolu (import a export dát z NIS - modality worlist), DICOM Storage, Print, Query/Reterieve, DICOM MPPS |  | uveďte hodnotu
6.2 | Min. 1 ks monitor LCD s uhlopriečkou min. 19" |  | uveďte hodnotu
6.3 | Rekonštrukčný výkon pre plné FOV (256 x 256) min. 12 000 obr/s |  | uveďte hodnotu
6.4 | Synchronizácia s EKG |  | áno/nie
6.5 | SW pre prípravu a riadenie akvizície, spracovanie dát a prehliadanie obrazovej dokumentácie |  | áno/nie
6.6 | Možnosť práce s viacerými štúdiami súčasne (v priebehu akvizície dát jedného pacienta je možné pracovať s dátami iného pacienta) |  | áno/nie
6.7 | Možnosť prerušenia vyšetrenia napr. z dôvodu diskomfortu pacienta |  | áno/nie
6.8 | SW pre tvorbu MPR a MIP rekonštrukcií |  | áno/nie
7. | Popisovcí systém - pracovná stanica na báze server - klient |  | Popisovcí systém - pracovná stanica na báze server - klient
7.1 | Min. 2 ks multimodalitná popisovacia stanica na báze server - klient pre spracovanie a pokročilé analázy, 3D spracovanie dát získaných z MR ako aj iných modalít (CT, RTG...) s intergovaným uložným diskom min. 900 GB, 2x LCD diagnostickými monitormi á min. 23", a jeden monitor 21" pre prácu v NIS |  | áno/nie
7.2 | Zdieľané SW licencie pre základné MR hodnotenie vyšetrovania simultánne využiteľné pre obe popisovacie stanice |  | áno/nie
7.3 | SW licencie , pre rozšírené MR hodnotenie v plnom rozsahu požadovaných vyšetrení |  | áno/nie
7.4 | SW a licencie pre hodnotenia požadovaného spektra vyšetrení |  | áno/nie
7.5 | SW pre postprocesingovú korekciu pohybových artefaktov pri vyšetrení prsníkov |  | áno/nie
7.6 | Plná DICOM kompatibiluta aj funkcionalita |  | áno/nie
8. | Obraz |  | Obraz
8.1 | Komplexný súbor sekvencií pre onko, neuro, orto a abdominálnej dutiny |  | áno/nie
8.2 | Korekcia pohybových artefaktov |  | áno/nie
8.3 | Snímanie podľa EKG |  | áno/nie
8.4 | Angiografie |  | áno/nie
8.5 | Telové difúzie |  | áno/nie
9. | Príslušenstvo |  | Príslušenstvo
9.1 | Kamerový systém s monitorom pre pozorovanie a kontrolu |  | áno/nie
9.2 | Min. 1 ks dvojhlavový injektor kontrastnej látky MR kompatibilný |  | uveďte hodnotu
9.3 | Min. 1 ks nemagnetické lôžko s nastaviteľnou výškou |  | uveďte hodnotu
9.4 | Min. 1 ks nemagnetický vozík pre pacienta |  | uveďte hodnotu
9.5 | Min. 1 ks nemagnetický úložný priestor na cievky |  | uveďte hodnotu
9.6 | Faradayova tieniaca kabína zaisťujúca komplexné odtienenie vysokofrekvenčných kmitov vrátane (pozorovacie okno 120/100 cm, vstupné dvere do kabíny 120/210 cm, podlaha, vnútorné obloženie stien, podhľad, svetlá, rozvody VZT vrátane prechodiek, rozvody elektro, zásuvky, quench rúra vrátane prechodky, transportný otvor, montáž) |  | áno/nie
9.7 | Chladič MR zariadenia |  | áno/nie
9.8 | Nemagnetický hasiaci prístroj |  | áno/nie
10. | Osobitné požiadavky na plnenie |  | Osobitné požiadavky na plnenie
10.1 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
10.2 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
10.3 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
10.4 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
10.5 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | #VALUE!
Dňa: | #VALUE!
Pečiatka a podpis