## 2. časť PZ - Mamograf
Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia
Časť č. 2: Mamograf
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Digitálny mamografický prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mamografického prístroja) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Vysokofrekvenčný generátor: |  |  | Vysokofrekvenčný generátor:
1 | Rozsah napätia min. (23-34) kVp | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (22-34)Kvp musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
2 | Rozsah intenzity elektrického prúdu min. (6-350) mAs | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6-350) mAS musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
3 | Expozičná automatika, manuálne nastavenie exp. parametrov |  | áno/nie
RTG lampa: |  |  | RTG lampa:
4 | Rotačná |  | áno/nie
5 | Vysoko otáčková anóda min. 5500 ot./min. |  | uveďte hodnotu
6 | Veľkosť ohnísk 0,1 mm, 0,3 mm |  | uveďte hodnotu
7 | Dvojitá filtrácia |  | áno/nie
8 | Tepelná kapacita anódy röntgenky min. 120 kHU |  | uveďte hodnotu
9 | Možnosť manuálneho nastavenia kolimátora |  | áno/nie
10 | Automatické nastavenie kolimátora podľa pripojeného príslušenstva |  | áno/nie
Gantry: |  |  | Gantry:
11 | Vzdialenosť ohnisko-detektor izocentrické natáčanie röntgenky s detektorom min. 65 cm |  | uveďte hodnotu
12 | Motorizovaný vertikálny pohyb ramena v rozsahu min. (71-135) cm | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (71-135) cm musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
13 | Motorizované otáčanie s dig. zobrazením st. otáčania v rozsahu min.± 150° stupňov | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. ± 150 stupňov musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14 | Motorizovaná a manuálna kompresia s digit. zobrazením hodnôt |  | áno/nie
15 | Automatické alebo manuálne uvoľnenie kompresie po expozícii |  | áno/nie
16 | Duálny nožný spínač |  | áno/nie
17 | Zväčšovacia súprava s automatickou voľbou ohniska s malou kompresnou platňou |  | áno/nie
Priama digitalizácia - veľkoplošný (fiat panel) digitálny detektor: |  |  | Priama digitalizácia - veľkoplošný (fiat panel) digitálny detektor:
18 | Detektor na báze amorfného SE alebo Csl |  | áno/nie
19 | Efektívna veľkosť obrazu, šírka x dĺžka min.(20 × 29)cm |  | uveďte hodnotu
20 | Veľkosť pixla max.100 µm |  | uveďte hodnotu
21 | Veľkosť matice - rozlíšenie detektora min. (2300 x 2800) pixel |  | uveďte hodnotu
22 | Čas medzi expozíciami možnosti max. 30 sekúnd |  | uveďte hodnotu
23 | Čas zobrazenia snímky max. 30 sekúnd |  | uveďte hodnotu
24 | Rýchlosť 1 vyšetrenia max. 6 minút |  | uveďte hodnotu
25 | Kompresná platňa min. (24x29) cm |  | uveďte hodnotu
26 | Kompresná platňa min. (17x22) cm |  | uveďte hodnotu
27 | Spot platňa pre zväčšenie, zväčšovacia súprava. |  | áno/nie
Pracovná/ ovládacia stanica: |  |  | Pracovná/ ovládacia stanica:
28 | Zadávanie dát pacientov |  | áno/nie
29 | Klávesnica |  | áno/nie
30 | Tvorba a získavanie obrazu |  | áno/nie
31 | Postprocessing |  | áno/nie
32 | Transfer a tlač digitálnych RTG snímiek |  | áno/nie
33 | Kontrola obrazu |  | áno/nie
34 | SSD min. 512 GB alebo HDD min. 1TB |  | uveďte hodnotu
35 | Počet dočasného uchovania RTG snímok min. 5000 ks |  | uveďte hodnotu
36 | Plochý monitor |  | áno/nie
37 | Veľkosť uhlopriečky monitora min. 21 palcov |  | uveďte hodnotu
38 | Rozlíšenie monitora min. 2 Mpix |  | uveďte hodnotu
39 | Súčasťou pracovnej/ovládacej stanice je PC umožňujúce automaticku detekciu nastavovaných parametrov, možnosť dočasnej archivácie CD-RW DICOM služby, vrátane DICOM exportu snímiek, DICOM worklist |  | áno/nie
40 | Možnosť využívania funkcií zoomu DICOM kľúč s vlastným archivačným systémom PACS a možnosť prepojenia na existujúci systém PACS. |  | áno/nie
Mamografická diagnostická stanica: |  |  | Mamografická diagnostická stanica:
41 | Software na lokalizácia tumorov, nodulov a kalcifikátov. |  | áno/nie
42 | Duálny display s autokalibráciou |  | áno/nie
43 | Rozlíšenie dipleja min. 5 Mpix |  | uveďte hodnotu
44 | Bitová hĺbka grafickej karty min. 14 bitov |  | uveďte hodnotu
45 | RAM min. 4 GB |  | uveďte hodnotu
Uživateľský interface: |  |  | Uživateľský interface:
46 | Prispôsobiteľný požiadavkám užívateľa |  | áno/nie
47 | "Tzv. hanging protocols" |  | áno/nie
48 | Autovymazávanie snímiek |  | áno/nie
49 | Plánovanie práce (Worklist) |  | áno/nie
50 | Myš, klávesnica, ergonomická konzola s tlačidlami pre mamografické potreby |  | áno/nie
51 | Záložný zdroj UPS |  | áno/nie
52 | DICOM služby |  | áno/nie
Digitálna stereotaxia: |  |  | Digitálna stereotaxia:
53 | Poloha v sede |  | áno/nie
54 | Manuálna alebo automatická metóda kompresie alebo kombinácia obidvoch kompresií (manuálnej aj automatickej) |  | áno/nie
55 | Expozícia automatická |  | áno/nie
56 | Stereotaktický uhol min. 14° stupňov |  | uveďte hodnotu
57 | Pohyb v súradnicovom systéme x, y, z motorický alebo manuálny resp. kombinovaný typ |  | áno/nie
58 | Konštrukčný rozsah pohybu os „x“ min. 45 mm |  | uveďte hodnotu
59 | Konštrukčný rozsah pohybu os „y“ min. 35 mm |  | uveďte hodnotu
60 | Kkonštrukčný rozsah pohybu os „z“ min. 60 mm |  | uveďte hodnotu
61 | Displej na ovládacom module |  | áno/nie
62 | Zobrazenie súradníc numericky alebo graficky alebo obe možnosti /voliteľná možnosť/. |  | áno/nie
Štandardné príslušenstvo: |  |  | Štandardné príslušenstvo:
63 | Bioptická kompresná platňa |  | uveďte hodnotu
64 | Ihla pre kontrolu kvality |  | uveďte hodnotu
65 | Fantóm vzduchový |  | uveďte hodnotu
66 | Nástavec pre vedenie ihly |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
67 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
68 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
69 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
70 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
71 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis