## 2. časť PZ - STER
Názov predmetu zákazky:
Vybavenie operačných sál
Časť č. 2: Sterilizátory
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č.1 - Sterilizátor parný prekladový požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks sterilizátor parný prekladový) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Parný sterilizátor: |  |  | Parný sterilizátor:
1 | Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121°C - 134°C ) | väčší rozsah teploty prípustný, ale požadovaný rozsah (121 až 134)°C musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
2 | Nerezový rám prístroja |  | áno/nie
3 | Dvojkomorový plášť sterilizačnej komory |  | áno/nie
4 | Výstup na dokladovanie sterilizačného cyklu (tlačiareň) |  | áno/nie
5 | Možnosť pripojenia k PC |  | áno/nie
6 | Min. 8 sterilizačných jednotiek |  | uveďte hodnotu
7 | Testovacie programy: Vakuový test, Bowie -Dick test, sterilizační program 121°C, sterilizační program 134°C. |  | áno/nie
8 | Automatické zapnutie a predohrev |  | áno/nie
9 | Automatické mikroprocesorové riadenie |  | áno/nie
10 | Automatická zvuková signalizácia poruchy |  | áno/nie
11 | Vlastný vyvíjač pary |  | áno/nie
12 | Posun dverí vertikálny |  | áno/nie
13 | Zariadenie označené CE |  | áno/nie
14 | Zariadenie spĺňa technické normy: MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285, EN 61010, |  | áno/nie
15 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore |  | áno/nie
16 | Bezpečnostný systém so zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí |  | áno/nie
17 | Dotykový ovládací display (farebný) so zobrazením teploty, tlaku, času cyklu |  | áno/nie
18 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99% |  | uveďte hodnotu
19 | Program na sterilizovanie balených materiálov |  | áno/nie
20 | Program na sterilizovanie balených materiálov zo skla, gumy a umelých hmôt |  | áno/nie
Zmäkčovač vody - samostatný alebo integrovaný: |  |  | Zmäkčovač vody - samostatný alebo integrovaný:
21 | Výroba demi vody min. 120 l/ hod |  | uveďte hodnotu
22 | Zostava predfilter - zmäkčovač duplex - aktívne uhlie - reverzná osmóza |  | áno/nie
23 | Zásobník demi vody min. 400 l |  | uveďte hodnotu
24 | Tlakové čerpadlo |  | áno/nie
25 | Merač vodivosti |  | áno/nie
26 | Plne automatická prevádzka |  | áno/nie
27 | Výstup zmäkčenej vody min. 800 lit/ hod |  | uveďte hodnotu
28 | Výstup zmäkčenej vody v špičke min. 900 lit/ hod |  | uveďte hodnotu
Príslušenstvo: |  |  | Príslušenstvo:
29 | Min. 2 ks transportný vozík / sterilizátor |  | uveďte hodnotu
30 | Min. 1 ks zavážací vozík / sterilizátor |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
31 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
32 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
33 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
34 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
35 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2
Položka č. 2 - Jednodverový parný sterilizátor požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks jednodverový parný sterilizátor) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121 - 134) °C | väčší rozsah teploty prípustný, ale požadovaný rozsah musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
2 | Objem komory min. 60 L |  | uveďte hodnotu
3 | Vlastný vyvíjač pary |  | áno/nie
4 | Posun dverí vertikálny |  | áno/nie
5 | Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicinálnej pary |  | áno/nie
6 | Zariadenie označené CE |  | áno/nie
7 | Zariadenie spĺňa technické normy: MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285, EN 61010 |  | áno/nie
8 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore |  | áno/nie
9 | Bezpečnostný systém s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí |  | áno/nie
10 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99% |  | uveďte hodnotu
11 | Program "FLASH" na sterilizovanie nebalených materiálov |  | áno/nie
12 | Celkový čas procesu sterilizovania programom "FLASH" max. 15 minút |  | uveďte hodnotu
13 | Program na sterilizovanie balených materiálov |  | áno/nie
14 | Program na sterilizovanie balených materiálov zo skla, gumy a umelých hmôt |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
15 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
16 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
17 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
18 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
19 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis