## 2. časť PZ - LV
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 2: Laparoskopická veža
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Laparoskopická veža požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks laparoskopickej veže) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
Laparoskopická 4K UHDTV kamera: |  | 1 ks | áno / nie
1 | Rozlíšenie výstupu signálu min. (3840x2 160) pixel |  | uveďte hodnotu
2 | Rozlíšenie výstupu signálu je minimálne UHDTV |  | áno / nie
3 | Ovládanie funkcií kamery prostredníctvom ovládačov umiestnených na kamerovej hlave |  | áno / nie
4 | Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre |  | áno / nie
5 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok |  | uveďte hodnotu
6 | Personalizované používateľské nastavenia min. 4 užívatelia |  | uveďte hodnotu
Laparoskopická 4K UHDTV kamerová hlava: |  | 1 ks | áno / nie
7 | Ovládacie tlačidlá funkcií kamery min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
8 | Zväčšenie obrazu min. 1,8 násobok |  | uveďte hodnotu
9 | Prenos signálu prostredníctvom optického kábla |  | áno / nie
10 | Manuálne ostrenie obrazu |  | áno / nie
11 | Umožňuje zobrazenie v úzkom farebnom spektre |  | áno / nie
12 | Hmotnosť max. 300 g |  | uveďte hodnotu
Laparoskopický svetelný zdroj: |  | 1 ks | áno / nie
13 | Zdroj svetla LED technológia alebo ekviv.svietivosť s 300 W xenonovym zdrojom |  | áno / nie
14 | Výkon xenónovej lampy min. 300 W |  | uveďte hodnotu
15 | Ukazovatel životnostil svetelného zdroja pri xenóne |  | áno / nie
16 | Životnost svetelného zdroja pri Xenóne min. 500 hod |  | uveďte hodnotu
17 | Životnost svetelného zdroja pri LED min. 20 000 hod |  | uveďte hodnotu
18 | V prípade výpadku hlavnej lampy pri xenóne automatická aktivácia náhradnej lampy |  | áno / nie
19 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby laparoskopickej kamery |  | áno / nie
Monitor väčší: |  | 1 ks | áno / nie
20 | Rozlíšenie monitora min. (3840× 2160) pixel |  | uveďte hodnotu
21 | Uhlopriečka monitora min. 50 palcov |  | uveďte hodnotu
22 | Samostatný pojazdný stojan |  | áno / nie
Monitor menší: |  | 1 ks | áno / nie
23 | Rozlíšenie monitora min. (3840× 2160) pixel |  | uveďte hodnotu
24 | Uhlopriečka monitora min. 30 palcov |  | uveďte hodnotu
Optika min.: |  | 3 ks | áno / nie
25 | Vhodná pre 4K zobrazenie |  | áno / nie
26 | Priemer tubusu min. 10 mm |  | uveďte hodnotu
27 | Pozorovací uhol min.30° stupne |  | uveďte hodnotu
28 | Svetlovodné káble min. 3 ks |  | uveďte hodnotu
Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu: |  | 1 ks | áno / nie
29 | So zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastaviteľným ramenom |  | áno / nie
30 | Počet kĺbov pre monitor min. 3 |  | uveďte hodnotu
31 | Integrovanou elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom |  | áno / nie
32 | Centrálnym vypínač pre pripojené elektrické zariadenia na stojane |  | áno / nie
33 | 1ks infúzny stojan |  | áno / nie
34 | 1 ks džiak tlakovej nádoby |  | áno / nie
Insuflátor: |  | 1 ks | áno / nie
35 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt |  | áno / nie
36 | Maximálny výkon insuflátora min. 35 l/min. |  | uveďte hodnotu
37 | Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu |  | áno / nie
38 | Automatická evakuácia dymu počas používania elektrochirurgickej jednotky prostredníctvom prídavného ventilu alebo samostatným systémom |  | áno / nie
39 | Tlaková hadica |  | áno / nie
40 | Možnosť prepnutia do režimu insuflácie dutín malých rozmerov |  | áno / nie
Elektrochirurgická jednotka: |  | 1 ks | áno / nie
41 | Maximálny vysokofrekvenčný výkon min. 300 W |  | uveďte hodnotu
42 | Počet režimov pre monopolárny rez min. 2 režimy |  | uveďte hodnotu
43 | Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu min. 2 režimy |  | uveďte hodnotu
44 | Počet režimov pre bipolárny rez min. 2 režimy |  | uveďte hodnotu
45 | Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu min. 2 režimy |  | uveďte hodnotu
46 | Obsahuje režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie |  | áno / nie
47 | Možnosť rozšírenia pre použitie pokročilých bipolárnych inštrumentov |  | áno / nie
48 | Automatická evakuácia dymu insuflátorom počas používania elektrochirurgickej jednotky alebo samostatným systémom |  | áno / nie
49 | Ovládanie nastavení prostredníctvom dotykového displeja |  | áno / nie
50 | Regulácia hlasitosti |  | áno / nie
51 | Pacientské neutrálne elektródy min. 50 ks |  | uveďte hodnotu
52 | Vrátane dvojpedálového nožného ovládača |  | áno / nie
53 | Vrátane mobilného stojana (ak je elektrochirurgická jednotka uložená v stojane laparoskopickej veže, nie je nutný vlastný stojan) |  | áno / nie
Irigačné zariadenie: |  | 1 ks | áno / nie
54 | Max. prietok min. 1 L/min. |  | uveďte hodnotu
55 | Vrátane irigačných hadíc |  | áno / nie
Odsávacie zariadenie: |  | 1 ks | áno / nie
56 | Max. výkon min. 30 l/min. |  | uveďte hodnotu
57 | S ukazovateľom výkonu |  | áno / nie
58 | S reguláciou výkonu |  | áno / nie
59 | Vrátane vozíka (ak je odsávacia jednotka uložená v stojane laparoskopickej veže, nie je nutný vlastný vozík) |  | áno / nie
60 | Sekrétne nádoby min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
61 | Objem 1 sekrétnej nádoby min. 2,5 litre |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
62 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
63 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
64 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
65 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
66 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis