## 5. časť PZ - AP
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 5: Anestéziologické prístroje
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Anestéziologický prístroj požadovaný počet: 7 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks anestéziologický prístroj) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Anestéziologický prístroj strednej triedy, pojazdný (možnosť montáže na stropný záves ) |  | áno / nie
2 | Veľkosť monitora jednotky určenej na monitorovanie a ovládanie umelej pľúcnej ventilácie min. 10 palcov |  | uveďte hodnotu
3 | Veľkosť monitora jednotky určenej na monitorovanie vitálnych funkcií pacienta a anestézie min. 10 palcov |  | uveďte hodnotu
4 | Elektrické napájanie (220-240V) so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou v prípade výpadku min. 40 minút |  | uveďte hodnotu
5 | Nastaviteľný pomer dôb vdychu a výdychu (I:E), vrátane inverzných pomerov min. (4:1 až 1:4) | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4:1 až 1:4) I:E musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
6 | Nastavitelná frekvencia dýchania v počte min. (4-80) dychov | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4-80) počet dychov musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
7 | Nastaviteľný PEEP min. (5-20) cmH2O | väčší rozsah je prípustný, ale požadovaný rozsah musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
8 | Dosiahnutelný dychový objem v rozsahu min. (20-1400) ml | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (20-1400) ml musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
9 | Nastavitelný prietokový trigger v rozsahu min. (0,5-6) L/min. | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (0,5-6) L/min.musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
10 | Napájanie stlačeným plynom O2 (kyslík), N2O (oxid dusný) , vzduch z centrálnych rozvodov a tlakových fliaš |  | áno / nie
11 | Dodatočný regulovatelný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku |  | áno / nie
12 | Presné dávkovanie plynov pri nízkom (t. j. rovnom alebo menšom ako 1 liter/minútu) a minimálnom (t. j. rovnom alebo menšom ako 0,5 litra/minútu) prítoku čerstvých plynov do dýchacieho okruhu |  | áno / nie
13 | Minimálne dve pozície na odparovač anestetika a min. 1 ks odparovača anestetika (pre sevofluran) |  | áno / nie
14 | Anestéziologický okruh s absorbérom CO2, vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti |  | áno / nie
15 | Absorbér CO2 dostupný v opakovatelnom prevedení a aj ako jednorázové predplnené kazety |  | áno / nie
Režimy ventilácie: |  |  | Režimy ventilácie:
16 | Objemová ventilácia |  | áno / nie
17 | Tlakovo riadená ventilácia |  | áno / nie
18 | PSV |  | áno / nie
19 | SIMV |  | áno / nie
20 | Manuálna a spontánna ventilácia |  | áno / nie
Kompletné príslušenstvo pre anestéziu detí rôznych vekových kategórií: |  |  | Kompletné príslušenstvo pre anestéziu detí rôznych vekových kategórií:
21 | Dýchacie okruhy |  | áno / nie
22 | Manžety na neinvazívne meranie krvného tlaku |  | áno / nie
23 | Senzory pulznej oximetrie |  | áno / nie
24 | Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest |  | áno / nie
25 | Regulované osvetlenie bodov anesteziologického prístroja |  | áno / nie
Monitor vitálnych funkcií (súčasť zostavy): |  |  | Monitor vitálnych funkcií (súčasť zostavy):
26 | Monitor s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly |  | áno / nie
27 | EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu |  | áno / nie
28 | SpO2 /krivky, hodnoty/ |  | áno / nie
29 | Neinvazívny TK systol., stredný, diastol. |  | áno / nie
30 | Invazívny tlak krvi , minimálne 2 vstupy, meranie arteriálneho tlaku, centrálneho venózneho tlaku, |  | áno / nie
31 | Teplota – meranie z 2 miest súčasne |  | áno / nie
32 | Vdychované a vydychované koncentrrácie CO2 , O2 , N20 , použitého anestetika , MACage |  | áno / nie
Monitoring ventilačných parametrov: |  |  | Monitoring ventilačných parametrov:
33 | Vt insp/ exp, |  | áno / nie
34 | MV insp/ exp, |  | áno / nie
35 | PEEP |  | áno / nie
36 | Ppeak |  | áno / nie
37 | Pplat |  | áno / nie
38 | Compliance |  | áno / nie
39 | Rezistence |  | áno / nie
40 | Slučky alebo krivky pľúcnej mechaniky min. (tlakobjem,Compliance, Rezistence) |  | áno / nie
41 | Monitoring hĺbky anestézy BIS alebo entropia |  | áno / nie
42 | Súčasné zobrazenie min. 4 kriviek s možnosťou užívateľského nastavenia rozloženia parametrov na obrazovke |  | áno / nie
43 | Optické a zvukové alarmy s užívateľsky nastaviteľnými úrovňami alarmov a zobrazením histórie alarmov |  | áno / nie
44 | Možnosť exportu dát z monitora do nemocničného informačného systému, externého úložiska dát, pripojeného počítača |  | áno / nie
Príslušenstvo: |  |  | Príslušenstvo:
45 | 3 a 5-zvodový EKG kábel |  | áno / nie
46 | Prepojovacie vodiče pre všetky moduly monitora |  | áno / nie
47 | Hadice pre neinvazívny monitor krvného tlaku |  | áno / nie
48 | Všetky veľkosti tlakových manžiet (2 ks z každej veľkosti manžety) |  | áno / nie
49 | Senzory pulzného oximetra pre dospelých a deti (2 ks z každého) |  | áno / nie
50 | Sonda na meranie teploty tela |  | áno / nie
51 | Dýchacie okruhy pre dospelých a deti s jednorázovými hadicami min. 10 ks |  | uveďte hodnotu
52 | Dýchacie okruhy pre deti s jednorázovými hadicami min. 10 ks |  | uveďte hodnotu
53 | Vzorkovacie hadičky a zberné kondenzačné nádobky pre kapnograf/monitor plynov min. 12 ks |  | uveďte hodnotu
54 | Senzory prietoku pre dospelých a detí, pre správnu činnosť ventilátora a monitorov min. 2 ks |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
55 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
56 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
57 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
58 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
59 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis