- Obsah

Obsah	1

1: 	Endoskopický procesor, 4ks	2

2: 	Svetelný zdroj, 4ks	4

3: 	Preplachová pumpa, 1ks	6

4: 	Monitor medicínsky 24“, 4ks	7

5:	Monitor medicínsky 27", 1 ks...........................................................................................................................................................................................................................

6: 	Monitor medicínsky 31", 1 ks...........................................................................................................................................................................................................................

7: 	Endoskopický ultrazvukový procesor, 1ks	8

8: 	Ovládacia pumpa pre dvojbalónovú enteroskopu, 1ks	11

9: 	Insufátor, 2 ks	12

10: 	Odsávačka, 3 ks	14

11: 	Videogastroskop, 4 ks	16

12: 	Videogastroskop zoomovací, 1ks	18

13:	Videogastroskop tenký, 1ks.....................................................................................................................................................................................................................17

14:	Videogastroskop terapeutický, 1ks...........................................................................................................................................................................................................19

15: 	Videokolonoskop, 3 ks	20

16: 	Videokolonoskop zoomovací, 1ks	26

17: 	Videokolonoskop pediatrický, 1ks	28

18: 	Videogastroskop nižšej triedy, 1ks	30

19: 	Videokolonoskop nižšej triedy, 1ks	32

20: 	Videoduodenoskop, 2 ks	34

21: 	Videoenteroskop, 2 ks	36

22: 	Videogastroskop ultrazvukový lineárny, 1ks	38

23: 	Videogastroskop ultrazvukový radiálny, 1ks	40

24: 	Záznamové zariadenie pre archiváciu videa v HD rozlíšení, 1ks	42

25:	Vozík na prepravu endoskopov, 1 ks...........................................................................................................................................................................................................

26:	Dezinfektor, 2ks...........................................................................................................................................................................................................................................

## 1: 	Endoskopický procesor, 4ks

|  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |
| P.č. | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |
| 1. | Automatická regulácia intenzity svetla |  |  |  | áno |  |
| 2. | Nastavenie veľkosti obrazu |  |  |  | áno |  |
| 3. | Možnosť nastavenia farebného odtieňu a kontrastu |  |  |  | áno |  |
| 4. | Nastavenie pacientských dát |  |  |  | áno |  |
| 5. | Identifikácia používaného endoskopu |  |  |  | áno |  |
| 6. | Archivácia obrázkov |  |  |  | áno |  |
| 7. | Záloha nastavení systému do pamäti |  |  |  | áno |  |
| 8. | USB záloha |  |  |  | áno |  |
| 9. | Zobrazenie s vysokým rozlíšením HD | pixel | 1920x1080 |  |  |  |
| 10. | Podpora metód pre zobrazenie hemoglobínu |  |  |  | áno |  |
| 11. | Funkcia obraz v obraze a prekrývanie obrazu |  |  |  | áno |  |
| 12. | Ovládanie jednotlivých funkcií pomocou klávesnice |  |  |  | áno |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |

## 2: 	Svetelný zdroj, 4ks

|  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |
| P.č. | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |
| 1. | Automatické riadenie intenzity svetla |  |  |  | áno |  |
| 2. | Vzduchová pumpa | režim | 4 |  |  |  |
| 3. | Hlavné osvetlenie pomocou LED alebo xenónu | W | 300 |  |  |  |
| 4. | Životnosť lampy | Pracovná hodina | 500 |  |  |  |
| 5. | bezpečná diagnóza a terapia |  |  |  | áno |  |
| 6. | dokonalé zobrazenie hemoglobínu |  |  |  | áno |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |

## 3: 	Preplachová pumpa, 1ks

|  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |
| P.č. | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |
| 1. | Ovládanie pomocou nožného spínača |  |  |  | áno |  |
| 2. | Prietok vody plynule nastaviteľný |  |  |  | áno |  |
| 3. | Nádoba na vodu | Liter (l) | 1 |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |

## 4: 	Monitor medicínsky 24“, 4ks

|  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. | LED podsvietenie |  |  |  | áno |  |  |
| 2. | Uuhlopriečka | Palce (“) | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Rozlíšenie – FullHD | Pixel (px) | 1920x1080 |  |  |  |  |
| 4. | Vstupy: 3G-SDI, VGA, SOG, HD-RGBS, HD-ZP, |  |  |  | áno |  |  |
| 5. | Spĺňajúci požiadavky na medicínske zariadenie |  |  |  | áno |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |

## 5: 	Monitor medicínsky 27“, 1ks

|  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. | LED podsvietenie |  |  |  | áno |  |  |
| 2. | Uuhlopriečka | Palce (“) | 27 |  |  |  |  |
| 3. | Rozlíšenie – FullHD | Pixel (px) | 1920x1080 |  |  |  |  |
| 4. | Vstupy: 3G-SDI, VGA, SOG, HD-RGBS, DVI-D, |  |  |  | áno |  |  |
| 5. | Pomer strán |  | 16:9 |  |  |  |  |
| 6. | Jas | cd | 900 |  |  |  |  |
| 7. | Kontrast |  | 1000:1 |  |  |  |  |
| 8. | Obraz v obraze |  |  |  | áno |  |  |
| 9. | Spĺňajúci požiadavky na medicínske zariadenie |  |  |  | áno |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |

## 6: 	Monitor medicínsky 31“, 1ks

|  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. | LED podsvietenie |  |  |  | áno |  |  |
| 2. | Uuhlopriečka | Palce (“) | 31 |  |  |  |  |
| 3. | Rozlíšenie – 4 K | Pixel (px) | 4096x2160 |  |  |  |  |
| 4. | Vstupy: 1xHDMI, 5x3G/HD/SD-SDI, 1x DVI-D |  |  |  | áno |  |  |
| 5. | Jas | cd | 770 |  |  |  |  |
| 6. | Pomer strán |  | 17:9 |  |  |  |  |
| 7. | Kontrast |  | 1450:1 |  |  |  |  |
| 8. | Obraz v obraze |  |  |  | áno |  |  |
| 9. | Spĺňajúci požiadavky na medicínske zariadenie |  |  |  | áno |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |

## 7: 	Endoskopický ultrazvukový procesor, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Elektronické skenovanie |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Kompatibilita s lineárnym a radiálnym endoskopom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3. |  | Endoskopický a ultrazvukový obraz |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Dáta nemocnica/dátum/čas/pacient |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5. |  | Frekvencie 5 Mhz, 7,5 Mhz, 10 MHz, |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6. |  | Funkcie merania sú vzdialenosť, obvod, plocha, objem a rýchlosť prietoku |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 7. |  | Režim pamäte ukladanie/ prehrávanie |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 8. |  | Klávesnica a nožný spínač |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8: 	Ovládacia pumpa balónovú enteroskopu, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Určená k nafukovaniu balónového enteroskopu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Má alarm pre kontrolu tlaku v balóniku |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3. |  | Digitálny ukazovateľ stavu nafúknutia balónika |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Diaľkové ovládanie |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9: 	Insufátor, 2 ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Priame pripojenie k akejkoľvek nádrži na CO2 alebo do potrubia CO2 v nemocnici (inštalácia na stenu) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Jednoduchý prevádzkový režim a kompaktný dizajn na ukladanie na štandardnú endoskopickú vežu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10: 	Odsávačka, 3 ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Regulátor výkonu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zberná nádoba objemu |  | Liter (l) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Použitie pri endoskopii |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pripojenie do centrálneho rozvodu podtlaku |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5. |  | Uchytenie na eurolištu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11: 	Videogastroskop, 4ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 2 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 210°/90° doľava/doprava 100°/100° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 12: 	Videogastroskop zoomovací, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | optický zoom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 5 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 210°/90° doľava/doprava 100°/100° |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 12. |  | Má prídavný oplachový kanál |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 13: 	Videogastroskop tenký, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 4 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 210°/90° doľava/doprava 100°/100° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 14: 	Videogastroskop terapeutický, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 2 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 210°/90° doľava/doprava 100°/100° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 15: 	Videokolonoskop, 3 ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 2 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 180°/180° doľava/doprava 160°/160° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10. |  | Má oplachový kanál |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 16: 	Videokolonoskop zoomovací, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | optický zoom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 5-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 180°/180° doľava/doprava 160°/160° |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 12. |  | Má prídavný oplachový kanál |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 17: 	Videokolonoskop pediatrický, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 3-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 180°/160° doľava/doprava 160°/160° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 18: 	Videogastroskop nižšej triedy, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 4-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 210°/90° doľava/doprava 100°/100° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 19: 	Videokolonoskop nižšej triedy, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CMOS alebo CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 3-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 180°/180° doľava/doprava 160°/160° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10. |  | Má oplachový kanál |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 20: 	Videoduodenoskop, 2ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Šikmý smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 5-60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 13,7 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 120°/90° doľava/doprava 90/90° |  |  |  |  |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 21: 	Videoenteroskop balónikový, 2ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Priamy smer pohľadu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 3-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 180°/180° doľava/doprava 160°/160° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Endoskop umožňuje zobrazenie v režime zvýraznenia tkanivových štruktúr |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 22: 	Videogastroskop ultrazvukový lineárny, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Smer pohľadu šikmý |  | Stupeň (°) |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 5-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | mm |  | hore/dole 130°/90° doľava/doprava 90°/90° |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Zobrazovacie módy B, M (Flow, PowerFlow) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10. |  | Metóda snímania elektronická lineárna |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 11. |  | Smer pohľadu rovný |  | Stupeň (°) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Smer snímania paralelne so smerom zavádzania (nie kolmo) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 13. |  | Pracovná frekvencia |  | MHz |  | 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Metóda kontaktu balóniková a priama kontaktná |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 15. |  | Možnosť kontaktnej metódy vo vodnom prostredí |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 16. |  | Pripojenie na vlastný endosonografický videoprocesor |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 17. |  | Ovládanie základných funkcií z tela endoskopu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 23: 	Videogastroskop ultrazvukový radiálny, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Osadený CCD čipom |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zorné pole |  | Stupeň (°) |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Pozorovacia vzdialenosť |  | mm |  | 4-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Distálny koniec má priemer |  | mm |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pracovná dĺžka je |  | mm |  | 1.250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Priemer pracovného kanála je |  | mm |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Manipulačná schopnosť distálneho konca je |  | Stupeň (°) |  | hore/dole 130°/60° doľava/doprava 60°/60° |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Ultrazvuková funkcia |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 9. |  | Zobrazovacie módy B, M (Flow, PowerFlow) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10. |  | Metóda snímania elektronická radiálna |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 11. |  | Smer pohľadu rovný |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 12. |  | Frekvencia |  | MHz |  | 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Metóda kontaktu balóniková |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 14. |  | Pripojenie na vlastný endosonografický videoprocesor |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 15. |  | Ovládanie základných funkcií z tela endoskopu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 24: 	Záznamové zariadenie pre archiváciu videa v HD rozlíšení, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Formát záznamu obrazu JPG, TIFF, BMP, s možnosťou rozšíriť o DICOM rozhranie |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Formát záznamu videa MPEG4 |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3. |  | Externé ukladanie |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3.1 |  | - USB flash drive |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3.2 |  | - USB hard drive |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3.3 |  | - network drive |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Podpora USB 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5. |  | certifikácia Medical device |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
|  |  | Záznamové formáty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Recording Video Format - MPEG-4 AVC/H.264 |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 7. |  | Recording Media - Internal HDD (500GB), External USB Storage, Network (CIFS) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
|  |  | Konektory – vstupy, výstupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Vstupy |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 8.1 |  | DVI-D (DVI 19-pin) (1) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 8.2 |  | S VIDEO (Mini DIN 4-pin type) (1) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 8.3 |  | VIDEO (BNC type) (1) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 9. |  | Výstupy |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 9.1 |  | DVI-D (DVI 19-pin) (1) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10. |  | Ostatné konektory |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10.1 |  | USB (Type A) (3) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10.2 |  | USB (Type B) (1) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 10.3 |  | Network (RJ-45, 1000 Base-T/100 Base-TX) (1)) |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 25: 	Vozík na prepravu endoskopov, 1ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Určený pre uloženie a prepravu kontaminovaných alebo vydezinfikovaných flexibilných endoskopov |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Zabezpečuje ochranu endoskopov pred poškodením |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3. |  | Minimalizuje kontamináciu obslužného personálu |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 4. |  | Nosná konštrukcia vozíka z nerezovej ocele |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5. |  | Vozík na prevoz endoskopov |  | ks |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Vozík aj vaničky sú odolné do teploty |  | Celzia |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 26: Dezinfektor, 2 ks

|  |  | Obchodný názov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Výrobca, typ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. |  | Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov |  | Jednotka |  | Minimum |  | Maximum |  | Presná hodnota |  | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra) |  |
| 1. |  | Plne automatický umývací a dezinfekčný automat flexibilných endoskopov s dvoma asynchrónnymi komorami |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2. |  | Termochemická dezinfekcia endoskopov |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 3. |  | Doba trvania umývacieho a dezinfekčného cyklu |  | min |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Automatická identifikácia endoskopov |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 5. |  | Integrovaný tester tesnosti |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 6. |  | Permanentná kontrola stavu chemikálií a monitoring jej účinnosti |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 7. |  | Bezpečná kontrola prekročenia tepelného prednastavenia hodnôt |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 8. |  | Funkcia záverečného sušenia endoskopov |  |  |  |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkanej položky, sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchádzač/Dodávateľ V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) uchádzač, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca uchádzača, oprávnený konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subdodávateľ (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) subdodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b.) zástupca subdodávateľa, oprávnený konať v mene subdodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu subdodávateľa podpísané subdodávateľom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Výrobca alebo zástupca výrobcu (ak sa uplatňuje) V .............., dňa ............ Uchádzač vlastnosti nepreukázané dôkazom podľa bodu A-16.3 súťažných podkladov označí (napr. *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis: a.) výrobca, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene výrobcu, v súlade s príslušným dokladom, alebo b.) zástupca výrobcu, oprávnený zastupovať výrobcu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátny písomný doklad o oprávnenosti zástupcu výrobcu zastupovať výrobcu (kópia), podpísaný výrobcom podľa písm. a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |