## Opis predmetu zákazky
Príloha č. 1 Súťažných podkladov | Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59; 907 01 Myjava
Predmet zákazky: | Biochemický analyzátor
Postup verejného obstarávania: | „Reverzná“ jednoobálková verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obsah
1. Všeobecný opis predmetu zákazky
2. Biochemický analyzátor - integrovaný plnoautomatický konsolidovaný systém na vyšetrovanie pacientskych vzoriek - technické a funkčné požiadavky
3. Diagnostiká, kalibračné roztoky, premývacie roztoky, ostatný spotrebný materiál na stanovenie vyšetrení
1. Všeobecný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je obstaranie biochemického analyzátora - plnoautomatického, konsolidovaného systému na kvalitatívne meranie, vyšetrovanie medicínskych parametrov z pacientskych vzoriek ( viď. Príloha č.1 Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov zákazky/ Tabuľka č.1-Zoznam parametrov ). Súčasťou zákazky je dodávka diagnostík, kalibračných roztokov, premývacích roztokov, inkubačných, chladiacich, vyhrevných roztokov, cupsov, kyviet, špičiek, elektród, žiaroviek, rackov, všetkého spotrebného materiálu potrebného na meranie a stanovenie výsledkov jednotlivých parametrov ( viď. Príloha č.1 Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov zákazky / Tabuľka č.1 - Zoznam parametrov ) počas obdobia 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa obojstranného podpísania Zmluvy. Súčasťou zákazky je bezplatný servis doporučený výrobcom, vrátane náhradných dielov a dopravných nákladov 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa obojstranného podpísania zmluvy. Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie. Predmet zákazky musí vyhovovať Zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov.
2. Biochemický analyzátor
Uchádzač/Dodávateľ:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
Výrobca ponúkaných položiek:
Opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE / hodnota parametra)
2.1 Biochemický analyzátor - plnoautomatický, konsolidovaný systém na vyšetrovanie parametrov pacientských vzoriek v počte 1 kus, nový, nepoužitý, nepoužívaný, nerepasovaný.
2.2. Biochemický analyzátor - plnoautomatický, konsolidovaný, uzavretý analytický systém, musí vyhovovať platným technickým normám, predpisom a nariadeniam EU
2.3 Analyzátor musí byť schopný spracovať minimálne 500 biochemických testov / hodinu ( s ISE ) a minimálne 150 imunochemických testov / hodinu.
2.4.Analyzátor musí umožňovať vyšetrenie prioritnej (urgentnej) vzorky v režime STATIM.
2.5 Analyzátor musí umožňovať kontinuálne vkladanie vzoriek a reagencií počas analýzy
2.6 Princíp merania imunochemických parametrov ECLIA ( elektrochemiluminiscencia ) resp. fluorescenčná spektrometria, príp. priama chemiluminiscencia
2.7 Princíp merania biochemických parametrov : spektrofotometria, turbidimetria, ionselektívna potenciometria
2.8 Počet pozicií pre reagencie ( biochémia ) - minimálne 50 bez ISE, počet pozícií pre reagencie imunochémia - minimálne 15.
2.9 Počet vzoriek on-board ( biochémia ) - minimálne 50 bez Ise, počet vzoriek on - board ( imunochémia ) - minimálne 75.
2.10 Súčasťou zariadenia musí byť čítačka čiarových kódov reagencií, kalibrátorov, reagenčných roztokov, vzoriek, ...
2.11 Typy vzoriek : sérum, plazma, moč, livor, hemolyzát, príp. plná krv
2.12 Vyžaduje sa možnosť automatického riedenia vzorky, mŕtvy objem<, alebo sa rovná 50 μl.
2.13 Súčasťou dodávky analyzátora musí byť UPS - záložný zdroj elektrickej energie s dostatočným výkonom potrebným na ukončenie prebiehajúcich, resp. rozpracovaných analýz a korektného ukončenia prevádzky v čase dlhodobého výpadku elektrickej energie z verejnej siete, príp. záložného zdroja, očakávaný minimálny výkon UPS min.50 minút
2.14 Vyžaduje sa automatická kontrola hladiny a zrazeniny
2.15 Súčasťou dodávky je bezplatný pravideľný servis, servisné prehliadky doporučené výrobcom zariadenia, vrátane dopravy k servisným zásahom, náhradných dielov, spotrebného materiálu potrebného k servisným prehliadkam doporučených výrobcom počas 48 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, ktoré začínajú plynuť dňom podpisu Zmluvy. Bezplatný servis sa nevzťahuje na : a) vady spôsobené vis maior, ktoré predávajúci nespôsobil a za ktoré nezodpovedá. Okolnosťami vis maior sa pre účely Zmluvy rozumejú okolnosti uvedené v § 374 Obchodného zákonníka; b) vady spôsobené neoprávneným zásahom alebo násilným poškodením lekárskeho prístroja, alebo nedodržaním návodu na použitie lekárskeho prístroja.
2.16 Servis analyzátora musí byť vykonávaný autorizovanými a certifikovanými servisnými technikmi.
2.17 Požaduje sa doklad o autorizovanom servise na území SR od výrobcu.
2.18 Požaduje sa minimálne 24 mesačná záručná doba
2.19 Vyžaduje sa servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy
2.20 Vyžaduje sa riešenie žiadostí a sťažností týkajúcich sa výrobkov ( prístroje a reagencie ) v súlade IVD reguláciami.
2.21 Súčasťou dodávky je pripojenie analyzátora do LIS-u a NIS - u (laboratórny a informačný systém Stapro FE ) - vyžaduje sa interface umožňujúci obojsmerný prenos dát, ovládacia jednotka PC s možnosťou štatistického vyhodnotenia kvality
2.22 Vyžaduje sa Online aplikačná podpora a Teleservis - služba na diaľku.
2.23 Vyžaduje sa možnosť archivácie a tlače výsledkov
2.24 Súčasťou dodávky je aj software pre internú kontrolu kvality
2.25Súčasťou dodávky je automatická vodáreň ( princíp prípravy - reverzná osmóza ) na prípravu vody s dostatočnou kapacitou, kvalitou s meraním vodivosti, zásobníkom pre potreby dodaného prístoja s montážou a zaškolením personálu.
Týmto potvrdzujem, že údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkaných položiek, ktoré sú uvedené vyššie, sú pravdivé.
Vyhotovil:
Podpis:
Miesto a dátum:
3. Diagnostiká, kalibračné roztoky, kontrólne séra, premývacie roztoky, kyvety, cupsy, spotrebný materiál na stanovenie vyšetrení
Uchádzač/Dodávateľ:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO: | Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
Zoznam diagnostík, kalibračných roztokov, kontrólnych sér, spotrebného materiálu, | Zoznam diagnostík, kalibračných roztokov, kontrólnych sér, spotrebného materiálu - požadované údaje dolpní uchádzač resp. priloží zoznam ako prílohu k tomuto dokumentu.
Výrobca ponúkaných položiek:
3.1 Vyžadujú sa diagnostické roztoky, reagencie v kvapalnej forme a musia vyhovovať normám a predpisom EU
3.2 Vyžaduje sa pokrytie kompletného portfólia vyšetrovaných parametrov viď. Príloha č. 1 Tabuľka požadovaných a ponúkaných parametrov zákazky / Tabuľka č.1 - Zoznam parametrov/stĺpec B ( Parameter )
3.3 Diagnostické roztoky, sety musia byť zaradené a hodnotiteľné v systéme externej kontroly kvality v akreditovanej spoločnosti - ( SEKK, ... )
3.4 Aplikačná podpora vykonávaná autorizovanými a certifikovanými produktovými špecialistami.
3.5 Vyžaduje sa riešenie žiadostí a sťažností týkajúcich sa výrobkov ( prístroje a reagencie ) v súlade IVD reguláciami.
3.6 Požadujú sa informácie o produktových nekonformitách, ich monitoring ( pacient safety ) v zmysle platnej legislatívy
Týmto potvrdzujem, že údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkaných položiek, ktoré sú uvedené vyššie, sú pravdivé.
Vyhotovil:
Podpis:
Miesto a dátum:
Note on A11: user:

## Tabuľka č.1 ; Tabuľka č.2
Príloha č. 1 Súťažných podkladov |  |  | Opis predmetu zákazky/zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59; 907 01 Myjava
Predmet zákazky: |  |  | Biochemický analyzátor
Postup verejného obstarávania: |  |  | „Reverzná“ jednoobálková verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: |  | Nemocnica s poliklinikou Myjava
Predmet zákazky: |  | Biochemický analyzátor
Postup verejného obstarávania: |  |  | Nadlimitná zákazka - reverzná jednoobálková verejná súťaž
Uchádzač:
DOPLNÍ UCHÁDZAČ
Tabuľka č.1. - Zoznam parametrov
P.č. | Parameter | Názov reagencie | Predpokladaný počet testov / rok ( údaj zo štatistických prehľadov ) | Počet testov / balenie | Počet balení / rok na počet vyšetrení stĺpec D | Cena / bal bez DPH | Sadzba DPH ( 10 % / 20 % ) | Cena / bal s DPH | Cena celkom/rok bez DPH | Cena celkom/rok s DPH | Cena na jedno vyšetrenie s DPH / rok | Náklady diagnostík na parameter s DPH / za 48 mesiacov ( 4 rokov )
[8 empty] | I = G + ( G/100 x H ) | J = F x G | K = F x I | L = K / D | M = K x 4
1 | NT pro BNP |  | 1100
2 | PTH intact |  | 650
3 | Vysoko senzitívny Troponín ( KRITÉRIUM č.4 ) |  | 2200
4 | CK |  | 5200
5 | Alkaline Phosphatase |  | 15000
6 | Kreatinin enzymaticky |  | 25000
7 | Protein |  | 1400
8 | Lactate |  | 50
9 | UBCT |  | 1250
10 | Iron |  | 2150
11 | Phosphorus anorg. |  | 2700
12 | Magnesium |  | 950
13 | Chloridy |  | 16750
14 | Sodík |  | 16750
15 | Calcium |  | 9500
16 | Potassium |  | 16750
17 | LDH L - P |  | 2500
18 | Amylaza |  | 2500
19 | GGT |  | 15000
20 | ALT / GOT |  | 17250
21 | AST / GOT |  | 17000
22 | Albumin |  | 8750
23 | Uric acid |  | 11500
24 | Triglyceride |  | 11000
25 | LDL Cholesterol |  | 8400
26 | HDL Cholesterol |  | 9400
27 | Choleterol |  | 11700
28 | Bilirubin priamy |  | 3200
29 | Bilirubin total |  | 14250
30 | Glucose |  | 26000
31 | Digoxin |  | 150
32 | Ethanol ( alkohol ) |  | 280
33 | Testosteron |  | 200
34 | PSA free |  | 130
35 | CKMB Mass |  | 2100
36 | Vitamin B12 |  | 490
37 | Folic acid |  | 450
38 | HCV Ab |  | 1400
39 | HAV IgM Ab |  | 100
40 | HIV Ag / AB Combo |  | 1500
41 | HAV Total |  | 100
42 | HBs Ab |  | 200
43 | HBc Total Ab |  | 100
44 | HBs Ag |  | 2750
45 | CA 19-9 |  | 200
46 | CA 125 |  | 300
47 | CEA |  | 150
48 | PSA Total |  | 1200
49 | HCG Total |  | 250
50 | AFP |  | 150
51 | Free T4 |  | 2000
52 | TSH |  | 3300
53 | Urea nitorgen |  | 18400
54 | Total protein |  | 8000
55 | Pre - Albumin |  | 50
56 | IgE |  | 750
57 | Transferin |  | 300
58 | ASLO |  | 1500
59 | RF |  | 1250
60 | C4 |  | 400
61 | C3 |  | 400
62 | CRP |  | 17000
63 | IgA |  | 600
64 | IgG |  | 600
65 | IgM |  | 600
66 | Ferritín |  | 1650
67 | Vitamin D 25 - OH |  | 1250
68 | Procalcitonín |  | 1500
69 | CMV IGM |  | 350
70 | CMV IGG |  | 650
71 | TOXO IgM |  | 450
72 | TOXO IgG |  | 1100
73 | Mikroalbumín - moč |  | 900
351050
[10 empty] | 0 |  | 0
Tabuľka č.2. - Zoznam diagnostík, kalibrátorov, roztokov a spotrebného materiálu
Kalibrátory, kontrolné séra, čistiace roztoky, premývacie roztoky, kyvety, cups, tips, chladiace roztoky, vyhrievacie roztoky, ISE elektródy, ISE roztoky, žiarovky , ostatný spotrebný materiál, .... Rozpočítané na počet všetkých vyšetrení = 351 050 za rok. |  |  |  |  | Počet balení , kusov / rok | Cena / bal bez DPH | Sadzba DPH ( 10 % / 20 % ) | Cena / bal s DPH | Cena celkom/rok bez DPH | Cena celkom/rok s DPH | Náklady s DPH / za 48 mesiacov ( 4 rokov )
P.č | Názov tovaru |  | Poznámka |  |  |  |  | I = G + ( G/100 x H ) | J = F x G | K = F x I | L = K x 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
[10 empty] | 0 | 0