Verejný obstarávateľ z vlastnej iniciatívy mení pôvodné znenie v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, B.1.2 Ultrazvukový prístroj pre neonatologické oddelenie, vrátane JIS

Pôvodné znenie

| USG prístroj musí byť kompatibilný so sondami ML6-15-RS, IC5-9-RS, C1-5-RS | áno |
| --- | --- |

sa v súťažných podkladoch vrátane kúpnej zmluvy mení na

| USG prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť so sondami v majetku verejného obstarávateľa najmä so sondami typu ML6-15-RS alebo IC5-9-RS alebo C1-5-RS alebo obdobnými | áno |
| --- | --- |

Odôvodnenie

Princíp hospodárnosti a efektívnosti v sebe zahŕňa potrebu zabezpečiť tak finančnú, ako aj časovú primeranosť realizácie procesov verejného obstarávania na strane verejných obstarávateľov   
- aby administratívne, časové a finančné náklady vynaložené na verejné obstarávanie neboli v zjavnom nepomere k uplatneným procesom a možným finančným úsporám. Pretože naša požiadavka vedie k značným finančným úsporám na strane verejného obstarávateľa, nemôže byť považovaná za diskriminačnú.

Technická špecifikácia prístroja (úplné znenie):

| Funkcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvukový prístroj pre povinné skríningové vyšetrenie usg obličiek u každého novorodenca a usg vyšetrenie u rizikových novorodencov. |  |  |  |  |
| Technické vlastnosti | jednotky | min | max | presná hodnota |
| Ultrazvukový prístroj | ks |  |  | 2 |
| Uhlopriečka obrazovky monitora | palec | 23 |  |  |
| Dynamický rozsah | dB | 265 |  |  |
| Snímková frekvencia na 2D | Hz | 1200 |  |  |
| Frekvenčný rozsah | MHz | 1,0 | 18 |  |
| Maximálna zobrazovacia hĺbka | mm | 400 |  |  |
| Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | mm | 2 | 15 |  |
| Interný HDD s kapacitou | GB | 500 |  |  |
| lineárna sonda s frekvenčným rozsahom | MHz | 4 | 12 |  |
| mikrokonvexná sonda | MHz | 4 | 10 |  |
| mikrokonvexná sonda FOV | stupeň | 130 |  |  |
| novorodenecká sektorová kardio sonda | Mhz | 4 | 12 |  |
| novorodenecká sektorová kardio sonda | stupeň | 90 |  |  |
| USB porty | ks | 2 |  |  |
| Počet portov pre zapojenie sond | ks | 4 |  |  |
| Technické vlastnosti | Hodnota/charakteristika |  |  |  |
| Ovládanie pomocou trackballu | áno |  |  |  |
| Ethernetový konektor | áno |  |  |  |
| HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |  |  |
| Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno |  |  |  |
| USG prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť so sondami v majetku verejného obstarávateľa najmä so sondami typu ML6-15-RS alebo IC5-9-RS alebo C1-5-RS alebo obdobnými | áno |  |  |  |
| - Pracovné režimy |  |  |  |  |
| Technológia na potlačenie šumu | áno |  |  |  |
| B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |  |  |
| Anatomický M-mód | áno |  |  |  |
| Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | áno |  |  |  |
| Energetický doppler | áno |  |  |  |
| Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky | áno |  |  |  |
| Harmonické zobrazenie | áno |  |  |  |
| Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |  |  |
| Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |  |  |
| Dual Live zobrazovací mód | áno |  |  |  |
| Simultánne módy zobrazenia | áno |  |  |  |
| Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno |  |  |  |
| Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |  |  |
| Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |  |  |
| Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |  |
| Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA | áno |  |  |  |
| Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |  |  |
| Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  |  |  |
| Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |  |  |
| Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  |  |  |
| Programovateľné kalkulácie | áno |  |  |  |
| Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |  |  |
| Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |  |  |
| Podpora matrixovej technológie | áno |  |  |  |
| Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |  |  |
| Export surových dát umožňujúci ďalší PC postprocessing | áno |  |  |  |
| Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno |  |  |  |
| Možnosť softvérového rozšírenia v budúcnosti |  |  |  |  |
| Automatické statické 3D zobrazenie | áno |  |  |  |
| Multiplanárne 3D zobrazenie | áno |  |  |  |
| Multiplanárne 3D zobrazenie v B-móde | áno |  |  |  |
| 3D multiplanárne zobrazenie (objemové dáta) s možnosťou archivácie a opätovnej analýzy objemových údajov | áno |  |  |  |
| 3D Power doppler a 3D Color Doppler | áno |  |  |  |
| 3D/4D mód pre zobrazenie vnútorných štruktúr a prietoku | áno |  |  |  |
| 4D mód v reálnom čase vrátane multislice a tomografického zobrazenia | áno |  |  |  |
| Módy v multiplanárnom zobrazení: povrchový, transparetný, minimum mód | áno |  |  |  |