## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca všetkých ponúkaných zariadení v zostave:
Názov: |  |  | Gynekologická laparoskopická zostava
Počet: |  |  | 1 zostava
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Gynekologická laparoskopická zostava | 1 | Bipolárny hystero-resektoskop - 1 ks | 1 ks
|  | 2 | Teleskop | 2 ks
|  | 3 | vonkajší priemer optiky | min. 4mm
|  | 4 | uhol zobrazenia | min 12°
|  | 5 | autoklávovaťeľný HD teleskop s označením | áno
|  | 6 | zarážkový kolík na teleskope pre pripojenie k pracovnej časti resektoskopu alebo iný ergonomický mechanizmus pripojenia | áno
|  | 7 | Bipolárna pracovná časť | 1 ks
|  | 8 | autoklávovaťeľná | áno
|  | 9 | pracovná časť aktívna pre max. 27Fr. resektoskop/ťahom je slučka priťahovaná smerom k operatérovi | áno
|  | 10 | západkový/klikový systém úchopovej časti pre pripojenie prac.časť resektoskopu alebo iný bezpečný ergonomický mechanizmus úchopovej časti pre pripojenie pracovnej časti k resektoskopu | áno
|  | 11 | ergonomický úchopový systém | áno
|  | 12 | Vnútorný plášť | 1 ks
|  | 13 | autoklávovaťeľný | áno
|  | 14 | vnútorný plášť kompatibilný s vonkajším tubusom | áno
|  | 15 | vnútorný plášť ukončený izolačnou koncovkou | áno
|  | 16 | západkový/klikový systém uchopovej časti pre pripojenie prac.časť resektoskopu alebo iný bezpečný ergonomický mechanizmus úchopovej časti pre pripojenie pracovnej časti k resektoskopu | áno
|  | 17 | obturátor je súčasťou vnútorného plášťa | áno
|  | 18 | Vonkajší tubus | 2 ks
|  | 19 | autoklávovaťeľný | áno
|  | 20 | vonkajší tubus priemer | max. 8,5mm/26Fr.
|  | 21 | vonkajší tubus s dvomi ventilmi/prívod a odvod preplachovej tekutiny | áno
|  | 22 | vonkajší tubus je rotačný | áno
|  | 23 | západkový/klikový systém uchopovej časti pre pripojenie vnútorného tubusu alebo iný bezpečný ergonomický mechanizmus úchopovej časti pre pripojenie úchopovej časti k vnútornému tubusu | áno
|  | 24 | Pracovná vložka | 1 ks
|  | 25 | veľkosť pracovného kanála kompatibilná s vonkajším tubusom vhodná pre aplikáciu inštrumentov pre gynekologické indikácie použitia | áno
|  | 26 | súčasťou sú 2ks grasper kompatibilný s pracovným kanálom, 2ks nožnice kompatibilné s pracovným kanálom | áno
|  | 27 | Slučky
|  | 28 | možnosť použitia sterilných jednorázových a/alebo resterilizovateľných elektród-sľučiek. Požadovaný počet dodania slučiek: min. 12ks jednorázových alebo min 3 ks resterilizovateľných slučiek | áno
|  | 29 | priemer drôtu resekčnej elektródy | max. 0,35 mm
|  | 30 | možnosť použitia resterilizovaťeľných elektród-ihla a valček alebo ekvivalent v podobe iného typu elektródy s plošným účinkom. Požadovaný počet dodania - spolu ihla a elektróda s plošným účinkom: min 12ks | áno
|  | 31 | Bip. VF kábel | 2ks
|  | 32 | kompatibilný s VF jednotkou používanou v laparoskopickej veži | áno
|  | 33 | Elektrochirurgická jednotka | 1 ks
|  | 34 | maximálny výkon | min. 320 W
|  | 35 | počet režimov pre monopolárny rez | min. 4 režimy
|  | 36 | počet režimov pre monopolárnu koaguláciu | min. 4 režimy
|  | 37 | počet režimov pre bipolárny rez | min. 2 režimy
|  | 38 | počet režimov pre bipolárnu koaguláciu | min. 6 režimov
|  | 39 | režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie | áno
|  | 40 | režim monopolárnej resekcie | áno
|  | 41 | režim bipolárnej resekcie | áno
|  | 42 | funkcia rozoznávania alebo upozornenia na používanie správneho roztoku pre bipolárnu resekciu | áno
|  | 43 | ovládanie nastavení dotykovým displejom | áno
|  | 44 | konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov | áno
|  | 45 | súčasťou dodávky sú monopolárne a bipolárne káble min po 2ks, jednorázové neutrálne elektródy min 50ks | áno
|  | 46 | systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky alebo ekvivalentné riešenie - samostatný systém odsávania dymu pri použití elektrochirurgickej jednotky | áno
|  | 47 | Gynekologická ICG zostava | 1 zostava
|  | 48 | UHD/4K procesor s LED svetelným zdrojom (integrovaný alebo ako samostatné zariadenie) | 1 ks
|  | 49 | Medicínsky atest | áno
|  | 50 | Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB | áno
|  | 51 | Video dokumentácia je možná pomocou extérneho zariadenia | áno
|  | 52 | Ovládanie kamerovej jednotky dotykovým displejom alebo pomocou klávesnice alebo pomocou kamerovej hlavy | áno
|  | 53 | Zobrazovací systém – vysoké rozlíšenie obrazu UHD/4K | min. 3840 x 2160 p
|  | 54 | Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, pre získanie reálneho obrazu s dobre odlíšenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti - v prípade ICG je umožnené ekvivalentné riešenie | áno
|  | 55 | Podpora funkcie pro fluorescenčnú diagnostiku pomocou ICG kontrastu | áno
|  | 56 | Nastavenie vyváženia bielej farby automaticky, ručne pomocou čelného panelu,alebo nastavením z tlačítka videoendoskopu | áno
|  | 57 | Digitálny zoom minimálne 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch | áno
|  | 58 | Zmrazenie obrazu – z klávesnice endoskopu alebo z programovatelného tlačidla čelného panelu alebo pomocou programovateľného tlačidla na kamerovej hlave | áno
|  | 59 | Možnosť rotácie obrazu o 180° a vertikálneho a horizontálního zrkadlenia obrazu | áno
|  | 60 | Priestor pre uloženie min 10 jednotlivých predvolieb | áno
|  | 61 | Predvolba pre nastavení až 50 údajov pacientských dát | áno
|  | 62 | Možnost ovládánia nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope | ano
|  | 63 | Integrovaný alebo samostatný LED zdroj studeného svetla | áno
|  | 64 | Výkon LED svetelného zdroja odpovedá výkonu min. 2100 lumenov | áno
|  | 65 | Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetlených podmienok operačného poľa | áno
|  | 66 | Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia | áno
|  | 67 | Minimálne 2 výstupy na 4K a jeden výstup na FULL HD vedenie signálu | áno
|  | 68 | HD kamerová snímacia hlavica | 1 ks
|  | 69 | Natívne rozlíšenie kamerovej hlavy | 4K/UHD min 3840 x 2160 p
|  | 70 | Rozlíšenie pri ICG zobrazení | min. FHD - 1920 x 1080 p
|  | 71 | Medicínsky atest | áno
|  | 72 | Integorvaný, neoddeliteľný objektív, min. f=19 mm | áno
|  | 73 | Integrovaný, neoddeliteľný kábel kamerovej hlavy | áno
|  | 74 | Minimálne 2 čipová kamerová snímacia hlava s CCD alebo CMOS čipom | áno
|  | 75 | Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla - v prípade ICG je umožnené aj ekvivalentné riešenie | áno
|  | 76 | Autoklávovaťeľnosť kamerovej hlavice alebo iný spôsob sterilizácie kamerovej hlavice | áno
|  | 77 | Min. 2 ovládacie tlačidlá funkcií kamery | áno
|  | 78 | Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť lubovolnou funkciou z menu kamery | áno
|  | 79 | IR laparoskopický svetelný zdroj | 1 ks
|  | 80 | Medicínsky atest | áno
|  | 81 | Zdroj svetla xenónová lampa alebo LED | áno
|  | 82 | V prípade LED svetelného zdroja je požadovaná kompletná bez-laserová technológia - v prípade ICG je umožnené aj ekvivalentné riešenie | áno
|  | 83 | V prípade LED svetelného zdroja sa požadujú 2 vysokovýkonné LEDky integrované do 1 zariadenia, 1 pre biele a 1 pre NIR/ICG svetlo | áno
|  | 84 | Výkon xenónovej lampy min 300 W, alebo LED min 2100 Lumenov | áno
|  | 85 | Životnosť xenónovej lampy | min. 500 prevádzkových hodín
|  | 86 | Životnosť LED svetelného zdroja | Min. 25000 hod.
|  | 87 | V prípade XENONu požadujeme dodať výbojky v množstve 5kusov , vrátane 5 kusov žiaroviek pre ICG svetelný zdroj | áno
|  | 88 | Funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla | áno
|  | 89 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby laparoskopickej kamery | áno
|  | 90 | Manuálna úprava intenzity osvetlenia | áno
|  | 91 | Monitor s UHD rozlíšením | 1 ks
|  | 92 | 2D zobrazovanie | áno
|  | 93 | rozlíšenie | min 3840 x 2160px
|  | 94 | Uhlopriečka monitora | min 31“
|  | 95 | Insuflátor | 1 ks
|  | 96 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | áno
|  | 97 | Maximálny prietok CO2 | minimálne 35 l/min.
|  | 98 | Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu | áno
|  | 99 | Synchronizovaná desuflácia s elektrokoagulačnou jednotkou alebo vysoko energetickým prístrojom alebo autonómna automatická desuflácia alebo ekvivalentne riešenie | áno
|  | 100 | Systém automatického odsávania dymu alebo ekvivalentné riešenie - samostatný systém odsávania dymu | áno
|  | 101 | Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicínskych plynov | áno
|  | 102 | Vrátane tlakovej hadice | áno
|  | 103 | Vrátane insuflačných hadicových setov | min. 2ks
|  | 104 | Irigačné zariadenie | 1 ks
|  | 105 | Rolerový systém | áno
|  | 106 | Rozsah prietoku irigácie | min. 0,1l/min – max. 1,8 a viac l/min
|  | 107 | Rozsah tlaku irigácie | Min. 15 a viac -max. 150 a viac mmHg
|  | 108 | Odsávacie zariadenie | 1 ks
|  | 109 | regulovateľný výkon | áno
|  | 110 | Zberná nádoba min 2,5l | min. 2ks
|  | 111 | Minimálne výkon odsávania | 2 l/min
|  | 112 | Irigačné a odsávacie hadice | min. po 2ks
|  | 113 | Stojan pre endoskopickú zostavu | 1 ks
|  | 114 | pohyblivé, nastaviteľné rameno pre monitor | áno
|  | 115 | integrovaná elektroinštalácia s oddeľovacím transformátorom | áno
|  | 116 | centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane | áno
|  | 117 | vysúvateľný držiak pre klávesnicu | áno
|  | 118 | Inštrumentárium
|  | 119 | IR laparoskopická optika s priemerom min. 10mm a min. 30°uhlom zobrazenia | 2 ks
|  | 120 | Laparoskopická optika s priemerom min 10 mm a min 30° uhlom zobrazenia v optickej kvalite pre UHD/4K zobrazenie | 1 ks
|  | 121 | sterilizačný kontajner pre teleskopy alebo ekvivalent košík na sterilizaciu, úschovu a mechanickú ochranu optík | 3 ks
|  | 122 | svetlovodný kábel s primerom min. 4,2mm, dĺžka min. 3m | 2 ks
|  | 123 | sukčný/irigačný tubus s priemerom min.10mm | 1 ks
|  | 124 | sukčný/irigačný tubus s priemerom min.5mm | 1 ks
|  | 125 | rukoväť pre sukčný/irigačný tubus | 1 ks