**Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky**

**Špecifikácia a cena:**

**„Zdravotnícke vybavenie (Oximetre, tlakomery a fonendoskopy)“**

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť / Por.č.** | **Položka** | **ks** | **Cena v EUR** | | | |
| **za 1 ks bez DPH** | **Spolu bez DPH** | **DPH** | **Spolu s DPH** |
| **Časť č. 1 Ručné pulzné oximetre s príslušenstvom /\*** | | **474** | 218,20 | 103426,80 | 20685,36 | 124112,16 |

### ...............................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Časť č 1. Ručné pulzné oximetre s príslušenstvom /\***

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti | |
| Obchodné meno a IČO: | **Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka, 47719150** |
| Obchodné meno výrobcu: | **Shenzen Creative Industry** |
| Sídlo oslovenej spoločnosti: | **Kočovce 244, 916 31 Kočovce** |
| Kontakt: | **+421918471289** |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: | **17.9.2021** |

Technická špecifikácia prístroja: **Ručný pulzný oximeter s príslušenstvom** (474 kusov)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Hodnota technického parametra** | **Hodnota parametra ponúkaného zariadenia** |
| Kompaktný, ručný, pulzný oximeter vybavený podsvieteným LCD displejom minimálne 128 x 64 pixelov | Áno | Áno |
| Numerický displej s plethyzmografickou krivkou | Áno | Áno |
| Zobrazenie aktuálneho času a indikácie pacienta | Áno | Áno |
| Modulácia pulzového tónu | Áno | Áno |
| Pracovné režimy: monitoring a bodové meranie | Áno | Áno |
| Nastaviteľné audio a vizuálne alarmy | Áno | Áno |
| Rozmery prístroja | max. 160x80x40 mm | 158x73x25 mm |
| Hmotnosť bez batérií | max. 230 g. | 230g |
| Presnosť merania – saturácia | 70% do 100% ± 2 čísla | 70% do 100% ± 3% čísla |
| Presnosť merania - pulzná frekvencia | 25 do 250 ± 3 čísla | 30 do 250 ± 2 % |
| Čas prevádzky s plne nabitými batériami | min. 20 hod. | max. 18 hod. |
| Kapacita pamäťového úložiska | min. 300 hod. | max. 500 hod. |
| Uloženie údajov pre min. 100 pacientov | Áno | Áno |
| Automatická funkcia vypnutia pre šetrenie batérie | Áno | Áno |
| Indikátor nízkeho napätia batérie | Áno | Áno |
| Rozsah merania SpO2 s rozlíšením 1 % | 1% – 100 % | 0% – 100 % |
| Rozsah merania pulzovej frekvencie s rozlíšením 1 úder za minútu | 25 – 250 za min. | 30 – 250 za min.. |
| Príslušenstvo:  ochranné silikónové púzdro, transportný obal s popruhom, nabíjacia stanica, nabíjacia batéria, SpO2 senzor pre dospelého pacienta s možnosťou doplnenia o detský snímač | Áno | Áno |
| Možnosť doplnenia o SW pre prácu s nameranými uloženými údajmi | Áno | Áno |

**Iné požiadavky k dodaniu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **Požadované parametre** | **Váš návrh (hodnota, resp. áno/nie)** |
| Doprava na miesto inštalácie:  Univerzitná nemocnica Bratislava | áno | áno |
| Záručná doba na predmet zákazky | 24 mesiacov | 24 mesiacov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označenie/názov tovaru** | **Creative SP - 20** | | |
| **Cena v EUR bez DPH za 1 ks** | **218,20** | **Cena v EUR s DPH za 1 ks** | **261,84** |
| **Cena spolu v EUR bez DPH za 474 ks** | **103426,80** | **Cena spolu v EUR s DPH za 474 ks** | **124112,16** |

Týmto potvrdzujem, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Dátum vyhotovenia: 17.9.2021

..........................................................

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby