**Výzva na predkladanie ponúk**

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

**1. Verejný obstarávateľ:**

Názov verejného obstarávateľa: Univerzitná nemocnica Bratislava¨

Sídlo: Pažítková 4, 821 01 Bratislava

IČO: 31 813 861

DIČ: 2021700549

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Miriam Slobodníková

tel. č. kontaktnej osoby: 0917718040

e-mail kontaktnej osoby: miriam.slobodnikova@gmail.com

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: <http://www.unb.sk>

**2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:**

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

**3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:** „Resuscitačné lôžko pre novorodencov“

**4. Druh zákazky** (tovar, služby, stavebné práce)**:** tovar

**5. Hlavné miesto** dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:

|  |  |
| --- | --- |
| Nemocnica sv. Cyrila a MetodaAntolská 11, 851 07 Bratislava | I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny |
| Nemocnica akademika Ladislava Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava | I. gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU a UNB |
| Nemocnica RužinovRužinovská 682606 Bratislava | II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB |

**6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):** Kúpna zmluva

**7. Opis predmetu zákazky:**

Resuscitačné lôžko pre novorodencov ( 3 kusy)

Neonatálne vyhrievacie lôžko pre oneskorené podviazanie pupočnej šnúry, umožňujúce resuscitáciu novorodenca ešte pred podviazaním pupočnej šnúry a uloženie novorodenca do korektnej polohy pre optimálne podviazanie pupočnej šnúry pri všetkých typoch pôrodu. Lôžko musí zároveň zabezpečovať tímový prístup personálu k novorodencovi počas resuscitácie.

Medicínsko - technická charakteristika neonatálneho vyhrievacieho lôžka - minimálne požiadavky na predmet dodávky:

Lôžko

* mobilné lôžko bez horného ohrevu na 4 kolieskach s brzdou
* malý pôdorys podvozku umožňujúci umiestnenie v bezprostrednej blízkosti rodičky -
* maximálne 60 cm x 60 cm
* nastaviteľná výška matraca s elektrickým pohonom a s ovládaním nožným spínačom
* rozsah nastavenia výšky matraca minimálne 40cm z pôrodnej výšky do resuscitačnej výšky min. 110 cm
* anatomicky tvarovaný priestor pre novorodenca s rozšírením v hlavovej časti
* min. 2 integrované el. zásuvky 230 V pre prídavné príslušenstvo
* lôžko bez horného alebo bočného tepelného žiariča pre neobmedzený prístup k lôžku zo

 všetkých 4 strán

* integrovaný časovač s akustickým signálom po 1, 2 a 3 minúte s vlastným akumulátorom

 (nezávislý od hlavného el. napájania)

* minimálne 2 eurolišty/medilišty a kotviaci bod pre ukotvenie príslušenstva na resuscitáciu
* integrované držiaky tlakových fliaš pre vzduch a kyslík (minimálna veľkosť fliaš 2 lit.)
* košík na spotrebný materiál a príslušenstvo
* hygienický jednorázový návlek na kompletné lôžko

Matrac

* matrac s aktívnym vyhrievaním
* ovládacia jednotka matraca s prehľadným farebným dotykovým displejom
* rozsah nastavenia teploty min. v rozsahu 25 - 40oC s krokom min. po 1oC
* možnosť pripojenia minimálne 3 matracov / vyhrievacích prikrývok k jednej ovládacej

 jednotke s nezávislým nastavením teploty pre jednotlivé matrace / prikrývky

* alarmy min. v 3 stupňoch priority
* záložný akumulátor na minimálne 20 minút prevádzky
* možnosť monitorovania kožnej teploty so zobrazením teploty na displeji ovládacej jednotky

 matraca

Príslušenstvo pre resuscitáciu

* novorodenecká venturi odsávačka s plynule nastaviteľným saním a ON / OFF prepínačom;

 vrátane vysokotlakej hadice s rýchlospojkou

* zmiešavač vzduch / kyslík s:

- plynulým nastavovaním O2 koncentrácie

- integrovaným prietokomerom dýchacej zmesi plynov s rozsahom min. do 15 lit./min.

- automatickým alarmom poklesu tlaku v zdroji plynov

- integrovanou odkaľovacou nádobkou v prívode medicinálneho vzduchu

* držiak resuscitátora
* novorodenecký T-resuscitátor s:

- možnosťou resuscitácie maskou alebo nazálnymi nozdrilkami štandardu infant flow

- možnosťou nastavenia PIP min. do 50 cmH2O

- možnosťou nastavenia PEEP min. do 10 cmH2O (do 15 cmH2O pri použití nozdriliek)

* resuscitačný dýchací okruh jednorázový s nazálnym generátorom a nozdrilkami rôznej veľkosti, min. 10 ks
* Softvér je neoddeliteľnou súčasťou prístroja a umožňuje jeho funkcie:
* vyhrievanie novorodenca na pôrodnej sále,
* odsatie sekrétov z dýchacích ciest ¨
* ventilovanie novorodenca pomocou T-resuscitátora.

**8. Spoločný slovník obstarávania:**

33172200-8 - Prístroje na resuscitáciu

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

[51410000-9](https://www.uvostat.sk/cpvkod/7643) - Inštalácia lekárskych zariadení

**9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:** 52 260,00

**10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:**

Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po ukončení plnenia a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená v lehote do 60dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Predmet zákazky bude spolufinancovaný́ z prostriedkov EŠIF, Integrovaný regionálny operačný́ program.

**11. Podmienky účasti:**

* 1. **Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar (**podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní**).** U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
	2. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží Čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
	3. V prípade využitia subdodávateľov, doklad o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má zabezpečiť a taktiež podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, predloží Čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

**12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:** najnižšia cena v EUR s DPH

**13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:** 29.07.2021 do:12:00 hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

**14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:** elektronicky v systéme JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/

**15. Požadovaný obsah ponuky:**

**Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje**: uviesť podľa predmetu zákazky.:

1. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)
2. **Predmet zákazky**, na ktorú sa ponuka predkladá
3. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** –Príloha 2 Výzvy
4. **Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar (**podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní**).** U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
5. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží Čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
6. V prípade využitia subdodávateľov, doklad o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má zabezpečiť a taktiež podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, predloží Čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Ponuka sa predkladá electronicky v systeme JOSEPHINE <https://josephine.proebiz.com/sk/>, dokumenty ponuky musia byť vo formátoch:PDF, MS word (.doc), MS excel (.xml)

**16. Vyhodnotenie ponúk:**

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.

**17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:**

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

**18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:**

**Áno**

**19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 21.07.2021**

**Prílohy:**

Príloha č.1 - „vzor zmluvy“

Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

S úctou

..........................................................

*Dňa...................., Patrícia Švantner*

..........................................................

*Dňa...................., Monika Rosoľánková*

..........................................................

*Dňa...................., Miriam Slobodníková*

..........................................................

*Dňa......................, Ing. Roland Schaller*

Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

**„Resuscitačné lôžko pre novorodencov“**

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje uchádzača:** |
|  |  |  |  |  |
|   | Názov uchádzača: |  |
|   | Sídlo: |  |
|   | IČO: |  |
|   | DIČ: |  |
|   | IČ DPH: |  |
|   | Kontaktná osoba: |  |
|   | Telefón: |  |
|   | E-mail: |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Množstvo/ks | Cena za 1 ks v EUR bez DPH  | DPH za 1 ks | Cena za 1 ks v EUR s DPH | Cena spolu v EUR bez DPH | DPH  | Cena spolu v EUR s DPH |
| Resuscitačné lôžko pre novorodencov | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena za predmet zákazky |  |  |  |

Sme platcovia DPH\*

Nie sme platcovia DPH\*

V ............., dňa........

 ............................................

 Pečiatka a podpis oprávnenej osoby \*Nehodiace sa prečiarknuť