## USG GPK
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | USG prístroj premium triedy pre kliniku gynekológie a pôrodníctva
počet: |  |  | 1 ks
celok |  | par.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
II. | 1. Základné technické parametre | 1 | OLED alebo QLED alebo LED farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full HD rozlíšením | áno
|  | 2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5"
|  | 3 | Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920 px x 1080 px
|  | 4 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 18 cm
|  | 5 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30°
|  | 6 | Dynamický rozsah | min. 265 dB
|  | 7 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1946 Hz
|  | 8 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 18 MHz
|  | 9 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm
|  | 10 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 1 až 15 mm
|  | 11 | Interný HDD s kapacitou | min. SSD 1 TB
|  | 12 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | áno
|  | 13 | Uhlopriečka pomocného dotykového displeja | min. 10"
|  | 14 | USB 3.0 porty | USB porty rozmiestnené z prednej aj zadnej strany prístroja
|  | 15 | Ethernetový konektor | áno
|  | 16 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
|  | 17 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 4
|  | 18 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
|  | 19 | Možnosť pripojenia externej farebnej tlačiarne s tlačou obrázkov a reportov | áno
|  | 20 | Alfanumerická klávesnica umožňujúca zadávanie dát | áno
|  | 21 | Pracovné režimy
|  | 22 | Technológia na potlačenie šumu | áno
|  | 23 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
|  | 24 | Anatomický M-mód | áno
|  | 25 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia rýchlosti krvného toku | áno
|  | 26 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
|  | 27 | Spektrálny doppler (PW) s automatickou optimalizáciou PW krivky | áno
|  | 28 | Min. dva druhy harmonického zobrazenia. | áno
|  | 29 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | min. 8x
|  | 30 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
|  | 31 | Dual Live zobrazovací mód | áno
|  | 32 | Simultánne duálne zobrazenie | áno
|  | 33 | Duplexné módy | áno
|  | 34 | Triplexné módy | áno
|  | 35 | Automatické širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno
|  | 36 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
|  | 37 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
|  | 38 | Meranie, software a vyhodnocovanie
|  | 39 | Prístroj umožňuje automatické meranie parametrov dopplerovského spektra | áno
|  | 40 | Softvér so štandardným súborom kalkulácií a reportov pre gynekológiu a pôrodníctvo, vrátane programovateľných tabuliek. Všetky reporty sa musia automaticky ukladať do pacientského listu, štandardné biometrické reporty a reporty programovateľné užívateľom. | áno
|  | 41 | Prístroj umožňuje redukciu speklov v B-móde a v B-móde s farebným dopplerom | áno
|  | 42 | Prístroj umožňuje uhlové zobrazenie v B-móde a v B-móde s s farebným dopplerom | áno
|  | 43 | Softvér pre meranie a kalkulácie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí, Simpson, PISA vrátane reportov pre pôrodnícke a gynekologické aplikácie | áno
|  | 44 | Softvér pre automatické meranie parametrov dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) | áno
|  | 45 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
|  | 46 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
|  | 47 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
|  | 48 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno
|  | 49 | Export surových dát umožňujúci ďalší PC postprocessing | áno
|  | 50 | Programovateľné kalkulácie | áno
|  | 51 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
|  | 52 | Možnosť rozśírenia o komunikáciu s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | áno
|  | 53 | Podpora matrixovej technológie | áno
|  | 54 | Automatická biometria pre základné merania: HC, AC, FL, BPD, HL, NT | áno
|  | 55 | 3D/4D zobrazenie v USG vyšetrovaní | áno
|  | 56 | Automatické statické 3D zobrazenie | áno
|  | 57 | Multiplanárne 3D zobrazenie | áno
|  | 58 | Multiplanárne 3D zobrazenie v B-móde | áno
|  | 59 | 3D multiplanárne zobrazenie (objemové dáta) s možnosťou archivácie a opätovnej analýzy objemových údajov | áno
|  | 60 | 3D Power doppler a 3D Color Doppler | áno
|  | 61 | 3D/4D mód pre zobrazenie vnútorných štruktúr plodu a prietoku | áno
|  | 62 | 4D mód v reálnom čase vrátane multislice a tomografického zobrazenia | áno
|  | 63 | 3D softvér umožňujúci nastavenie rezu akéhokoľvek tvaru a hrúbky v 3D vo všetkých rovinách (x, z alebo z) | áno
|  | 64 | Módy v multiplanárnom zobrazení: povrchový, transparetný, minimum mód | áno
|  | 65 | Prístroj umožňuje meranie objemov pre diagnostiku hypoplázie pľúc pri bránicovej hernii | áno
| 2. Požadované sondy | 66 | 2Dkonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz a počtom elementov min. 192 a FOV v B-móde min. 110° | áno
|  | 67 | 2D/3D/4D vaginálna mikrokonvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 5-8 MHz, počtom elementov min. 192 a FOV v B-móde min. 180° | áno
|  | 68 | 2D lineárna matrixová sonda s frekvenčným rozsahom min. 4-14 MHz počtom elementov min. 288 | áno