Príloha č. 1 kúpnej  zmluvy

Časť 3 Základné, pomocné laboratórne prístroje pre spracovanie a uskladnenie vzoriek Covid-19

Návrh na plnenie  kritérií -Technická špecifikácia

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Kontakt predkladateľa ponuky:

| Názov | Technická špecifikácia základné, pomocné laboratórne prístroje | Požadujeme uviesť či prístroj spĺňa technické požiadavky ÁNO Resp. uviesť parameter prístroja ak je odlišný od požadovaného parametru | Výrobca Typ /značka zariadenia |
| --- | --- | --- | --- |
| # Vysokootáčková centrifúga (veľkoobjemová) s príslušenstvom | - Vysokootáčková centrifúga s chladením pre centrifugáciu vzoriek, s celkovým možným objemom minimálne 3000 ml (min. 4x750ml) - Možnosť regulácie teploty v rozsahu min. – 20°C - +40°C, s funkciou predchladenia komory - Pamäť na uloženie min. 20 programov - Možnosť prepínania medzi rpm a rcf - Možnosť nastavenia min. 10 nábehových a brzdných rámp - Možnosť nastavenia centrifugačného času min. v rozsahu 30 s – 90 min - Možnosť dosiahnutia min. 5400 g s požadovaným výkyvným rotorom a min. 13 100 g s požadovaným uhlovým rotorom - Súčasťou dodávky sa požaduje výkyvný rotor so závesmi a adaptérmi pre centrifugáciu 750 ml centrifugačných fľiaš - Súčasťou dodávky sa požaduje uhlový rotor s adaptérmi pre centrifugáciu 15ml a 50 ml skúmaviek s okrúhlym aj kónickým dnom a centrifugačných fľiaš s objemom 250 ml - Súčasťou dodávky sa požaduje 24 centrifugačných fľiaš 750 aj 250 ml, materiál PPCO |  |  |
| # Real-time PCR cycler | - Modulárny systém s Peltier PCR blokom s vyhrievaným vekom a s možnosťou jednoduchej výmeny reakčných blokov (96/384) aj pre klasickú PCR - Formát 96-jamkovej platničky s termálnym blokom, ktorý umožňuje maximálnu teplotnú homogenitu 96-jamkovej platničky - Otvorený systém pre používané plasty a reagencie, vrátane možnosti používať platničku alebo samostatné stripy s opticky priehľadnými vrchnáčikmi - Celkový teplotný rozsah 0-100°C s možnosťou chladenia po ukončení analýzy - Reakčný objem 1-50 μl (optimálny 10-25 μl) - Termálny gradient s možnosťou optimalizácie protokolu v jednom PCR behu v rozpätí 30-100°C - Rýchlosťou zahrievania a chladenia termobloku 3-5°C/sekundu, priemerne 3,3°C/sekundu - Možnosť multiplexného merania 6-filtrový systém s minimálnym prekrytím farebných spektier - Excitačné rozmedzie: 450-684nm - Detekčné rozmedzie: 515-730nm - Samostatný optický kanál pre FRET technológiu - Detekčný limit 1 kópia genomickej nukleovej kyseliny a dynamický rozsah 10 rádov - Autokalibrácia farebných spektier a pozadia bez nutnosti rekalibrácie užívateľom - Možnosti aplikačného a vyhodnocovacieho softvéru: - Integrovaný softvér na záznam a archiváciu dát s možnosťou ukladania dát na pamäťový chip v prístroji a tým aj možnosť práce bez pripojeného počítača - Ovládanie a programovanie cez dotykovú obrazovku prístroja pre rýchle a jednoduché nastavenie aplikačného softvéru - Vyhodnocovací softvér CFX Maestro s možnosťou inštalácie aj na iných PC paralelne - Softvér CFX Maestro s automatickým algoritmom pre korekciu optimalizovanej základnej krivky pre každú jamku a farbičku - Nastavenia merania fluorescencie „real-time“ v rôznych krokoch amplifikácie - Zobrazenia amplifikačných kriviek a zároveň tabuľkových výsledkov súčasne na obrazovke, bez nutnosti prepínania aktívnych okien softvéru z dôvodu efektívnej a rýchlej kontroly amplifikačných kriviek veľkého počtu vyšetrovaných vzoriek - Exportu dát priamo do *.ppt , *.bmp, *.txt, *.xls, *.xml formátov - Prepojiteľnosť s LIMS systémom - Notifikácia o ukončených real-time PCR po ukončení každého PCR behu a export a analýza exportovaných dát externe - záruka 24 mesiacov - Súčasťou zariadenia musí byť aj obslužný notebook s vyhodnocovacím softvérom s neobmedzeným množstvom inštalácií |  |  |
| # Thermocycler, možnosť deep well bloku, | - Požaduje sa termocyklér s 96 jamkovým deepwell blokom - Možnosť používať samostatné PCR skúmavky, stripy alebo 96-jamkové platničky, je schopný pojať PCR doštičky, jednotlivé skúmavky s objemom 96 x 0,2 ml a 48 x 0,5 ml - Nastaviteľná teplota veka - Modulárny systém s možnosťou jednoduchej výmeny reakčných blokov - Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy - PCR prístroj s presnosťou teploty 0,2 stupňa a tepelnou rovnomernosťou 0,4 stupňa - Systém musí byť osadený grafickým dotykovým displejom umožňujúcim jednoduché programovanie protokolov - Systém musí umožňovať vykonávať teplotný gradient pokrývajúci najmenej 23 stupňov v jednom cykle - Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek - Zariadenie musí byť kompatibilné so zariadením ddPCR QX200 |  |  |
| Veľkokapacitná trepačka určená na spracovanie odpadových vôd s reguláciou teploty | - Trepačka s chladením pre prácu s rozličnými nádobami so zabudovanou UV germicídnou lampou pre prácu v teplotnom rozsahu od 10°C – 80 °C - Konzolový typ trepačky/inkubátora s pohonom cez trojitý vyvážený excenter – musí umožňovať veľkú kapacitu trepania vo bankách objemu až 6 L - Nepretržitý režim alebo viacstupňové programovanie - Rovnomernosť teploty v celom priestore max. 0,3 °C pri 37 °C - Programovateľné ovládanie umožňujúce automatickú zmenu teploty, rýchlosti v načasovaných intervaloch - Možnosť uloženia min. 2 programov s min. 10 krokmi - Zhora namontované ovládanie a displej – pre ľahké, ergonomické pozorovanie a nastavenie - Nožný pedál s ľahko otvárateľným vekom – poskytuje otváranie/zatváranie dverí bez zapojenia rúk a prístup ku vzorkám bez námahy - Zabudovaná miska na úniky zachytáva náhodné úniky na čistenie a ochranu pohonného mechanizmu. - Súčasťou dodávky sa požaduje univerzálna platforma na uchytenie rozličný typov nádob - Súčasťou dodávky sa požadujú 4 držiaky na deliace lieviky s objemom 1000 ml |  |  |
| Kapilárna elektroforéza | - plne automatizovaná a vysoko citlivá kapilárna elektroforéza s vysokým rozlíšením až 96 vzoriek v jednom cykle bez manuálneho zásahu - Predprogramované metódy v kombinácii so zodpovedajúcimi gélovými kazetami umožňujúce separáciu a analýzu rôznych nukleových kyselín - vrátane jedného alebo viacerých fragmentov PCR, DNA štiepenej reštrikčnými endonukleázami, celkovej RNA a cRNA - Rýchly automatický systém pre kapilárnu elektroforézu - analýza DNA aj RNA - Vrátane notebooku s ovládacím softvérom ScreenGel Software 1.6 version - Počet analyzovaných vzoriek: 1 – 96 - Vysoké rozlíšenie analýzy nukleových kyselín: (3-5 bp) - Spoľahlivé výsledky pri použití: 1 μl vzorky o koncentrácii 0,1 ng/μl - Štandardizované spracovanie vzorky s možnosťou archivácie výsledkov - Príslušenstvo s dusíkovými bombičkami - Štartovací balíček - Vrátane štartovacieho príslušenstva - Stojan a kryt na kartridže a 6 ks N2 cylindrov - BioNumerics software |  |  |
| Fluorometer | - Fluorometer na meranie koncentrácie DNA, RNA alebo proteínov - Meranie vzorky max 5 sekúnd - Použitie menej ako 4 ul vzorky - Možnosť prenosu nameraných údajov cez Wi-Fi alebo USB - Pamäť na min. 100 výsledkov - Zabudovaný prepočet na množstvo farbičky alebo pufru v závislosti od množstva vzoriek |  |  |
| Automatická izolačná stanica | - Automatický izolátor nukleových kyselín z tkanív, krvi, buniek, výterov, bukálních sterov, slín, telesných tekutín, parafínových rezov (FFPE) - Prístroj nevyžaduje žiadny spotrebný materiál (špičky, platničky, reagenčné nádobky apod.) - Minimálny počet krokov a ručne vykonávaných činností - Automatické spracovanie 1-16 vzoriek v jednom behu - Vyhrievaný elučný panel pre zvýšenie výťažkov pri izoláciách - Nízky elučný objem (LEV) pre spracovanie vzoriek umožňujúci maximálnu koncentráciu nukleových kyselin - Flexibilný a individuálne nastaviteľný elučný objem - Separácia na princípe lýzy vzorky a väzby nukleových kyselín na paramagnetické partikule (bez prenosu tekutých zložiek v priebehu izolácie) - Izolačné protokoly na všetky dostupné typy izolácií sú súčasťou dodávky - Reagencie dodávané v prednaplnených reagenčných kazetách - Ovládanie pomocou dotykového tabletu - Integrovaná čítačka čiarových kódov - Integrovaná UV lampa na dezinfekciu vnútorného priestoru automatu pred a po izoláciach - Integrovaný Quantus™ Fluorometer na meranie koncentrácii nukleových kyselín v izolovaných vzorkách - Aktualizácie software a firmware zadarmo - LIMS kompatibilný - možnosť izolovať 1 - 16 vzoriek - aplikácia na rôzne vstupné matrice klinického materiálu aj materiálov zo životného prostredia Izolácia pomocou magnetických guličiek |  |  |
| Laminárny box triedy bezpečnosti II. so stojanom pre prácu v sede | - šírka max1,25 m, tichá prevádzka - výškovo nastaviteľný podstavec - HEPA filtre H14 podľa normy EN 12469 - prachový predfilter na hrubé nečistoty - automatická regulácia rýchlosti prúdenia - ovládací panel s LCD displejom na zobrazenie prevádzkových parametrov - osvetlenie boxu >1200 lux - programovateľný UV žiarič s časovačom - úsporný režim s automatickým vypnutím osvetlenia - vyberateľná nerezová pracovná plocha za účelom ľahkého čistenia a autoklávovania - všetky komponenty a HEPA filtre prístupné z prednej časti boxu - ergonomické prevedenie na zvýšenie komfortu a zníženie únavy obsluhy, opierka rúk - príprava pre plynový kahan, 2 elektrické zásuvky, možnosť napojenia na odťah - čelné elektricky posuvné a výklopné okno - elektrický plynový kahan s IR senzorom - návod na obsluhu v slovenskom jazyku; zaškolenie obsluhy - dostupnosť náhradných dielov - záručný a pozáručný servis - záruka 24 mesiacov |  |  |
| Sada jednokanálových elektronických pipiet | - Sada 5 ergonomických jednokanálových pipiet s nastaviteľným objemom, plne autoklávovateľných - Bezpečnostný uzáver nastaveného objemu - Nastaviteľné objemy pipiet s rozsahmi : 0,5 – 10 ul, 2 – 20 ul, 40 – 200ul, 50 – 1000 ul a 250 – 5000 ul - Súčasťou každej pipety sa požaduje kalibračný certifikát - Presnosť dávkovania max 1 % celkového objemu pipety a správnosť dávkovania max. 0,5 % celkového objemu pipety - Stojan |  |  |
| Vertikálny autokláv | - laboratórny autokláv na deštrukciu infekčného materiálu s vertikálnou komorou 85 litrov - vhodný na sterilizáciu inštrumentov, pôd, plastov, roztokov - deštrukciu materiálu; ilustratívna kapacita Erlenmayer bánk: 36x 250ml, 24x 500ml, 10x 1L, 4x 2L, 2x 3L, 1x 5L; rýchly, bezpečný a reprodukovateľný proces sterilizácie - plneautomatická mikroprocesorová kontrola a regulácia - intuitívny ovládací panel; viacfarebná obrazovka, prehľadné prevedenie - indikácia stavu cyklu - akustická a vizuálna signalizácia alarmových stavov (otvorenie dverí, prekročenie/pokles teploty/tlaku, nízka hladina vody, atď...) - grafické zobrazenie trendov teploty a tlaku - možnosť komunikácie v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny/češtiny - kontrola prístupu pomocou hesiel - 10 fixných programov - 20 programov s možnosťou zmeny podľa potreby užívateľa; voliteľne možnosť ďalších programov (čistiace, údržbové, atď...) - voliteľne ukladanie histórie až 100 posledných cyklov do pamäte - možnosť pripojenia až 6 teplotných sond a 4 tlakových snímačov pre potreby monitorovania alebo operačno/kvalifikačných meraní; komunikačné porty RS232, USB a Ethernet - teplota sterilizácie 110°C až 140°C - voliteľné dezinfekčné a agarové programy: 40°C až 105°C; - teplotný senzor média zabezpečuje štart sterilizácie až po dosiahnutí sterilizačnej teploty materiálu (nie vzduchu) - sterilizačná komora z kvalitného nerezu 316Ti; - bezpečnostné prvky: blokovanie dverí v závislosti na tlaku; blokovanie dverí v závislosti na teplote; kontrola otvorenia/zatvorenia dverí - hladinový detektor vody; bezpečnostný teplotný termostat; pretlakový ventil; napájanie 380V / 50Hz, max.príkon: 6 kW; rozmer komory: o 380 x d 690 mm; vonkajšie rozmery (VxŠxD): 1000 x 730 x 540 mm; hmotnosť: 141 kg; v súlade s normami pre sterilizácie: DIN 58951, ISO 17665-1:2006; - Garancia kvality ISO 9001, certifikácia CE - Príslušenstvo: Vodné chladenie pre skrátenie chladiacej fázy sterilizačného cyklu vrátane bezolejového kompresora; - Príslušenstvo: Nerezový drôtený kôš a nerezový kontajner s hornou perforáciou priem. 357 x 330 mm |  |  |
| Vortex, požadované 2ks | - Vortex s nastaviteľným rozsahom trepania - Možnosť trepania skúmaviek s priemerom do 20 mm - Funkcia dodržania konštatných rpm aj pri nízkych rýchlostiach a pri zmene navážky - Nádstavce pre rôzne objemy skúmaviek, možnosť trepania mikrotitračných doštičie a deep well platničiek |  |  |
| Horúcovzdušný sterilizátor 424 l | - nútená cirkulácia vzduchu, regulácia výkonu ventilátora - objem komory 424 l - 3 police - teplotný rozsah +5°C až +250°C, rozlíšenie 0,1°C - nerezové prevedenie sterilizačnej komory - časovač s oneskorením, možnosť cyklického opakovania nastaveného programu - proces sušenia po dosiahnutí požadovanej teploty - dotykový displej s možnosťou obsluhy v rukaviciach - záznam priebehu sterilizačného cyklu do pamäte s možnosťou tlače údajov a archivácie - komunikácia a prenos dát cez LAN a USB - bezpečnostné prvky: senzor dverí s alarmom; blokovanie dverí počas sterilizačného cyklu; signalizácia poškodenia tepelného snímača, vizuálny a akustický alarm neštandardných stavov |  |  |
| Horúcovzdušný sterilizátor 245l | - nútená cirkulácia vzduchu, regulácia výkonu ventilátora - objem komory 245 l - 3 police - teplotný rozsah +5°C až +250°C, rozlíšenie 0,1°C - nerezové prevedenie sterilizačnej komory - časovač s oneskorením, možnosť cyklického opakovania nastaveného programu - proces sušenia po dosiahnutí požadovanej teploty - dotykový displej s možnosťou obsluhy v rukaviciach - záznam priebehu sterilizačného cyklu do pamäte s možnosťou tlače údajov a archivácie - komunikácia a prenos dát cez LAN a USB - bezpečnostné prvky: senzor dverí s alarmom; blokovanie dverí počas sterilizačného cyklu; signalizácia poškodenia tepelného snímača, vizuálny a akustický alarm neštandardných stavov |  |  |
| Stojan magnetický | - Magnetický stojan pre potreby prípravy vzoriek pre RT-PCR a NGS umožňujúci spracovanie 96 jamkovej platničky - Musí obsahovať min. 24 magnetov umožňujúcich rýchlu a jednoduchú magnetickú separáciu - Možnosť práce na pracovnom stole alebo umiestnenia do robotickej stanice |  |  |
| Magnetické miešadlo s teplotným senzorom | - Magnetické miešadlo s ohrevom a s digitálnym displejom s pracovnou plochou s priemerom min. 140 mm - Nastaviteľná rýchlosť do minimálne 1250 rpm s presnosťou ± 2 %. - Výkon ohrevu minimálne 750 W pre prácu v teplotnom rozsahu 20 - 300 °C, s presnosťou lepšou ako 1°C pri použití externého senzora. - Požaduje sa bezpečnostný teplotný snímač pre ochranu produktu - Súčasťou dodávky musí byť externý senzor Pt1000 pre presnú reguláciu teploty kvapaliny s priamym napojením na prístroj |  |  |
| Laboratórna mraznička – s objemom min. 450 litrov | - Laboratórna mraznička s objemom min. 450 litrov s teplotným rozsahom min. -5 až -25 °C - Súčasťou dodávky sa požaduje 8 vysúvateľných zásuviek so šírkou min. 420 mm - Súčasťou dodávky sa požadujú 3 nerezové perforované police so šírkou min. 300 mm - Nezávislý teplotný regulačný systém - Automatický rozmrazovací systém pre odparenie zamrznutej vody - Požaduje sa nútená cirkulácia vzduchu - Možnosť nastavenia teplotných alarmov - Záznam alarmov - Funkcia kalibrácie teplôt - Súčasťou dodávky sa požaduje nožný pedál na otváranie dverí |  |  |
| # Laboratórna chladnička # s objemom min. 300 litrov | - Laboratórna chladnička s objemom min. 300 litrov s teplotným rozsahom min. +2 až +20 °C. - Súčasťou dodávky sa požaduje 8 vysúvateľných zásuviek so šírkou min. 420 mm. - Súčasťou dodávky sa požadujú 3 nerezové perforované police so šírkou min. 300 mm - Zásuvky sú určené na skladovanie chemikálií a diagnostických súprav potrebných pre PCR analýzy - Nezávislý teplotný regulačný systém - Automatický rozmrazovací systém pre odparenie vody - Požaduje sa nútená cirkulácia vzduchu - Možnosť nastavenia teplotných alarmov - Záznam alarmo. - Funkcia kalibrácie teplôt - Súčasťou dodávky sa požaduje nožný pedál na otváranie dverí |  |  |
| Laboratórny hlbokomraziaci box | - laboratórny hlbokomraziaci box skriňového prevedenia s objemom min. 500 litrov (vertikálny) - Mikroprocesorové ovládanie s digitálnym displejom pre zobrazenie prevádzkových parametrov - Nastaviteľný rozsah prevádzkových teplôt min. -50 až -86°C - Rozptyl teplôt max ± 2,5°C - Garantovaná teplota pre dlhodobé skladovanie - Požaduje sa 2 kompresorový systém, kde v prípade výpadku jedného, druhý vie udržiavať systém na- 70 °C (na približne -60 °C na min. 2 hodiny) - 4 ukladacie samostatné priestory s 2 vnútornými izolačnými dvierkami - Nosnosť police min. 40 kg - Box sa požaduje byť vybavený nerezovými zásobníkmi na uskladnenie vzoriek v 1,5 až 2 ml skúmavkách - Automatický cyklus odmrazovania - Uzamykací, indikácia otvorených dverí, - Akustická a vizuálna signalizácia alarmov pri výpadku energie, poruchy snímacej sondy, pri otvorených dverách, kompresora - Kolieska, brzdy |  |  |

V.............................................dňa

.......................................................................

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača