## Mobilné RTG
Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky
Časť 1 RTG digitálny mobilný - SKIAGRAFIA
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 1 062.710,00 EUR bez DPH, počet 10 ks
Spoločnosť (názov, meno):
Adresa sídla:
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 1 ks
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH / 1 ks
RTG digitálny mobilný - SKIAGRAFIA
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Typ prístroja | mobilný s motorickým pohybom
Typ detektora | CsI
Počet detektorov celkom k 10 rtg prístrojom | 10 veľkých + 6 malých
Pripojenie detektora | bezdrôtové pripojenie WiFi
Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru priamo v RTG zariadení | áno
Externá nabíjačka batérií | áno
Rozmer aktívnej plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov | minimálne 22 x 28 cm
Rozmer plochy detektora pre neonatálnych pacientov pre použitie v inkubátore a na snímkovanie menších kĺbov | maximálne 24 x 30 cm
Rozmer aktívnej plochy veľkého dektora (výška x šírka) | minimálne 33,5 x 42 cm alebo 40 x 40 cm
Rozlíšenie | veľkosť pixelu detektora max. 200 µm
Rozlíšenie – rozsah šedi minimálne | 14 bit
Zaťažiteľnosť detektora (plošná) minimálne | 150 kg
Hmotnosť detektora s batériou | max. 4,0 kg
Výstupný výkon generátora | minimálne 30 kW
Rozsah kV | minimálne 50 kV až 125 kV
Rozsah nastavenia mAs | minimálne od 0,5 mAs až 350 mAs
RTG žiarič s vysokoobrátkovou anódou | áno
Počet obrátok anódy | minimálne 2.700 za minútu
RTG žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami | áno
Veľkosť najväčšieho ohniska | maximálne 1,3
Tepelná kapacita anódy | minimálne 120 KHU
Zabudované laserové zameriavanie alebo kolimačné svetlo | áno
Infračervený diaľkový ovládač expozície | áno
Rotácia ramena okolo vlastnej osi | min. ± 90˚
Maximálna výška ohniska RTG žiariča pri vertikálnom snímkovaní | min 180 cm
Motorický pohon prístroja na báteriu | áno
Technológia virtuálnej mriežky | áno
Šírka zariadenia maximálne | maximálne 68 cm
DAP meter | so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u
Mobilný, výškovo nastaviteľný držiak detektora pre snímkovanie pacientov v stoji | áno
Motorizovaný pohyb mobilného rtg prístroja dopredu, dozadu ovládaný pomocou rukoväte | áno
Nastaviteľná rýchlosť motorických pohybov | áno
Spracovanie obrazu musí poskytovať minimálne tieto funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, zväčšenie obrazu, meranie vzdialeností a uhlov, snámkovanie bez rastra, označovanie strán, písanie a znázornenie poznámok, zrkadlovanie obrazu vertikálne a horizontálne, inverzia obrazu | áno
Operačný systém | Windows 10 alebo Linux, resp. ekvivalentný
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Interná pamäť pre záznam | min. 5 000 obrazov v DICOM formate
DICOM funkcie: | min. Dicom Worklist/MPPS, Dicom Send, Dicom Storage Commitment, DICOM Dose SR, DICOM Q/R
Prenos obrazových dát do PACS aj cez WiFi | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Monitor akvizičnej stanice s uhlopriečkou | minimálne 17 palcov
CE certifikát na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
III. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky:

## C-20x20
Časť 2 RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 20 detektor
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 476.399,00 EUR bez DPH, počet 3 ks
Spoločnosť (názov, meno):
Adresa sídla:
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 1 ks
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH / 1 ks
RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 20 detektor
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Typ prístroja | mobilný s C -ramenom
Typ detektora | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
Počet detektorov | 1
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | maximálne 21x21 cm (min.20x20 cm)
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1024 x 1024 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 200 μm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Výstupný výkon generátora | minimálne 12 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne | minimálne od 40 kV do 110 kV
Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
Hĺbka C-ramena | minimálne 60 cm
Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
DAP meter | áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.5 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 15 obrazov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu
CE certifikát vydaný notifikačnou osobou podľa 93/42/EC na ponúkaný prístroj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux, resp. ekvivalentný
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Vozík s TFT monitorom min. 27" palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
Funkcia kinoslučka | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky:

## C-26x26
Časť 3 RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 26 detektor
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 323.472,00 EUR bez DPH, počet 2 ks
Spoločnosť (názov, meno):
Adresa sídla:
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v EUR bez DPH / 1 ks
DPH v EUR:
Cena v EUR s DPH / 1 ks
RTG digitálny mobilný s C-ramenom, 26 detektor
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Typ prístroja | mobilný s C -ramenom
Typ detektora | CsI alebo aSi s CsI scintilátorom alebo CMOS
Počet detektorov | 1
Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 26x26 cm
Rozlíšenie – počet bodov | minimálne 1500 x 1400 pixelov
Rozlíšenie – veľkosť bodu | maximálne 200 μm
Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
Výstupný výkon generátora | minimálne 12 kW
Rozsah kV pri 1 kV krokoch minimálne | minimálne od 40 kV do 110 kV
Veľkosť ohniska / ohnísk | maximálne 0,6 mm pre jedno ohnisko
Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u | áno
Laserové zameriavanie zabudované vo flat panele detektoru | áno
Hĺbka C-ramena | minimálne 60 cm
Orbitálny pohyb C-ramena | minimálne 125°
Angulačný pohyb C-ramena | celkovo minimálne 360 stupňov
DAP meter | áno
Rozlišovacia schopnosť zobrazenia pri vysokom kontraste | minimálne 2.4 lp/mm
Automatickú reguláciu dávkového príkonu pri skiaskopii | áno
Nastaviteľné clony na vymedzenie veľkosti primárneho zväzku | áno
Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K | minimálne od 8 do 15 obrazov/sekundu, v prípade kontinuálneho režimu minimálne 15 obrazov/sekundu
CE certifikát vydaný notifikačnou osobou podľa 93/42/EC na ponúkaný prístroj s príslušenstvom | áno
Platný ŠUKL kód prístroja | áno
Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z. | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Operačný systém | Windows 7 a novší alebo Linux, resp. ekvivalentný
Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
Pamäťová kapacita | minimálne 5 000 obrazov v DICOM formáte
Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
Min DICOM ver3, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Q/R, Dicom Storage | áno
Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku | áno
Vozík s TFT monitorom min. 27 palcov alebo 2 TFT monitormi min. 19 palcov | áno
III. Doplnková výbava
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístrojov | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Digitálna subtrakčná angiografia, funkcia “roadmap” a funckia maximalnej opacity s možnosťou posunu pixelu (funkcia "REMASK") | áno
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov | áno
Funkcia kinoslučka | áno
IV. Špecifikácie záručného a pozáručného servisu
Záručná doba | Podmienka | Plnenie áno / nie / ponúkaná hodnota
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja. Bazplatné vykonávanie profylaktických kontrol a revízií v súlade s odporúčaním výrobcu a legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, po celú dobu záruky, vrátane vyhotovenia záznamu o kontrole (revízii). Bezplatný záručný servis a opravy zariadenia, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. V prípade poruchy zariadenia, záväzok dodávateľa dostaviť sa na miesto poruchy za účelom diagnostikovania poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, vykonanie servisného zásahu a odstránenie poruchy do 48 hodín, v pracovných dňoch, ak to charakter poruchy umožňuje. | áno
Dátum: ...............................
Podpis: ...............................
Odtlačok pečiatky: