## USG radiologické
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Názov zákazky: Rádiologické a základné medicínske zariadenia
Časť č. 2: USG rádiologické
Int. Označenie: RaZMZ_COVID_MI_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 1 - USG rádiologické požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG rádiologické) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom,digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre komplexné využitie vyšetrení pre COVID pacientov |  | áno/nie
2. | Uhlopriečka monitora, na artikulačnom ramene min. 19 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Rozlíšenie monitora min. 1024 x 1080 pixelov |  | uveďte hodnotu
4. | Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska. Ovládací panel musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný |  | áno/nie
5. | Prístroj musí umožňovať ovládanie všetkých funkcií pomocou multifunknčých podsvietených aktívnych tlačidiel alebo pomocou dotykového displeja, ovládací panel aj klávesnica vodeodolný s možnosťou povrchovej dezinfekcie |  | áno/nie
6. | Počet spracovávajúcich signálových kanálov min. 40 000 |  | uveďte hodnotu
7. | Celkový dynamický rozsah prístroja min.205 dB |  | uveďte hodnotu
8. | Frekvenčný rozsah prístroja min. (1 až 18) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
9. | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
10. | Porty pre 2D sondy min.3 ks |  | uveďte hodnotu
11. | Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie |  | áno/nie
12. | Zoom v živom aj zmrazenom obraze ako aj HD zoom s vysokým rozlíšením min. 8 |  | áno/nie
13. | Prístroj musí byť schopný pracovať s minimálne dvoma ostriacimi bodmi v obraze , alebo mať technológiu na rovnomerne "fokusovaný" obraz bez potreby meniť ostriaci bod |  | áno/nie
14. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | áno/nie
2018-01-14 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2018-02-14 | 2D farebné mapovanie prietokov (CFM) |  | áno/nie
2018-03-14 | Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave |  | áno/nie
2018-04-14 | Merať merací rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM) |  | áno/nie
2018-05-14 | Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD) |  | áno/nie
2018-06-14 | Zobraziť spektrum rýchlostí |  | áno/nie
2018-07-14 | Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku |  | áno/nie
2018-08-14 | M- mód |  | áno/nie
2018-09-14 | Automatické obkreslovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v “zmrazenom” obraze |  | áno/nie
14.10. | Software pre bioptickú navigáciu |  | áno/nie
14.11. | Možnosť rozšíriť o resterilizovateľný aj jednorázový punkčný adaptér pre sektorovú konvexnú sondu / pediatrickú/ a lineárnu sondu |  | áno/nie
14.12. | Technológia umožňujúca automatické alebo manuálne meranie biometrických rozmerov: CRL, BPD, OFD, HC, AC, HL, FL |  | áno/nie
14.13 | Technológia umožňujúca dosahovať rovnomerne "fokusovaný" obraz bez potreby meniť ostriaci bod - tzv. pixel focus VYPÚŠŤA SA |  | áno/nie
14.14 | Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy |  | áno/nie
14.15 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding |  | áno/nie
15. | Sondy: |  | áno/nie
15.1 | Min. 1 ks - sonda sektorová konvexná /pediatrická /- vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná |  | áno/nie
15.1.1 | Frekvenčný rozsah min. (3,5-9) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3,5-9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.1.2 | Počet elementov min.192 |  | uveďte hodnotu
15.1.3 | Uhol sektora min. 55 stupňov |  | uveďte hodnotu
15.1.4 | 1 ks bioptický nadstavec |  | áno/nie
15.2 | Min. 1 ks - lineárna sonda – určená na vyšetrovanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid |  | áno/nie
15.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (4,5-14) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,5-14) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.2.2 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
15.2.3 | Aktívna plocha min. 3,4 cm |  | uveďte hodnotu
15.3 | Min. 1 ks - sonda konvexná - vhodná na vyšetrovanie abdoménu - multifrekvenčná |  | áno/nie
15.3.1 | Frekvenčný rozsah min. (2-5) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.3.2 | Počet elementov min. 192 |  | uveďte hodnotu
15.3.3 | 1 ks bioptický nadstavec |  | áno/nie
15.4 | Min. 1 ks - vaginálna sonda-vhodná na gynekologické vyšetrovanie - multifrekvenčná |  | áno/nie
15.4.1 | Frekvenčný rozsah min. (4-9) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15.4.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
16. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | áno/nie
2018-01-16 | Kapacita interného pevného disku min. 500 GB |  | uveďte hodnotu
2018-02-16 | Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a Wifi a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW |  | áno/nie
2018-03-16 | Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol |  | áno/nie
2018-04-16 | Prístroj musí byť možné rozšíriť o možnosť importovať dáta pacientov z NIS |  | áno/nie
2018-05-16 | Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho aspoň 1 na ovládacom paneli |  | áno/nie
2018-06-16 | Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora |  | áno/nie
2018-07-16 | Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napaľovačka |  | áno/nie
2018-08-16 | Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2018-09-16 | K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň |  | áno/nie
2018-10-16 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno/nie
17. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | áno/nie
17.1 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
17.2 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis