## USG radiologické
Verejný obstarávateľ:
Svet zdravia, a.s.
Názov zákazky: USG prístroj a infúzna technika
USG prenosné
Int. označenie: USGaIT_COVID_SZ_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka č. 1 - USG prenosné požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks USG prenosné) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Prenosný ultrazvukový prístroj vhodný pre potreby gynekologického oddelenia nemocnice s plne digitálnym systémom, s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča |  | áno/nie
2. | Veľkosť uhlopriečky plochého monitora min. 15 palcov |  | uveďte hodnotu
3. | Rozlíšenie monitora min.1024 x min.768 pixel |  | uveďte hodnotu
4. | Dynamický rozsah min. 170 dB |  | uveďte hodnotu
5. | Frekvenčný rozsah prístroja min.(1,7-12) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1,7-12,0) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
6. | Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja min. 30 cm |  | uveďte hodnotu
7. | Počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 1 ks a súčasne elektronický prepínač integrovaný na vozíku prístroja, ktorý umožní pripojiť k prístroju min. 3 multifrekvenčné sondy alebo počet portov na prístroji na pripojenie multifrekvenčnej sondy min. 3 ks“ |  | uveďte hodnotu
8. | K prístroju kompatibilný výškovo nastaviteľný vozík |  | áno/nie
9. | Vypúšťa sa |  | áno/nie
10. | Interný HDD/SSD alebo externé HDD/SSD s kapacitou min. 160 GB |  | uveďte hodnotu
11. | Prístroj musí byť schopný pracovať s napájaním z integrovanej batérie min. 45 minút |  | uveďte hodnotu
12. | Elektrické napájanie (220-240V) |  | áno/nie
13. | Módy prevádzky a zobrazenia: |  | áno/nie
2020-01-13 | 2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia |  | áno/nie
2020-02-13 | Zobrazenie vo všetkých módoch (B, M, 2D, aj v kombinácii) |  | áno/nie
2020-03-13 | PW, CW farebný pulzný Doppler s opakovacou frekvenciou, CFM |  | áno/nie
2020-04-13 | Technológia potlačenia šumu |  | áno/nie
2021-05-13 | Dynamická fokusácia |  | áno/nie
2020-06-13 | Meranie najbežnejších fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a HL alebo OFD |  | áno/nie
2020-07-13 | Skorý OB a štandardný OB report zahŕňajúci pracovné listy na zobrazenie priebehu v reporte a editovanie počas vyšetrenia |  | áno/nie
2020-08-13 | Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy alebo cievneho katétra |  | áno/nie
14. | Sondy: |  | áno/nie
14.1 | Min. 1 ks Lineárna sonda, určená na vyšetrovanie ciev, nervov, jemných tkanív, muskuloskelet, chrbtica, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV trapezoid. |  | áno/nie
14.1.1 | Frekvenčný rozsah min.(4,5-12) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,5-12) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.1.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
14.2 | Min. 1ks - Konvexná sonda, určená na vyšetrovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná pre vyšetrenie abdomenu |  | áno/nie
14.2.1 | Frekvenčný rozsah min. (2-5) MHz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 5) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.2.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
14.3 | Min. 1 ks - Sonda vaginálna - vhodná na gynekologické vyšetrovanie - multifrekvenčná |  | áno/nie
14.3.1 | Frekvenčný rozsah min. ( 4 - 9) Mhz | väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 9) Mhz musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
14.3.2 | Počet elementov min. 128 |  | uveďte hodnotu
14.3.3 | Max. FOV min. 125 stupňov |  | uveďte hodnotu
15. | Archivácia a spracovanie obrazu: |  | áno/nie
2018-01-15 | Možnosť postprocessingu |  | áno/nie
2018-02-15 | Možnosť archivácie CD/DVD alebo USB |  | áno/nie
2018-03-15 | Možnosť tlače obrazov na svetlocitlivý papier |  | áno/nie
2018-04-15 | Ukladanie snímiek a slučiek min. vo dvoch formátoch |  | áno/nie
2018-05-15 | Plná DICOM, RIS, NIS kompatibilita |  | áno/nie
2018-06-15 | Prístroj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň |  | áno/nie
2018-07-15 | Prístroj musí mať samostatný vstup na pripojenie PC tlačiarne |  | áno/nie
2018-08-15 | Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF. |  | áno/nie
16. | Osobitné požiadavky na plnenie |  | áno/nie
2021-01-16 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2021-02-16 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôd do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis