## I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Postup - spôsob: Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Časť predmetu zákazky: 1 - Spiroergometrický systém; Celok I.
Identifikácia uchádzača (meno, IČO, adresa):
Výrobca, typ:
názov: | Bicyklový ergometer
počet: | 1 celok | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Maximálna záťaž | 3000 Watt
| Max. váha pacienta aspoň | 220 kg
| Max. váha zariadenia | 160 kg
| Automatické meranie TK | ÁNO
| Intenzita merania krútiaceho momentu na pedále | 2°
| Nastaviteľná dĺžka pedálov | ÁNO
| detské + dospelé sedlo | ÁNO
| Možnosť vykonávať Wingate testy | ÁNO
| Sledovanie vývoja techniky šľapania v čase | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## II.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Postup - spôsob: Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Časť predmetu zákazky: 1 - Spiroergometrický systém; Celok II.
Identifikácia uchádzača (meno, IČO, adresa):
Výrobca, typ:
názov: | Behací pás
počet: | 1 celok | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
II. | Maximálna rýchlosť aspoň | 25 km/h
| Maximálny sklon | 25 %
| Šírka pásu minimálne | 75 cm
| Dĺžka pásu minimálne | 195 cm
| Max. váha pacienta aspoň | 220 kg
| Max. váha zariadenia | 210 kg
| Presnosť záťaže | 5 %
| Presnosť sklonu | 0,5 %
| Núdzové vypínanie | ÁNO
| Bezpečnostná konzola proti pádu | ÁNO
| Automatické meranie TK | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

## III.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Postup - spôsob: Prieskum trhových cien na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky e-mailom
Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Časť predmetu zákazky: 1 - Spiroergometrický systém; Celok III:
Identifikácia uchádzača (meno, IČO, adresa):
Výrobca, typ:
názov: | Spiroergometria
počet: | 1 celok | predpoklad dodávky (rok): | 2020 - 2021
celok | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
III. | Možnosť používania mimo ambulancie / prenosný systém / prevádzka na akku | ÁNO
| Prevádzka na akku minimálne | 6 hod.
| Analýza plynov breath by breath | ÁNO
| Maximálna váha spirometrického modulu | 600 g
| Dosah prenosu dát minimálne | 900 m
| Možnosť rozšírenia o meranie Cardiac output | ÁNO
| Vyhodnocovanie bazálneho metabolizmu | ÁNO
| Vyhodnocovanie energetického metabolizmu | ÁNO
| Kľudová spirometria | ÁNO
| Kalibračný plyn na kalibráciu O2 senzoru + kalibračný set | ÁNO
| Stojan - veža | ÁNO
| Počítač s 2 x monitor | ÁNO
| Tlačiareň | ÁNO
| Kalibračný plyn na kalibráciu O2 senzoru + kalibračný set | ÁNO
| Masky- min. 4 veľkosti | ÁNO
| 12 zvodové bezdrôtové EKG s vákuovými elektrodami | 1 ks
| Vákuový systém EKG elektród | ÁNO
| Kaliper | 1 ks
| Rozsah merania min. | 0-80 mm
| Presnosť merania | 0,2 mm
| Softvér pre interpretáciu výsledkov | ÁNO
| Dynamometer | 1 ks
| 3 sady pružín (športovec, normál, deti) | ÁNO
| Barometer | 1 ks
| Vlhkomer | 1 ks
| Stopky | 1 ks
| Prístroj na meranie laktátu | 1 ks
| Výsledky merania na počkanie | do 30 sek.
| Pamäť na min. 50 meraní | ÁNO
| Rozsah merania aspoň | 0,5 – 25 mmol/l
| Zaznamenanie času odberu | ÁNO
| bezdrôtový prenos dát do PC | ÁNO
| vyhodnocovací softvér | ÁNO
V .................................dňa ..................................................
..........................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu