# Príloha č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky pre Časť I. predmetu zákazky

Časť I. predmetu zákazky

Položka č. 1: Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou merania povrchovej energie

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou merania povrchovej energie v počte 1 ks  - prístroj na charakterizáciu povrchu materiálov (sklo, textil, guma kovy) meraním zmáčania povrchu pomocou „sediacej kvapky“ (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „prístroj“).

  - Prístroj musí byť plne automatický, zameraný na meranie uhla zmáčania, meranie povrchového a medzifázového napätia, výpočet voľnej povrchovej energie a jej polárnej a disperznej zložky.

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Prístroj musí obsahovať:

    - Vysokorýchlostnú digitálnu kameru s vysokým rozlíšením na snímanie kvapiek zloženú zo snímača, filtra na odstránenie porúch, optického systému s manuálnym priblížením min. (6,5x), jemným zaostrovaním a zorným poľom min. od 3,2 x 3,2 mm do 18,5 x 18,5 mm.

    - Automatický dávkovací systém pre min. 4 testované kvapaliny, riadený softvérom + 1 manuálne dávkovanie 1 testovanej kvapaliny, vrátane:

- jednorazových striekačiek (100 ks) s objemom 3 ml s Luer-Lock konektorom,

- presnej sklenenej striekačky min. 500 l (mikrolitrov) na použitie pre manuálnu dávkovaciu jednotku alebo softvérovo riadené dávkovacie jednotky pre jednu tekutinu. Plynotesnosť piestu injekčnej striekačky a konektor Luer-Lock musia zaistiť, že kvapky sa dávkujú kontrolovaným spôsobom aj pri kvapalinách s nízkou viskozitou- 10ks

- súpravy ihiel s Luer-Lock konektorom – 0,5 mm, dĺžka 38 mm, - 50 ks,

- sady jednorazových ihiel na kontaktný uhol a závesnú kvapku Sortiment ihiel musí poskytovať celý rad vhodných ihiel na meranie kontaktného uhla, ako aj povrchového a medzifázového napätia (SFT / IFT) pomocou metódy  Pendant drop.

Ihly z ocele, PP a PTFE s dĺžkou 38 mm a rôznymi priemermi musia umožniť optimálne dávkovanie tuhých látok a kvapalín s rôznym zmáčaním. Všetky ihly musia mať konektor Luer-Lock pre bezpečné pripojenie ku všetkým jednotlivým a viacdávkovým jednotkám:

  - 5 oceľových ihiel s priemerom 1,8 mm (SFT / IFT)

  - 5 oceľových ihiel s priemerom 0,5 mm (kontaktný uhol)

  - 5 ihiel PTFE s priemerom 2,0 mm (SFT / IFT)

  - 5 ihiel PTFE s priemerom 1,0 mm (SFT / IFT)

  - 5 ihiel PTFE s priemerom 0,5 mm (kontaktný uhol)

  - 5 ihiel z PP (flexibilná injekčná striekačka) s priemerom 0,7 mm (kontaktný uhol)

    - Štandardný stojan na vzorky min. (105 x 105 mm) s automatickým nastavením polohy vzorky v smere x alebo y a manuálnym nastavením polohy v smere osi z;

    - Vysokovýkonné osvetlenie LED, monochromatické, minimálne s dvomi úrovňami výkonu a integrovanou svetelnou stenou pre malé kontaktné uhly.  Menovitý výkon pri nižšej úrovni výkonu nesmie byť menší ako 0,25W;

    - Elektronický modul s min. dvomi konektormi pre snímanie teploty;

    - Základný elektronický modul, vrátane rozhrania na pripojenie ďalších elektronických modulov a riadiacich jednotiek;

    - Adaptér pre pripojenie prístroja k USB portu PC;

    - Teplotnú komoru s regulovanou teplotou od min. -10 °C do min. 130 °C;

    - Nerezovú vaňu s kvapalinových termostatom s chladením pracujúcim v teplotnom rozsahu min. -25 až 200 °C;

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť:

    - program na určenie statických a dynamických uhlov zmáčania využívajúci metódy poklesu priepustnosti a zablokovania bublín v intervale od 0 – 180°, s rozlíšením min. 0,1°;

    - program na určenie povrchovej energie z údajov uhla zmáčania ako aj

    - program na určenie povrchového a medzifázového napätia kvapalín analýzou rastúcich a klesajúcich kvapiek;

    - riadiaca jednotka s príslušenstvom a parametrami vhodnými na merania kontaktných uhlov, so štandardizovaným, grafickým, používateľským operačným systémom so 64 bit architektúrou napr. OS Windows 10 Pro alebo ekvivalent a kapacitou pamäte min. 250 GB na ukladanie nasnímaných meraných kvapiek a LCD monitorom min 24“.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 2: Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu v počte 1 ks - dovybavenie mikrovlnného zariadenia Flexiwave od spoločnosti Chromspec –Slovakia s.r.o., rok výroby 2015, na organickú syntézu a depolymerizáciu plastov (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

  - Predmetom zákazky je reaktor pre tuhú fázu s objemom 2 500 ml vrátane riadiaceho SW a montáže, ktorý umožní homogénny ohrev vzorky a distribúciu tepla v pevnej, viskóznej  a kašovitej fáze vzorky.

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Zariadenie musí umožňovať

    - monitorovanie pomocou bezdotykového teplotného snímača do teploty min. 300 °C.

    - prevádzku pre modifikáciu materiálov, polykondenzácie, syntézy a rozklad vzoriek:

      - pri atmosférickom tlaku,

      - pri podtlaku,

      - v prítomnosti inertného plynu.

  - Software musí umožňovať výstup vo forme úplnej dokumentácie podľa zásad SLP s PID algoritmom pre presné kopírovanie požadovanej teplotnej krivky a pre plné zabezpečenie kvality rozkladu.

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť montáž reaktora a profylaktický servis prístroja Flexiwave                      na 5 rokov.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 3: Zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla v počte 1 ks - analyzátor veľkosti častíc pomocou laserového rozptylu pre suchý spôsob disperzie na princípe Fraunhoferovej a MIE teórie (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Rozsah veľkosti častíc: v rozsahu minimálne 0,3 – 1000 µm.

  - Zariadenie musí merať distribúciu veľkosti častíc snímaním rozptýleného svetla na detektoroch  umiestnených za kyvetou a to bez nutnosti kalibrácie a predhrievania lasera.

  - Systém musí mať automatickú  kontrolu a optimálne zameranie lasera.

  - Presnosť merania: ≤ 1 % mediánu. Rozlíšenie (voliteľné) min. 100 tried veľkosti.

  - Opakovateľnosť meraní: ≤ 1 % mediánu pre suchý spôsob merania.

  - Reprodukovateľnosť merania: ≤ 1 %.

  - Súčasťou zariadenia musí byť systém na detekciu poklesu vákua.

  - Pre suchý spôsob disperzie musí byť zariadenie vybavené:

    - externou násypkou s rúrkou vedúcou do kyvety,

    - Reguláciou rýchlosti striasania vzorky,

    - systémom na zabránenie vstupu väčších častíc.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - vysávacie zariadenie;

    - kompresor - so zásobníkom s objemom ≥ 50 L a max. tlakom ≤ 8 bar;

    - filtračná jednotka na frakcie:

- do 3 μm,

- do 0,3 μm,

- do 0,01 μm.

  - Pri kalibrácii disperzie na suchý spôsob musí zariadenie umožňovať kalibráciu s použitím CaCO3.

  - Kalibrácia zariadenia bude požadovaná iba pri zmene softvéru, alebo niektorej z častí hardvéru prístroja, resp. v rámci pravidelnej kalibrácie 1x za rok s použitím CaCO3.

  - Súčasťou zariadenia musí byť riadiaca jednotka s príslušným softvérom, kompatibilná so štandardizovaným, grafickým, používateľským operačným systémom so 64 bit architektúrou napr. OS Windows Pro alebo ekvivalent, export dát v bežných formátoch (Excel, PDF, JPG., Word, atď.).

  - Riadiaca jednotka na ovládanie systému a spracovanie výsledkov meraní s minimálne 4 GB RAM a 1 TB hard disk, 1 sériový port, port pre tlačiareň, USB, LAN, LCD monitor min. 24“.

  - El. napájanie: AC 230 V - 50/60 Hz., tlačiareň na tlač výstupov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť aj štartovací balíček na 5 rokov s návodom v slovenskom alebo českom jazyku, ktorý musí obsahovať minimálne:

    - 10 m hadička pre zásobník (spotreba cca 2 m/rok),

    - 2 ks náhradná kremenná kyveta,

    - 200 ks čistiace papieriky na kyvetu.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 4: Detektor mastných nečistôt

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar - Detektor mastných nečistôt v počte 1 ks - zariadenie na nedeštruktívnu detekciu mastných nečistôt kovových a polymérnych materiálov bez ovplyvňovania vlastností celého objektu a jeho povrchu. Princíp funkcie spočíva v excitácii mastných nečistôt pomocou UV žiarenia a vyhodnocovania obrazu intenzít ich fluorescencie (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Doba detekcie a vyhodnotenia: max. 10 s, podľa typu mastnej nečistoty a svetelných podmienok.

  - Minimálny detekčný limit: plošná koncentrácia v rozsahu od 15 do 70 mg.m-2 (cca 16 – 77 nm hrúbky vrstvy), podľa typu mastnej nečistoty a drsnosti podkladového materiálu.

  - Maximálny detekčný limit: rozsah musí byť možné ľubovoľne prispôsobiť hrúbke vrstvy v rozsahu min. od 4 do 10 μm

  - Rozlíšenie snímacieho čipu: min. 1050x1530 px.

  - Veľkosť vyhodnocovanej plochy: min. 20 x 13,8 mm,

  - Veľkosť 1 pixela - max. 13 μm.

  - Elektrické napätie: 9V DC.

  - UV vlnová dĺžka/výkon - 365 nm/výkon od 900 do 1500 mW.

  - Typ batérie a kapacita: Lithium‐Ion 3.7 V, min. 3400 mAh.

  - Výdrž batérie: min. 480 detekcií bez dobitia.

  - Nabíjanie batérie: USB‐mini, max. 500 mA.

  - Hmotnosť detektora: max. 550 g.

  - Prevádzková teplota: 10 až 30 °C.

  - Rozmery (Š/V/H): max. 130 x 215 x 35 mm.

  - Zariadenie musí mať vlastnú riadiacu jednotku  a výstup na externú riadiacu jednotku so štandardizovaným, grafickým, používateľským operačným systémom so 64 bit architektúrou napr. OS Windows Pro alebo ekvivalent.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť desktop aplikácia pre prevádzku, nastavenie a vyhodnocovanie dát. Typ rozhrania pre prenos dát: bezdrôtové (wifi) – zariadenie musí tvoriť prístupový AP bod s riadiacou jednotkou.

  - Súčasťou zariadenia musí byť:

    - ochranný kufrík,

    - výmenné manžety,

    - balónik pre odstránenie prachových nečistôt,

    - USB nabíjací zdroj,

    - USB kábel,

    - ochranné UV okuliare,

    - USB Flash so softvérom,

    - kalibračné vzorky.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 5: Stolová odstredivka

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Stolová odstredivka v počte 1 ks - výkonná stolová odstredivka pre objemy vzoriek s kapacitou min. 4 x 750 ml na odstreďovanie pomocou odstredivej sily (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Stolová odstredivka musí disponovať nasledovnými parametrami:

    - centrifugácia s fixným rotorom pri max. odstredivej sile od  20 900 x g až do 26 000 x g, pri otáčkach, v závislosti od použitého modelu rotora v rozsahu 14 000 ot./min. až 15 500 ot./min. );

    - centrifugácia s výkyvným rotorom pri max. odstredivej sile od  4 500 x g  až  do 4 900 x g, pri otáčkach, v závislosti od použitého modelu rotora v rozsahu (4 600 ot./min. až 5 000 ot./min.);

    - rozsah regulácie otáčok: min. 300 až 14 000 ot./min. – s krokom  max. 10 ot./min.

    - automatická konverzia RPM/RCF;

    - rozsah akcelerácie: min. 9 krokov  a decelerácie: min. 9 krokov

    - digitálny displej pre nastavenie: času v rozsahu min. 1 minúta až 99 minút a rýchlosti;

    - hlučnosť prevádzky - maximálne 70 dB(A);

    - počet užívateľských programov: minimálne 30;

    - samostatné tlačidlo pre rýchle stočenie vzoriek;

    - výška odstredivky s otvoreným vekom: maximálne 100 cm;

    - zariadenie musí mať automatické rozpoznanie rotora, s automatickým obmedzením maximálnej rýchlosti a automatickú detekciu nevyváženosti rotora a bezúdržbový pohon;

  - Požadované vlastnosti výkyvného rotora:

    - Výkyvný rotor musí byť vhodný pre vzorky - pre nádoby minimálne  od 2 ml do 400 ml; pri  max. odstredivej sile od  3 200 x g  až  do 4 900 x g,  pri otáčkach, v závislosti od použitého modelu rotora, v rozsahu 4 000 ot./min. až 5 000 ot./min.;

    - Musí mať možnosť autoklávovania;

    - Musí obsahovať min. 4 závesy pre nádoby s objemom min. 400 ml a min. 4 tesniace uzávery;

    - Z dôvodu práce s nebezpečnými látkami musia byť uzávery nepriepustné pre aerosóly, čo musí byť doložené certifikátom od autorizovanej spoločnosti.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť nasledovné príslušenstvo:

    - Adaptér 400 ml alebo 500ml – 4 ks pre fľaše s objemom 400 ml alebo 500ml  a priemerom max. 100mm,  centrifugačný rádius od 180 mm do 200 mm, pri  max. odstredivej sile od  3 200 x g  až  do 4 900 x g .

    - Adaptér min. 5x50 ml – 4 ks  pre 50 ml skúmavky s kónickým dnom s priemerom max. 31 mm a s výškou max. 122 mm, centrifugačný rádius od  170 do 200 mm, pri  max. odstredivej sile od  3 100 x g do 4 900 x g.

  - Súčasťou zariadenia musia  byť aj presné elektronické váhy

    - Váživosť:   minimálne 4000 g,

    - Presnosť váženia:  min. 0,01 g.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 6: Testovacia komora

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – testovacia komora v počte 1 ks - zariadenie na urýchlené starnutie polymérnych materiálov vplyvom UV žiarenia, na skúšanie podľa normy ISO 4892-3, ISO 16474-3 (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Zariadenie musí byť vybavené reguláciou osvitu UV (napríklad Solar Eye® Irradiance Control, alebo ekvivalentnou reguláciou) s možnosťou elektronicky programovateľnej teploty v čase, s automatickým ohrevom vzduchu v komore podľa programu a s možnosťou vykonávania kondenzačnej skúšky.

  - Požadovaný rozsah teplôt:

    - min. + 45 °C až min. + 80 °C pre UV periódu testu;

    - min. + 40 °C až min. + 60 °C pre kondenzačnú skúšku pri 100 % relatívnej vlhkosti s možnosťou osvitu vzoriek pri súčasnej kondenzácii.

  - Zariadenie musí byť vybavené osvetľovacími lampami: min. 8 kusov,

    - s výkonom každej lampy: min. 40 W, typ UVA;

    - s maximom výkonu na vlnovej dĺžke 340 nm.

    - regulovaný výkon svetla dopadajúceho na vzorky:  min. do 1,55 W.m-2 pri 340 nm.

  - Súčasťou zariadenia musia byť minimálne 4 kontrolné senzory svetelného výkonu inštalovaných zdrojov žiarenia pre 340 nm.

  - Zariadenie musí mať celkovú expozičnú plochu pozostávajúcu  minimálne zo štyroch častí, každá s rozmermi min.  300 x 450 mm.

  - Súčasťou zariadenia musia byť:

    - samostatné držiaky na ploché vzorky  - pre min. 48 kusov vzoriek, rozmer vzorky min. 75 x 150 mm,

    - samostatný držiak s rozmermi min. 102 x 152 mm (na 2 vzorky), 4 ks

    - samostatný držiak s rozmermi min. 152 x 152 mm (na 2 vzorky), 6 ks

    - samostatný držiak na 3D vzorky s rozmermi max. 495 x 25 x 324 mm (š x h x v),  2 ks

    - súprava na nadstavenie (zväčšenie) dvier pre vzorky s hrúbkou  od 25  až 50 mm - 1 kus  (pre jedny dvere).

    - malý samostatný nastaviteľný držiak na 3D vzorky, vybavený svorkami so silikónovou penovou gumou pre vzorky s max. hrúbkou min. 17 mm, s max. šírkou min. 75 mm a s výškou od min. 58 do max. 85 mm, - 5 ks

    - pružné svorky na prichytenie vzoriek s hrúbkou min. 6 až max. 19 mm na plochom držiaku vzoriek - min. 50 ks.

    - samostatné držiaky s nastaviteľnou hĺbkou min. do 200 mm na 3D vzorky s rozmermi max. 495 x 324 a hĺbkou v rozsahu min. 25 do max. 200 mm – 2 ks, súčasťou držiaka musí byť príslušenstvo na uchytenie vzoriek min. 2ks.

  - Zariadenie musí byť riadené cez ovládací panel, na programovanie a diagnostiku so zobrazením nastavených a aktuálnych hodnôt na displeji, programovanie cyklov - osvit, kondenzačné podmienky – programovateľné nastavenie v čase so spätno-väzbovou kontrolou žiarenia s následnou reguláciou osvitu.

  - Súčasťou zariadenia musí byť kalibračná súprava na kalibráciu svetelného toku s metrologickou nadväznosťou  a s európskou platnosťou.

    - Požadujeme maximálny stupeň automatizácie kalibračného postupu intenzity osvitu, vylúčenie či minimalizáciu ľudského faktora pri kalibrácii stroja, bez zadávania nameraných hodnôt do prístroja - prenos údajov káblom.

    - Kalibrácia intenzity svetelného toku musí prebiehať pri bežnej práci zariadenia, pričom proces musí byť riadený pracovnými senzormi. Kalibračné senzory musia byť umiestnené paralelne s pracovnými senzormi.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť softvér pre riadiacu jednotku.

  - Komora musí umožňovať pripojenie cez Ethernet rozhranie.

  - Výmena svetelných zdrojov musí byť jednoducho vykonateľná užívateľom, zariadenie musí byť mobilné (na pojazdných kolieskach a pod.).

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť štartovací balík, ktorého súčasťou musia byť:

    - tri sady náhradných lámp:

- 1 sada UVA 340 lámp (min. 12 ks),

- 1 sada UVB 313 lámp (min. 12 ks),

- 1 sada lámp UVA 351 (min. 12 ks).

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť:

    - servis a technická podporu v SR, dosiahnuteľnosť servisu maximálne 48 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch), zaistenie technického a odborného poradenstva na prevádzku prístroja počas 24 mesiacov.

    - kalibračné služby pre teplotu a relatívnu vlhkosť na základe akreditácie organizácie ČIA, ISO 17025,

    - návod v slovenskom alebo českom jazyku,

    - príslušné technické normy na testovanie materiálov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy servisným technikom počas inštalácie.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.