OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Urologická zostava vrátane súvisiacich služieb  pre  potreby II. Urologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Prístrojová technika musí byť NOVÁ, NEPOUŽÍVANÁ, NEREPASOVANÁ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a necení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Urologická zostava vrátane súvisiacich služieb | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód ak je to relevantné: |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  | áno |  |
| 1 | Snímkovacia jednotka |  |  |
| 1.1 | Univerzálny digitálny skiagrafický a skiaskopický rtg prístroj s priamou digitalizáciou pre urologické zákroky | áno |  |
| 1.2 | Neobmedzený prístup k urogenitálnej oblasti z ľavej, pravej a perineálnej strany, dokonca aj v prípade, keď je pacientova urogenitálna oblasť umiestnená v röntgenovom poli. | áno |  |
| 1.3 | Neobmedzený prístup k hlave pacienta pre anestéziológa, dokonca aj v prípade, keď je pacientova urogenitálna oblasť umiestnená v röntgenovom poli | áno |  |
| 1.4 | Voliteľné vyhotovenie základného prístroja pre pravákov alebo ľavákov | áno |  |
| 1.5 | Systém chránený pred koróziou a vniknutím tekutín | áno |  |
| 1.6 | Sklápanie | min. +90° / -20° |  |
| 1.7 | Izocentrické sklápanie | áno |  |
| 1.8 | Náklon do Trendelenburgovej polohy okolo perineálneho konca stola | ± 15 º |  |
| 1.9 | Automatické zastavenie náklonu v horizontálnej polohe (0 º) a v Trendelenburgových polohách ± 15 º | áno |  |
| 1.10 | Stôl s nosnosťou | min. 270 kg |  |
| 1.11 | Motorické nastavenie výšky stola | áno |  |
| 1.12 | Najnižšia poloha úložnej dosky od podlahy | max. 72 cm |  |
| 1.13 | Najvyššia poloha úložnej dosky od podlahy | max. 128 cm |  |
| 1.14 | Vzdialenosť detektora od úložnej dosky | max. 8,5 cm |  |
| 1.15 | Motorické posúvanie úložnej dosky v pozdĺžnom smere | áno |  |
| 1.16 | Rozsah posuvu úložnej dosky v pozdĺžnom smere | min. 20 cm |  |
| 1.17 | Motorické posúvanie úložnej dosky v priečnom smere | áno |  |
| 1.18 | Rozsah posuvu úložnej dosky v priečnom smere | min. 20 cm |  |
| 2 | Plochý detektor |  |  |
| 2.1 | Pevne zabudovaný plochý detektor z materiálu a-Si (amorfný silícium) | áno |  |
| 2.2 | Rozmer detektora | min.42 x 42 cm |  |
| 2.3 | Zoom 1 | min. 30 x 30 cm |  |
| 2.4 | Zoom 2 | min. 20 x 20 cm |  |
| 2.5 | Zoom 3 | min. 15 x 15 cm |  |
| 2.6 | Rozlišovacia schopnosť detektora | min. 2800 x 2800 pixelov |  |
| 2.7 | Veľkosť pixela | max. 150 mm |  |
| 2.8 | Hĺbka znázornenia obrazu | min. 14 bit |  |
| 2.9 | Mechanicky spriahnutý pohyb röntgenky a detektora | min. 15 cm |  |
| 2.10 | Max. rýchlosť záznamu Digitálna rádiografia min. 8 obrazov za sekundu / skiaskopia 30 obrazov za sekundu | áno |  |
| 3 | Vysokofrekvenčný generátor |  |  |
| 3.1 | Výkon generátora | min. 65 kW |  |
| 3.2 | Expozičné napätie v rozsahu | od 40 – 150 kV |  |
| 3.3 | Rozsah mAs | min. 0,5 - 800 mAs |  |
| 3.4 | Najkratší expozičný čas | max. 1 msec. |  |
| 3.5 | Počet orgánových programov | min. 50 ks |  |
| 3.6 | Integrovaná funkcia rtg generátora do obrazového snímkovacieho počítača | áno |  |
| 3.7 | Sériové snímkovanie s frekvenciu min. 8 obrázkov/sec. | áno |  |
| 3.8 | Zabudovaný AEC | áno |  |
| 3.9 | Počet voliteľných úrovní dávky žiarenia | min. 3 |  |
| 3.10 | Skiaskopické napätie | min. 40 – 110 kV |  |
| 3.11 | Automatická regulácia prúdu a napätia pri skiaskopii od hrúbky pacienta | áno |  |
| 4 | RTG žiarič |  |  |
| 4.1 | RTG žiarič s rotačnou anódou s dvomi ohniskami | áno |  |
| 4.2 | Veľkosť malého ohniska | max. 0,6 mm |  |
| 4.3 | Veľkosť veľkého ohniska | max. 1,0 mm |  |
| 4.4 | Otáčky anódy rtg žiariča | min. 8000 ot/min |  |
| 4.5 | Tepelná kapacita anódy rtg žiariča | min.750 kHU |  |
| 4.6 | Tepelná kapacita RTG žiariča | min. 2,4 MHU |  |
| 5 | Clona |  |  |
| 5.1 | Automatická motorická predvoľba Cu filtrov na zníženie dávky žiarenia v skiaskopickom móde od hrúbky pacienta | áno |  |
| 5.2 | Zabudovaná komôrka na meranie dávky žiarenia | áno |  |
| 5.3 | Automatické nastavenie rozmeru snímkovacieho podľa orgánového programu | áno |  |
| 6 | Monitory |  |  |
| 6.1 | 2 ks farebných TFT monitorov na ramene držiaka RTG zariadenia vo vyšetrovacej miestnosti, rozmery monitorov | min. 19 palcov |  |
| 6.2 | Voľné a ergonomické polohovanie TFT-monitorov pre všetky polohy vyskytujúce sa pri práci urológa | áno |  |
| 6.3 | Paralelné znázornenie živých röntgenových a referenčných zobrazení, endoskopických a ultrazvukových zobrazení (t.z. vedľa seba) | áno |  |
| 6.4 | 2 ks monitorov v obsluhovni na znázornenie referenčného a živého obrazu, rozmery monitorov | min. 19 palcov |  |
| 7 | Video rozhranie |  |  |
| 7.1 | Rozhranie na vizualizáciu externých videosignálov (napr. z endoskopie a ultrazvuku) na farebnom TFT-monitore, ktorý je súčasťou prístroja | áno |  |
| 7.2 | Rozhranie pre formáty DVI-I (2x), RGB, YPrPb, Y, S-Video (2x), Composite, SD/HD-SDI (2x), VGA | áno |  |
| 7.3 | Rozhranie pre endoskopické zobrazovanie s vysokým rozlíšením (HD - High-Definition) | áno |  |
| 7.4 | Počet predprogramovaných časových nastavení videa | min. 100 |  |
| 7.5 | Rozhranie pre PAL a NTSC, max. 1080 p (1920 x 1080, 50/60 Hz, prekladané/progresívne) | áno |  |
| 7.6 | Rozhranie pre DVI-výstup naživo prenášaných röntgenových zobrazení | áno |  |
| 8 | Ručné ovládanie |  |  |
| 8.1 | Vyvolanie funkcií digitálneho spracovania obrazu | áno |  |
| 8.2 | Spúšťanie všetkých pohybov prístroja na motorový pohon (spustenie stola, náklon stola, pohyby dosky stola, röntgenky, mriežky) | áno |  |
| 8.3 | Prepínanie medzi stupňami priblíženia (zoomu) | áno |  |
| 8.4 | Nastavenie vymedzenia zväzku žiarenia | áno |  |
| 8.5 | Zapínač/Vypínač pre optický lokalizátor | áno |  |
| 8.6 | Pamäťové tlačidlá na uloženie polôh stola špecifických pre jednotlivých pacientov | áno |  |
| 8.7 | Polohy, ktoré možno uložiť: Poloha dosky stola pozdĺžne/priečne; Poloha RTG-systému; Nastavenie kolimátora; Výška stola; Poloha röntgenky | áno |  |
| 8.8 | Zaparkovanie röntgenky s motorovým pohonom | áno |  |
| 8.9 | Prepínanie medzi zobrazovacími zdrojmi RTG (referenčné zobrazenie)/endoskopia/ultrazvuk na farebnom TFT-monitore | áno |  |
| 8.10 | Uloženie endoskopických a ultrazvukových zobrazení s vysokým rozlíšením (HD) vo formáte DICOM, spolu so všetkými záznamami o pacientovi, v tom istom priečinku | áno |  |
| 9 | Nožný spínač pre systém prístroja nachádzajúci sa vo vyšetrovni a vybavený nasledovnými funkciami |  |  |
| 9.1 | Spustenie záznamu v móde DL/DR | áno |  |
| 9.2 | Pohyby stola (spustenie stola, náklon stola, pohyb dosky stola, röntgenky) | áno |  |
| 9.3 | Ukladanie skiagrafických zobrazení | áno |  |
| 9.4 | Prepínanie medzi zobrazovacími zdrojmi RTG (referenčné zobrazenie)/endoskopia/ultrazvuk na farebnom TFT-monitore | áno |  |
| 9.5 | Ukladanie endoskopických a ultrazvukových zobrazení s vysokým rozlíšením (HD) vo formáte DICOM, spolu so všetkými záznamami o pacientovi, v tom istom priečinku | áno |  |
| 10 | Digitálny systém na akvizíciu a spracovanie zobrazení v reálnom čase |  |  |
| 10.1 | Kapacita snímkovacieho počítača min. 50000 obrazov pri rozlíšení 1k x 1k v DICOM formáte | áno |  |
| 10.2 | Zabudovaný CD/DVD zapisovač | áno |  |
| 10.3 | Post procesingové funkcie: filtrácia obrazu, zvýraznenie obrazu, LIH, LUT, nastavenie kontrastu/jasu, inverzia obrazu, meranie vzdialenosti a uhlov, otáčanie obrazu | áno |  |
| 10.4 | Digitálna progresívna skiaskopia s vysokým rozlíšením | áno |  |
| 10.5 | Rozsah frekvencie zobrazenia pri pulznej skiaskopii od min. 3 obrazov/sec až po 15 obrazov /sec | áno |  |
| 10.6 | Rozmer zobrazovacej matice | min. 1k x 1k |  |
| 10.7 | Rozlíšenie stupnice šedej | min. 12 bit |  |
| 10.8 | Programovateľné integračné faktory | áno |  |
| 10.9 | Programovateľná digitálna filtrácia v reálnom čase | áno |  |
| 10.10 | Ukladanie LIH-zobrazení a skiaskopických zobrazení počas prebiehajúceho presvecovania | áno |  |
| 10.11 | Rozsah frekvencie zobrazenia pri pulznom snímkovaní od min. 0,5 obrazov/sec až po 8 obrazov /sec | áno |  |
| 10.12 | Rozmer zobrazovacej matice | min. 1400 x 1400 bit |  |
| 11 | Spracovanie a vizualizácia obrazu |  |  |
| 11.1 | Manuálne nastavenie kontrastu a jasu | áno |  |
| 11.2 | Zväčšenie zobrazenia (zoom) | áno |  |
| 11.3 | Plne automatická kompenzácia rozdielov hustoty pri skiaskopii, nativizácia jednotlivých zobrazení (tak v reálnom čase, ako aj dodatočné spracovanie) | áno |  |
| 11.4 | Dynamické prehrávanie sérií | áno |  |
| 11.5 | Ukladanie a prehrávanie dynamických skiaskopických sérií | áno |  |
| 11.6 | Prechádzanie zobrazeniami dopredu/dozadu | áno |  |
| 11.7 | Súbežná vizualizácia viacerých zobrazení zabezpečujúca prehľad | áno |  |
| 11.8 | Vizualizácia zobrazení na referenčnom monitore | áno |  |
| 11.9 | Automatická, ako aj manuálna elektronická kolimácia | áno |  |
| 11.10 | Negatív (inverzia) | áno |  |
| 11.11 | Zrkadlenie zobrazenia horizontálne/vertikálne | áno |  |
| 11.12 | Označovanie pravej a ľavej strany | áno |  |
| 11.13 | Funkcia Návrat/Domov | áno |  |
| 11.14 | Grafické funkcie | áno |  |
| 11.15 | Zvýšenie kontrastu obrazu na jeho okrajoch (Edge Enhancement) | áno |  |
| 11.16 | Meranie vzdialeností a uhlov | áno |  |
| 11.17 | Uloženie zobrazenia | áno |  |
| 11.18 | Vymazanie zobrazenia | áno |  |
| 11.19 | Označovanie zobrazení za účelom dokumentácie | áno |  |
| 11.20 | Dodatočné voľné zadávanie textu a/alebo riadka s komentárom ku každému zobrazeniu | áno |  |
| 12 | DICOM Rozhranie |  |  |
| 12.1 | Služba DICOM na preberanie registračných údajov pacientov z informačného systému nemocnice/rádiologického oddelenia (HIS/RIS) | áno |  |
| 12.2 | Služba DICOM na exportovanie údajov o dávke, pacientovi a vyšetrení do HIS/RIS: Modality Performed Procedure Step (MPPS) | áno |  |
| 12.3 | Služba DICOM na odoslanie dopytu a vyvolanie archivovaných obrazových dát zo systému PACS | áno |  |
| 12.4 | Služba DICOM na odosielanie zobrazení/sérií do pripojenej multiformátovej kamery | áno |  |
| 13 | Softvérové vybavenie |  |  |
| 13.1 | Vyhľadávanie údajov o pacientoch na základe špecifických vyhľadávacích kritérií | áno |  |
| 13.2 | Zoraďovanie údajov o pacientoch podľa špecifických zoraďovacích kritérií | áno |  |
| 13.3 | Export štúdií alebo jednotlivých zobrazení na disky CD, DVD alebo pamäťovú jednotku USB Flash | áno |  |
| 13.4 | Import štúdií alebo jednotlivých zobrazení z diskov CD, DVD | áno |  |
| 14 | Zobrazovacia a diagnostická jednotka |  |  |
| 14.1 | Súčasťou urologickej zostavy je plne integrovaná zobrazovacia a diagnostická jednotka so znázornením obrazu na referenčnom monitore, ktorá je ovládaná cez multifunkčný nožný spínač | áno |  |
| 14.2 | Prenos obrazových dát medzi sondami a zobrazovacou a diagnostickou jednotkou musí byť bezdrôtový. Zobrazovacia a diagnostická jednotka musí byť vybavená lineárnymi a konvexnými sondami. | áno |  |
| 14.3 | Dosah spojenia sondy so zobrazovacou a diagnostikou jednotkou | min. 2,5 m |  |
| 14.4 | Zobrazovacia a diagnostická jednotka musí podporovať sondy v rozsahu 2-12 MHz | áno |  |
| 14.5 | Zobrazovacia a diagnostická jednotka musí umožniť automatickú registráciu pacienta z informačného systému, zobrazenie obrazu na hlavnom monitore urologickej zostavy a odoslanie záznamu do PACS systému | áno |  |
| 14.6 | Sonda musí byt dezinfikovateľná a použiteľná v sterilnom prostredí | áno |  |
| 14.7 | 1 ks Bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov | áno |  |
| 14.8 | Frekvenčný rozsah | 5-12 MHz |  |
| 14.9 | Prenos obrazových dát cez WiFi | áno |  |
| 14.10 | Počet elementov | min. 128 |  |
| 14.11 | 1 ks Bezdrôtová lineárna širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie malých častí, ciev a nervov | áno |  |
| 14.12 | Frekvenčný rozsah | 3-8 MHz |  |
| 14.13 | Prenos obrazových dát cez WiFi | áno |  |
| 14.14 | Počet elementov | min 128 |  |
| 14.15 | 1 ks Bezdrôtová konvexná širokopásmová sonda určená na vyšetrovanie oblasti abdoménu | áno |  |
| 14.16 | Frekvenčný rozsah | 2-5 MHz |  |
| 14.17 | Prenos obrazových dát cez WiFi | áno |  |
| 14.18 | Počet elementov | min. 128 |  |
| 14.19 | Bioptické násadce pre lineárnu a konvexnú sondu | áno |  |
| 14.20 | 2D zobrazenie | áno |  |
| 14.21 | Color Doppler – farebné mapovanie | áno |  |
| 14.22 | Power Doppler | áno |  |
| 15 | Príslušenstvo |  |  |
| 15.1 | Nadstavec dosky stola min. 90 cm | áno |  |
| 15.2 | Súprava podložiek na polohovanie pacienta, minimálne: kruhová, obdĺžniková, trojuholníková, štvorcová, valcová | áno |  |
| 15.3 | Držiak dolnej končatiny 1 pár | áno |  |
| 15.4 | Doplnok držiaka dolnej končatiny pre detských pacientov 1 pár | áno |  |
| 15.5 | Podnožka na vyšetrenie pacientov v stoji s min. nosnosťou 160 kg | áno |  |
| 15.6 | Mikčná sedačka, možnosť otočenia o 90° | áno |  |
| 15.7 | Chránič ramena 1 pár | áno |  |
| 15.8 | Bočná lišta s možnosťou upevnenia na vyšetrovací stôl - držiak pre pacienta na zabezpečenie väčšej stability pre vyšetreniach | áno |  |
| 15.9 | Rukoväť na röntgenke pre pacienta, na strane prístroja | áno |  |
| 15.10 | Opierky pliec 1 pár | áno |  |
| 15.11 | Fixačné podložky pre ruky pacienta 1 pár | áno |  |
| 15.12 | Držiak na plastové odtokové vrecko | áno |  |
| 15.13 | Plastové odtokové vrecko | áno |  |
| 15.14 | Oplachovacia vanička | áno |  |
| 15.15 | Držiak infúznej fľaše | áno |  |
| 15.16 | Anestéziologický záves | áno |  |
| 15.17 | Príslušenstvo na znehybnenie rúk počas podávania kontrastnej látky | áno |  |
| 15.18 | Endoskopický regál na odkladanie endoskopu priamo na urologickej stene | áno |  |
| 15.19 | Držiak endoskopických káblov | áno |  |
| 16 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |
| 16.1 | Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| 16.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno |  |
| 16.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 16.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 16.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 16.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 16.7 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne bezplatne počas celej záručnej doby | áno |  |
| 16.8 | Bezplatná preventívna prehliadka a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac 14 dní pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory | áno |  |
| 16.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia | áno |  |
| 16.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia | áno |  |
| 16.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje | áno |  |

Obchodné meno uchádzača: .............................................................. (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................ (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ..................................................................................(doplní uchádzač)

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača